Techninė specifikacija Skysčių valdymo sistema priėmimui

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys ir papildomi jo komponentai – 15 vnt.

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys ir papildomi jo komponentai – 3 vnt.

  - Infuzinė švirkštinė pompa – 10 vnt.

  - Infuzinė tūrinė pompa  – 4 vnt.

  - Infūzinių pompų stovas – 4 vnt.

# Infūzinių pompų stotelė

| Eil. Nr. | # Parametrai | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Infūzinių pompų stotelė | # 15 vnt. |  |
|  | # Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | # Ne mažiau 2 pompų |  |
|  | # Infūzinių pompų stotelė | # 3 vnt. |  |
|  | # Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | # Ne mažiau 4 pompų |  |
|  | # Bendri reikalavimai infuzinių pompų stotelėms |  |  |
|  | # Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | # Švirkštinės ir tūrinės |  |
|  | Klasifikacija | I.I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); II.Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba aukštesnė |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Privaloma pateikti CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |

Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai – 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas |  |
| 2. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |  |
| 3. | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |
| 4. | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 5. | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 6. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 11 val. |  |
| 7. | Infuzijos greitis | ≤ 0,01 - ≥ 1800 ml/val |  |
| 8. | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vasitų kategorijų 3. Spalvini svaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |
| 9. | Infuzijos tikslumas | ≤ ±2% |  |
| 10. | Okliuzjos aptikimas | 1. Ne siauresnis nei 75 - 900 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai |  |
| 11. | Pompos svoris | ≤ 1,9 kg |  |
| 12. | Pompų integracija su centrine monitoravimo stotimi | Būtina |  |
| 13. | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |  |
| 14. | # Garantinis terminas | ≥ 24 mėn. |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | 1. Enteriniam ir parenteriniam maitinimui 2. Tirpalų lašinimui |  |
| 2. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas |  |
| 3. | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 4. | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina |  |
| 5. | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 6. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 11 val. |  |
| 7. | Infuzijos greitis | ≤ 0,1 - ≥ 1800 ml/val |  |
| 8. | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vasitų kategorijų 3. Spalvini svaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |
| 9. | Infuzijos tikslumas | ≤ ±3% |  |
| 10. | Okliuzjos aptikimas | 1. Ne siauresnis nei 75 - 825 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai |  |
| 11. | Pompos svoris | ≤ 1,9 kg |  |
| 12. | Pompų integracija su centrine monitoravimo stotimi | Būtina |  |
| 13. | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |  |
| 14. | # Garantinis terminas | ≥ 24 mėn. |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

# Infūzinių pompų stovas – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinių pompų stovas su ratukais, galintis išlaikyti siūlomą pompų stotelę su keturiomis pompomis. | ### Būtina |  |