Techninė specifikacija Tonometras nešiojamas – 1 vnt.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagaminimo šalis, pavadinimas, modelis | Būtina |  |
|  | Skirtas akispūdžiui matuoti suaugusiems ir vaikams. | Būtina |  |
|  | Bekontaktis. | Būtina |  |
|  | Nešiojamas. | Būtina |  |
|  | Matavimas galimas pacientui gulint. | Būtina |  |
|  | Matavimų vidurkio apskaičiavimo funkcija | Būtina. |  |
|  | Nereikalauja akies nujautrinimo. | Būtina |  |
|  | LCD ar OLED ekranas. | Būtina |  |
|  | Matavimas atliekamas per 1-3 s. | Būtina |  |
|  | Yra indikatorius, parodantis teisingą atstumą tarp prietaiso matavimo antgalio ir akies. | Būtina |  |
|  | Savitestavimo funkcija prieš kiekvieną matavimą. | Būtina |  |
|  | Maitinimo šaltinis: baterijos ar/ir kintamoji srovė. | Būtina |  |
|  | Komplekte: tonometras, transportavimo dėklas, baterijos ar/ir kintamosios srovės adapteris, jeigu reikalingi naudojimui, vienkartinio matavimo zondai (50 – 100 vnt.), naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
|  | Svoris: ne daugiau 500 g. | Būtina |  |
|  | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valomas. | Būtina |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
|  | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tonometras akispūdžiui matuoti | 1 |  |