Techninė specifikacija  Ultragarsinis aparatas reanimacijai 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Parametro atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Taikymo sritys | Kraujagyslių, abdominaliniai, plaučių muskuloskeletaliniai tyrimai |  |
|  | Ekranas atlenkiamas | - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 39 cm - Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų - Ekranas atlenkiamas ne mažiau kaip 120 laipsnių kampu |  |
|  | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus ekranas nuo horizontalios pozicijos yra pakreiptas ne mažiau kaip 20 laipsnių |  |
|  | Tiesioginio valdymo mygtukai | Stiprinimo, gylio, darbo režimo, matavimų pasirinkimui |  |
|  | Darbo režimai | 2D, M, spalvinis galios dopleris, spektrinis dopleris |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 1 iki 19 MHz |  |
|  | Dinaminis diapazonas, ne mažesnis | 180 dB |  |
|  | Audinių harmoninio vaizdavimo programa | Būtina |  |
|  | Pilkumo skalės lygiai, ne mažiau | 256 |  |
|  | Greita darbo pradžia | Skenavimo pradžios laikas nuo prietaiso įjungimo ne ilgesnis nei 40 sekundžių |  |
|  | Plačiajuostis linijinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; - Plotis 50 ± 2 mm. Skenavimo gylis 6 cm, ne mažiau. |  |
|  | Plačiajuostis konveksinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz, ne siauresnis; Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau |  |
|  | Plačiajuostis fazinės gardelės daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz, ne siauresnis; Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau |  |
|  | Automatinė adatos vizualizacijos (išryškinimo) programinė įranga | - Pagerina adatos matomumą Automatinis prisitaikymas pagal adatos įvedimo kampą |  |
|  | Aparate integruota edukacinė programinė įranga | Anestezijos, muskuloskeletinė mokomoji programinė įranga su galimybe atlikti ultragarsinį skenavimą realiu laiku |  |
|  | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 3 (galima siūlyti šakotuvą) |  |
|  | Kadrų atmintis | Ne mažiau 380 MB arba ne mažiau 4000 kadrų |  |
|  | Lengvai pernešamas | Echoskopo svoris ne daugiau 8 kg |  |
|  | Vaizdų eksportavimo formatai | Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai MPEG4 (MP4), JPEG, BMP arba lygiaverčiai |  |
|  | Vaizdo didinimo funkcija | Būtina, ne mažiau kaip 8 kartus realiame laike |  |
|  | Išorinės jungtys | LAN, USB ne mažiau trijų |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Kompaktiškas vežimėlis su krepšiu priedams | Būtina |  |
|  | Maitinimas iš akumuliatorių | Darbas iš integruotų ličio jonų akumuliatorių, ne mažiau dvejų valandų |  |
|  | Įrangos instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir inžinieriaus apsimokymo sertifikatą įrangos instaliacijai |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | 5 metai, ne mažiau |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |