Techninė specifikacija Anestezijos aparatas su gyvybinių funkcijų monitoriumi 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Aparatas be vežimėlio, pritaikytas tvirtinimui ant konsolės |  |
| 2. | Aparatas pritaikytas naudoti | 1. Suaugusiems 2. Vaikams |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | - 230V, 50 Hz elektros tinklas - Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |
| 4. | Anestezijos aparto naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |
| 5. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) |  |
| 6. | Pacientui tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų mikseris |  |
| 7 | Anestezijos sistemos pritaikytos naudoti elektroninius garintuvus | Būtina |  |
| 8 | Aparato bendras svoris | ≤ 190kg |  |
| 9. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) | 0,20 - 12 l/min |  |
| 10. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |
| 11. | Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos | Vienu jungikliu |  |
| 12. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml |  |
| 13. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |  |
| 14. | Ventiliavimo režimai |  |  |
| 14.1 | Plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 14.2 | Plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina |  |
| 14.3 | Plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu | Būtina |  |
| 14.4 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 14.5 | Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais | Būtina |  |
| 14.6. | Rankinė ventiliacija | Būtina |  |
| 15. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |  |
| 16. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus |  |  |
| 16.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytas ribas) | 20-1500 ml |  |
| 16.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-30 % |  |
| 16.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4-80 k/min |  |
| 16.4 | PEEP režimas | Reguliuojamas; reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 cmH20 iki 30 cmH20 |  |
| 16.5 | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4:1 - 1:4 |  |
| 16.6 | Maksimalus įkvėpimo srautas | ≥ 120 l/min |  |
| 16.7 | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 12-70 cmH2O |  |
| 16.8 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina |  |
| 16.9 | Aukšto slėgio pavojaus signalas | Būtina |  |
| 17. | Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: | Anestetiko kiekis |  |
| 18. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę, operacijų metu | - Vienkartinio tūrio užlaikymas. 2. Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane. |  |
| 19. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 15 colių įstrižainės, |  |
| 20. | Aparate saugomų įvykių atmintis | Būtina |  |
| 21. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | - Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas - Lietimui jautrus ekranas (touch screen") - integruoti mygtukai papildomų funkcijų iššaukimui |  |
| 22. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 23. | Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu |  |
| 24. | Anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas | Būtina |  |
| 25. | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | - Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu - Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės - Slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos - O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime - Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |
| 26. | Panaudotų anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |  |
| 27. | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |
| 28. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Būtina |  |
| 29. | Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu | Būtina |  |
| 30. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |
| 31. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina su ne mažiau 1,5 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 32. | Panaudotų dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 33. | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui |  |  |
| 34.1 | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  |
| 34.2 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 220 V ± 10% 50 Hz elektros tinklas |  |
| 34.3 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus - Ekrano įstrižainė ≥ 19 colių - Raiška ≥ (1268 x 768) taškų - Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6 |  |
| 34.4 | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | - Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa |  |
| 35.5 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai - USB jungtis - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) |  |
| 35.6 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | - Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos - Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis - Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |
| 36. | Reikalavimai multiparametrų moduliui | Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės. |  |
| 36.1 | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui | - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus - įstrižainė ≥ 15 cm - Kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3 - Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių. |  |
| 36.2 | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui | - Pakrovimo laikas ne daugiau kaip 4 val. - Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 37. | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas) - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - SpO2 - Invazinis kraujospūdis |  |
| 38. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | - EKG derivacijos: I, II, III - ŠSD matavimo ribos 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) - ST segmento matavimas |  |
| 39. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | - Temperatūros matavimo ribos: 15-45°C (ne siauresnės už nurodytas) - Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  |
| 40. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 41. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) |  |
| 42. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | - Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -40mmHg iki +340mm Hg (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ±3 % |  |
| 43. | Komplektuojami monitoriaus priedai | - EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt. - SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt., - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. - Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. |  |
| 44. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
| 45. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 46. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos	kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus	ir sąlygas, yra	didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KAINOS IR KOKYBĖS KRITERIJAIS PASIŪLYMAS:

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1)	Kaina (K) – 60;

2)	Techniniai pranašumai (T) – 40.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 40 |
| Nr. | Parametrai | Metodas |  |  |
| T1 | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime ≥ 0,1-20 l/min | Statinis: (Taip/Ne) | L1 = 0.20 |  |
| T2 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos ≥ 1900 ml | Statinis: (Taip/Ne) | L2 = 0.15 |  |
| T3 | Integruoti ultragarsiniai srauto davikliai | Statinis: (Taip/Ne) | L3 = 0,20 |  |
| T4 | Maksimalus įkvėpimo srautas ≥ 190 l/min | Statinis: (Taip/Ne) | L4= 0.15 |  |
| T5 | Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema, kuri silpno srauto ventiliacijos metu geba automatiškai aptikti nepakankamą deguonies koncentraciją įkvėpime ( < 21%), sugeneruoti pavojaus signalą ir savarankiškai padidinti šviežių dujų srautą bei deguonies koncentraciją. | Statinis: (Taip/Ne) | L5 = 0,15 |  |
| T6 | PEEP reguliavimo diapazonas ≥ 0 – 50cmH2O | Statinis: (Taip/Ne) | L6 = 0.15 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K= KminKv×X

  - Kadangi siūlomo objekto T3, T6 ir T7 techniniai parametrai lyginami statiniu vertinimo metodu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16Tix Y