Techninė specifikacija Antžeminės platforminės svarstyklės 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Antžeminės platforminės svarstyklės | Nurodyti pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
|  | Žemo profilio svarstyklės turi nedidelę rampą, kad būtų lengviau užvažiuoti. | Būtina |  |
|  | Svėrimo riba | Iki 600 kg |  |
|  | Svėrimo platforma pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno | Būtina |  |
|  | Visi apkrovos elementų kabeliai yra apsaugoti rėmo viduje. | Būtina |  |
|  | Maitinimas: | iš tinklo (ne trumpesnis 5 m laidas), |  |
|  | Tikslumo klasės III | Būtina |  |
|  | Tinka sverti pacientus transportavimo vežimėliuose ir lovose nes prie žemo profilio platformos galima privažiuoti iš abiejų pusių | Būtina |  |
|  | Svarstyklės turi funkcijas | TARE, ZERO, GROSS/NET |  |
|  | Lygio indikatorius, skirtas tinkamam svarstyklių pastatymui | Būtina |  |
|  | Reguliuojamos kojelės | Būtina |  |
|  | Gradacija | 200 g |  |
|  | Matmenys: | Ne mažesni 2100 x 1200 x 80 mm |  |
|  | Svėrimo platformos matmenys | Ne mažesni 1800 x 1000 x 40 mm |  |
|  | Gamyklinė patikra | Būtina |  |
|  | # Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina. |  |
|  | # Instrukcijos | Naudotojo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis. |  |
|  | # Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |