Techninė specifikacija Ausų nosies gerklės apžiūros kėdė – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Paskirtis | Paciento kėdė skirta įvairių procedūrų atlikimui sėdimoje, gulimoje bei tarpinėje (-se) pozicijoje (-se) |  |
|  | Būtinos kėdės dalys (sekcijos) | - Galvos-nugaros dalis - Sėdima dalis - Kojų dalis |  |
|  | Valdymas | Elektra valdomas aukščio reguliavimas aukštyn/žemyn. Elektra valdoma nugaros ir kojų atrama. Valdymas pedalu. Rankų atramos atlenkiamos. |  |
|  | Kėdės posūkis | Ne mažiau 300º |  |
|  | Trendelenburgo pozicija | Būtina, ne mažiau -10º nuolydis. |  |
|  | Galimybė rinktis spalvą | Ne mažiau kaip iš 5 spalvų |  |
|  | Paminkštinta medžiaga | Besiūlė, be latekso, plaunama. |  |
|  | Galvos atrama | Reguliuojamo aukščio. |  |
|  | Maksimali apkrova | Ne mažiau 150 kg. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |