Techninė specifikacija Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas -  1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas įvardina konkrečias siūlomos prekės rodiklių reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Transportinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas |  |  |
|  | Paskirtis | Pritaikytas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai atlikti transportavimo metu, tinkamas naudoti greitosios pagalbos automobiliuose, sraigtasparniuose ir lėktuvuose, svoris: ≤ 6,5 kg be priedų. |  |
|  | Dujų tiekimas | Aukšto slėgio: ≥ (280 ÷ 600) kPa slėgio O2; Žemo slėgio O2: ≤ 15 l / min., ≤ 600 kPa; Oro tiekimas: integruota turbina. |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | El. tinklo įtampa: 230 V 50 Hz AC, 12 – 28 V DC, rezervinis el. šaltinis – akumuliatorių baterija, užtikrinanti ventiliatoriaus darbą 8 val. |  |
|  | Monitorius | Sensorinis valdymas, 8“ įstrižainė, spalvotas |  |
|  | Konstrukcija | Su nešimo rankena ir kabliais pakabinimui. Dydis su rankena: ≤ 30 x 32 x 27 cm (A x P x G) |  |
|  | Monitoruojami parametrai: |  |  |
|  | Slėgio | Maksimalus kvėpavimo takų slėgis; vidutinis kvėpavimo takų slėgis; plato kvėpavimo takų slėgis; PEEP / CPAP slėgis. |  |
|  | Srauto | Maksimalus įkvėpimo srautas; maksimalus iškvėpimo srautas. |  |
|  | Tūrio | Iškvėpimo tūris; įkvėpimo tūris; minutinis iškvėpimo tūris; spontaninis minutinis iškvėpimo tūris; procentinis kontūro nuotėkio tūris. |  |
|  | Laiko | Įkvėpimo–iškvėpimo santykis; bendras kvėpavimo dažnis; spontaninio kvėpavimo dažnis; įkvėpimo laikas; iškvėpimo laikas |  |
|  | Plaučių mechanikos | Statinis imlumas; auto PEEP; iškvėpimo laiko konstanta; įkvėpimo srauto pasipriešinimas; RSB; kvėpavimo takų okliuzijos slėgis. |  |
|  | Kreivės realiame laike | Kvėpavimo takų slėgis, srautas, tūris. |  |
|  | Kilpos ir trendai | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos būklės vaizdavimas | Ventiliacijos poreikio grafinis atvaizdavimas, pateikiant duomenis grupėmis: oksigenacija - FiO2, CO2 eliminavimo, paciento aktyvumo. |  |
|  | Dinaminių plaučių vaizdavimas | Plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike leidžia įvertinti įkvėpimo tūrį, statinį imlumą; pasipriešinimą, paciento aktyvumą. |  |
|  | Plaučių tausojimo strategijos grafikas | Viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike, bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. |  |
|  | Ventiliacijos režimai: |  |  |
|  | Adaptyvi palaikančioji ventiliacija: garantuojamas užduotas minutinis tūris atsižvelgiant į operatoriaus nustatymus ir laikantis plaučių tausojimo strategijos, automatiškai reguliuojami ventiliacijos parametrai priklausomai nuo plaučių mechanikos nuo priverstinio iki spontaninio kvėpavimo, atpratinimas nuo DPV. | Būtina |  |
|  | Pilnai automatinė ventiliacija su automatiniu ventiliacijos ir oksigenacijos parametrų valdymu, automatiškai nustatomas ir palaikomas minutinis ventiliacijos tūris, oksigenacija, PEEP remiantis išmatuotais PetCO2, SpO2, bei plaučių mechanikos parametrais nuo paciento intubacijos iki ekstubacijos. | Būtina |  |
|  | Sinchronizuota tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina |  |
|  | Sinchronizuota protarpinė privalomoji ventiliacija | Būtina |  |
|  | Spontaninė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota protarpinė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija | Būtina |  |
|  | Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija | Būtina |  |
|  | Neinvazinė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Didelės tėkmės deguonies terapija | Būtina |  |
|  | Specialios funkcijos |  |  |
|  | Medikamentų inhaliatorius | Būtina |  |
|  | Rankinis įkvėpimo valdymas | Būtina |  |
|  | 100% deguonies padavimas | Būtina |  |
|  | Laukimo režimas (Standby) | Būtina |  |
|  | „Atodūsiai“ | Būtina |  |
|  | Apnėjos ventiliacija | Būtina |  |
|  | „Atsiurbimo“ funkcija | Būtina |  |
|  | Vartotojo konfigūruojama „greito starto“ funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano pritemdymo funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano „užrakinimo“ funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano vaizdų išsaugojimo funkcija | Būtina |  |
|  | Tūrinė kapnometrija su ne mažiau kaip 10 matuojamų skirtingų parametrų | Būtina |  |
|  | Pulsinė oksimetrija (SpO2). | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos valdymas |  |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | ne siauresnėse ribose (4 – 80) kart. / min |  |
|  | Kvėpavimo tūris | nesiauresnėse ribose (100 – 2000) ml |  |
|  | PEEP/CPAP | nesiauresnėse ribose 0 – 35 cm H2O |  |
|  | Deguonies koncentracija | ne siauriau kaip 21 – 100 % |  |
|  | Įkvėpimo iškvėpimo santykis | ne siauresnėse ribose (1:9 – 4:1) |  |
|  | Įkvėpimo laikas | ne siauriau kaip 0,2 – 10 s |  |
|  | Pavojaus signalai | Žemas / aukštas minutinis tūris; žemas / aukštas slėgis; žemas / aukštas įkvėpimo tūris; žemas / aukštas dažnis; apnėjos laikas; Atsijungimo / nuotėkio; el. energijos tiekimo; dujų tiekimo. |  |
|  | Pavojaus signalų garsumas | Reguliuojamas |  |
|  | Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale | ≥1000 įvykių su datos ir laiko žyma. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Įrenginio funkcijų praplėtimo galimybė šiais parametrais: - Pilnai automatinė ventiliacija su automatiniu ventiliacijos ir oksigenacijos parametrų valdymu, automatiškai nustatomas ir palaikomas minutinis ventiliacijos tūris, oksigenacija, PEEP remiantis išmatuotais PetCO2, SpO2, bei plaučių mechanikos parametrais nuo paciento intubacijos iki ekstubacijos. |  |  |
|  | Duomenų jungtys | Ne mažiau 1 vnt. USB jungtis |  |
|  | Pridedami priedai | Įrenginio vežimėlis, kvėpavimo kontūro laikiklis, CO2 daviklis su adapteriu, pulsinės oksimetrijos daviklis |  |
|  | CE sertifikatas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Garantinis | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn. |  |
|  | Instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |