Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Gamintojas, modelis |  |  |  |
|  | Paskirtis | Pritaikytas vaikų ir suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai (DPV) stacionaruose, taip pat transportavimui įstaigos viduje. |  |
| - 2 | Konstrukcija |  |  |
| 2.1 | Aparatas ant transportinio vežimėlio | Būtina. Vežimėlis su vieta šildytuvo-drėkintuvo tvirtimui |  |
|  | Dujų tiekimas |  |  |
|  | O2 slėgis | Ne siauresnėse kaip (300 ÷ 600) kPa ribose |  |
|  | Oro tiekimas | Integruota turbina |  |
|  | Elektrinis maitinimas | El. tinklo įtampa: ~230VAC 50 Hz, vidinis rezervinis maitinimo šaltinis, užtikrinanti ventiliatoriaus darbą 45 min. |  |
|  | Ventiliacijos režimai |  |  |
|  | Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija ir tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina |  |
|  | Tūriu kontroliuojama protarpinė sinchronizuojama ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina |  |
|  | Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija | Būtina |  |
|  | Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija (APRV) | Būtina |  |
|  | Spontaninė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Neinvazinė plaučių ventiliacija | Būtina |  |
|  | Garantuotą užduotą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija, atsižvelgiant į operatoriaus nustatymus automatiškai reguliuojanti ventiliacijos parametrus priklausomai nuo plaučių mechanikos (ASV, AVM, MMV AutoFlow ar lygiavertė) | Būtina |  |
|  | Monitorius | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas; 12‘ įstrižainė. |  |
|  | Monitoruojami parametrai |  |  |
|  | Slėgio | AutoPEEP arba PEEPi; maksimalus kvėpavimo takų slėgis; vidutinis kvėpavimo takų slėgis; plato kvėpavimo takų slėgis; PEEP slėgis. |  |
|  | Tūrio | Bendras minutinis tūris; Spontaninis minutinis tūris; įkvėpimo tūris; iškvėpimo tūris; spontaninio kvėpavimo tūris; įkvėpimo tūrio ir paciento idealios kūno masės santykis; procentinis kontūro nuotėkio tūris. |  |
|  | Laiko | Įkvėpimo - iškvėpimo santykis; bendras kvėpavimo dažnis; spontaninio kvėpavimo dažnis |  |
|  | Plaučių mechanikos | Statinis imlumas (kompliancas); pasipriešinimas įkvėpimo srautui; dažnas paviršinis kvėpavimas |  |
|  | Kreivės | Kvėpavimo takų slėgis, srautas, tūris, CO2 |  |
|  | Kilpos | Slėgis/tūris, slėgis/srautas, tūris/srautas |  |
|  | Tendencijos | Tendencijų atvaizdavimas ne mažiau kaip iki 72 val. |  |
|  | Specialios funkcijos |  |  |
|  | Inhaliatorius | Būtina |  |
|  | Rankinis įkvėpimo valdymas | Būtina |  |
|  | 100% deguonies padavimas (angl. O2 enrichment) | Būtina |  |
|  | Laukimo režimas (angl. Stand-by) | Būtina |  |
|  | „Atodūsiai“ (angl. Sighs) | Būtina |  |
|  | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija | Būtina |  |
|  | Automatinė nuotėkio kompensacija | Būtina |  |
|  | Atsiurbimo funkcija | Būtina |  |
|  | Didelės tėkmės deguonies terapijos režimas | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos valdymas |  |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | ≥ (2 – 80) kart./min |  |
|  | Kvėpavimo tūris | ≥ (20 – 2000) ml |  |
|  | PEEP/CPAP slėgis | ≥ (0 – 35) cmH2O |  |
|  | Deguonies koncentracija | ≥ (21 – 100) % |  |
|  | Įkvėpimo laikas | ≥ (0,2 – 10) s |  |
|  | Srauto trigeris | ≥ (1 – 15) l/min |  |
|  | Maksimalus įkvėpimo srautas | ≥ 240 l/min |  |
|  | Slėgio valdymas | ≥ (5 – 60) cmH2O, pridedama prie PEEP/CPAP reikšmės |  |
|  | Slėgio palaikymas | ≥ (0 – 50) cmH2O, pridedama prie PEEP/CPAP reikšmės |  |
|  | Srautas didelės tėkmės deguonies terapijos režime | ≥ (2 – 80) l/min |  |
|  | Pavojaus signalai |  |  |
|  | Įdiegti pavojaus signalai | Apnėjos laikas, aukštas/žemas minutinis tūris; aukšta/žema deguonies koncentracija; aukštas slėgis; aukštas dažnis; aukštas tūris; aukštas/žemas CO2; atsijungimo. |  |
|  | Pavojaus signalų garsumas | Reguliuojamas |  |
|  | Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale | Iki 500 įvykių su datos ir laiko žyma. |  |
|  | Komplektacija | Įrenginio vežimėlis, kontūro laikiklis, CO2 sensorius, daugkartinis CO2 adapteris, kvėpuojamų dujų drėkintuvas, drėkintuvo laiklis ir ne mažiau kaip 10-im paciento kvėpaivmo kontūrų tinkamų siūlomam drėkintuvui |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Pažymėta CE ženklu pagal „Medicinos prietaisų saugos reglamentą“, pateikti sertifikatą originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
|  | Garantijos laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Vartotojo vadovai originalo ir lietuvių kalbomis (pateikiami su įranga) | Būtina |  |

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

1.Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas (S) yra didžiausias.

2.Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybė (Q): | Wkokybė = 40 |

2.1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

Kur,

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4,5 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje)).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

Kokybės kriterijai (Q):

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Balų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1. | Galimybė nustatyti slėgį trachėjoje nenaudojant stemplės kateterio | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 5 |
| Q2. | Saugios ventiliacijos ir plaučių tausojimo strategijos grafikas. Greita diagnostika: tūrio, dažnio, slėgio, minutinės ventiliacijos tikslinių ir faktinių reikšmių grafinis atvaizdavimas. | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 15 |
| Q3. | Aparate integruotos turbinos tarnavimo laikas: ≥ 8 metų, be apribojimo darbo valandomis | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 10 |
| Q4. | Kilpos: Tūris/PCO2 arba Tūris/CO2 | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 5 |
| Q5. | Vartotojo sąsaja Lietuvių kalba | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 5 |
| Maksimalus kokybės kriterijaus balų skaičius: |  |  | 40 |

Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 1 lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas (S) yra didžiausias.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas (S) yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm