##### Priedas Nr. 1

##### TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

##### ENDOSKOPINĖS PRIEMONĖS

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Maksimalus 36 mėn. kiekis vnt | Kaina € Vnt/viso | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis su "ausyčių" tipo antimigracine sistema stentas (dengtas) | 20 vnt. | 600/12000 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo; - Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele; - Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm ±2 mm, ilgis nuo 40 iki 120 mm ± 5 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), su kilpa ar siūlu stento šalinimui; - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9; - Stento distalinėje dalyje "ausyčių" tipo antimigracinė sistema. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 2. | Adatinis papilatomas | 100 vnt. | 116/11600 | - Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. - 3-ų spindžių. - Adatėlės ilgis ne mažesnis nei 5 mm, dengta adatos dalis 3 mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 170 cm. - Proksimalinis kateterio galas 7 Fr, o distalinis – 5 Fr. - Naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035 inch. - Sterili pakuotė |  |
| 3. | Kaniulė | 250 vnt. | 47/11750 | - Standartinio tipo galu, taikoma su 0,035inch styga – vedliu. - Ilgis ≥ 1950 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, - Distalinės dalies diametras 4 Fr dydžio, rentgenokontrastinis galas. - Sterili pakuotė. |  |
| 4. | Styga-pravedėjas | 100 vnt. | 89/8900 | - Vienkartinio naudojimo, - Skersmuo 0,89 mm (0,035 inch), ilgis nuo 450 cm iki 500 cm, pilnai rentgenokontrastinis ​5 cm±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma nuo 7 cm-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, - Kryžminė žyma nuo 9 cm iki 40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, - Hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. - Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. |  |
| 5. | Instrumentai kraujavimo stabdymui: |  |  |  |  |
| 5.1. | Hemostatinės kabutės 135° | 1000 vnt. | 35/35000 | 1. Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas ne mažiau 135 °, 2. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, 3. Ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė. |  |
| 5.2. | Hemostatinės kabutės 90° | 1000 vnt. | 35/35000 | 1. Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas ne mažiau 90°, 2. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, 3. Ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė. |  |
| 6. | Endoskopiniai injektoriai | 100 vnt. | 30/3000 | - Darbinis injektoriaus ilgis nuo 1600 mm iki 2300 mm. - Vienkartiniam naudojimui. - Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai nuo 21 G iki 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. - Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Regular” ir “Middle”skirtingoms anatominėms lokalizacijoms. |  |
| 7. | Balioniniai dilatatoriai: |  |  | - Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. - Ilgis nuo 2300 mm iki 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. - Pakuotėje turi būti su 0,035inch styga – vedliu. - Sterili pakuotė. |  |
| 7.1. | Balioninis dilatatorius Nr. 1 | 20 vnt. | 230/4600 | - Baliono ilgis 60mm ±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 6/7/8±1 mm diametro. |  |
| 7.2. | Balioninis dilatatorius Nr. 2 | 20 vnt. | 230/4600 | - Baliono ilgis 55 mm ±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 11/12/13±1 mm diametro. |  |
| 7.3. | Balioninis dilatatorius Nr. 3 | 20 vnt. | 230/4600 | - Baliono ilgis 55 mm ±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 16/17/18±1 mm diametro. |  |
| 8. | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas) | 40 vnt. | 502/20080 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stento galai platesni už darbinę dalį. - Stento ilgis nuo 40 mm iki 100 mm ± 5 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje nuo 8 mm iki 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių). - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 9. | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis stentas (dengtas) | 15 vnt. | 516/7740 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stento modifikacija su pusiau dengta dalimi. - Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm ±2 mm, ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių). - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 10. | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas) | 10 vnt. | 582/5820 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas dvigubo tinklo. - Stento ilgis nuo 80 mm iki 170 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22 mm ±2 mm. - Stento galai 8mm ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). - Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 11. | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (dalinai dengtas) | 15 vnt. | 615/9225 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas dvigubo tinklo, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 60 mm iki 140 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22 mm ± 2 mm. - Stento galai 8 mm ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). - Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 12. | Kolorektalinis išsiplečiantis metalinis stentas (dengtas) | 10 vnt. | 500/5000 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas asimetriškas, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 50 mm iki 150 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 24 mm ± 2 mm. - Stento galai 8 mm ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). - Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 13. | Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (dalinai dengtas) | 10 vnt. | 568/5680 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos arba lygiavertės medžiagos. - Stento karkaso tinklo pynė - kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele (galai nedengti). Stento ilgis turi būti nuo 70 mm iki 120 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 20 ± 2 mm. - Stento galai 8 mm ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). - Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 14. | Endoskopinis stemplės metalinis išsiplečiantis stentas (dalinai dengtas) | 15 vnt. | 585/8775 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. - Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele (galai nedengti). Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 170 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 18 mm± 1 mm ir 22 mm ± 1.mm pasirinktinai. - Stento galuose turi būti 2 "lasso" tipo siūlai, skirti stento padėties korekcijai, šalinimui. - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 15. | Endoskopinis stemplės metalinis išsiplečiantis stentas (dengtas) | 20 vnt. | 588/11760 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. - Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele. Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 170 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 18 mm ± 1 mm ir 22 mm± 1 mm pasirinktinai. - Stento galuose turi būti 2 "lasso" tipo siūlai, skirti stento padėties korekcijai, šalinimui. - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,035inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 16. | Endoskopinis stemplės metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas) | 10 vnt. | 571/5710 | - Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. - Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. - Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele. Stento ilgis turi būti nuo 90 mm iki 160 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 20 mm ± 2 mm. - Stento galuose turi būti 2 "lasso" tipo siūlai, skirti stento padėties korekcijai, šalinimui. - Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. - Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,035 inch styga. - Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |
| 17. | Vienkartiniai kandikliai | 100 vnt. | 2/200 | - Vienkartinis kandiklis kartu su guma fiksacijai. - Kandiklis endoskopinėms procedūroms vienkartinis, plastikinis, anatominės formos. - Minimaliai dengiantis burnos ertmę. - Turintis sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti. - Turi būti dantų atramos barjeras, neleidžiantis dantims nuslysti, apsaugantis endoskopą nuo galimo sukandimo. - Supakuotas po vieną. - Komplekte privalo būti gumytė fiksacijai. - Galimas kandiklio vidinio diametro aukštis 21 mm ±1 mm , plotis 26 mm ±1 mm . |  |
| 18. | Endoskopo kanalų valymo šepetėlis | 300 vnt. | 2/600 | - Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. - Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. - Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras nuo 2,8 mm iki 4,2 mm. - Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. - Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. |  |
| 19. | Sugriebimo žnyplės žiurkės dantų tipo | 20 vnt. | 67/3350 | - Vienkartinio naudojimo, svetimkūnių, stentų šalinimui, - Tvirtos, rotuojamos, - Žnyplių išsiplėtimas nuo 7mm iki 8 mm, darbinis ilgis 1745 mm ± 2 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. - Sterili pakuotė. |  |
| 20. | Sugriebimo žnyplės plokštiems svetimkūniams | 20 vnt. | 67/1340 | - Vienkartinio naudojimo, - Plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, - Žnyplių išsiplėtimas nuo 7 mm iki 8 mm, darbinis ilgis 1621 mm ± 2 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. - Sterili pakuotė. |  |
| 21. | Sugriebimo žnyplės ploniems svetimkūniams | 10 vnt. | 67/670 | - Vienkartinio naudojimo, - Plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, - Žnyplių išsiplėtimas nuo 12 mm iki 14 mm, darbinis ilgis nuo 1600mm iki 1700 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm. - Sterili pakuotė. |  |
| 22. | Nitinolinės kabės sistema |  |  | Virškinimo trakto vientisumo atstatymui (OVESCO OTSC) |  |
| 22.1 | Nitinolinės kabės sistema | 3 vnt. | 300/900 | 1.Vienkartinio naudojimo 2. 11 dydžio sistema skirta lankstiems endoskopams, kurio įterpimo dalies skersmuo nuo 8,5 mm iki 11 mm. 3. Siūlo ilgis siekia 165 cm ± 1 cm. 4. T tipo klipo savybės: dantų forma su mažais smaigaliais, kurie suteikia suspaudimo ir tvirtinimo efekta. 5. Dangtelio gylis 3 mm ± 1 mm |  |
| 22.2 | Nitinolinės kabės sistema | 9 vnt. | 300/2700 | 1.Vienkartinio naudojimo 2. 12 dydžio sistema skirta lankstiems endoskopams, kurio įterpimo dalies skersmuo nuo 10,5 mm iki 12 mm. 3. Siūlo ilgis siekia 220 cm ± 1 cm. 4. T tipo klipo savybės: dantų forma su mažais smaigaliais, kurie suteikia suspaudimo ir tvirtinimo efekta. 5.Gc tipo klipo savybės: pailginti dantys su smaigaliais skrandžio sienelės uždarymui 6. Dangtelio gylis nuo 3 mm iki 6 mm. |  |
| 22.3 | Nitinolinės kabės sistema | 3 vnt. | 300/900 | 1.Vienkartinio naudojimo 2. 14 dydžio sistema skirta lankstiems endoskopams, kurio įterpimo dalies skersmuo nuo 11,5 mm iki 14 mm. 3. Siūlo ilgis siekia 220 cm ± 1 cm. 4. T tipo klipo savybės: dantų forma su mažais smaigaliais, kurie suteikia suspaudimo ir tvirtinimo efekta. 5. Dangtelio gylis 6 mm ± 1 mm |  |
| 23. | Dvigubos žnyplės audinių kraštų suėmimui (inkaras) | 3 vnt. | 546/2730 | - Vienkartinio naudojimo - Darbinis ilgis 220 cm ± 1 cm, maksimalus skersmuo 2,4 mm. - Adatos plotis 9 mm ± 1 mm. - Dygsnio gylis nuo 2 mm iki 2,5 mm |  |
| 24. | Dvigubas sugriebėjas | 3 vnt. | 500/1500 | - Vienkartinio naudojimo. - Twin Grasper yra lankstaus 220 cm ilgio kotas ± 2 cm, maksimalus skersmuo 2,6 mm. - Sugrėbėjų atidarymo maksimalus kampas 90 ° ± 2°. - Sugrėbėjo dantų ilgis atsiveriant iki 8 mm. |  |
| 25. | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies latakų: |  |  | - Vienkartinio naudojimo instrumentas, - Nuo 1900 mm iki 2000 mm ilgio, tinka endoskopui 2,8 mm kanalu, - Sterili pakuotė. |  |
| 25.1. | Krepšelis mažesniems akmenims | 30vnt | 210/ 6300 | - Atidaryto krepšelio plotis 20 mm ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių ( "flower" tipo), rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, |  |
| 25.2. | Krepšelis didesniems akmenims (rotuojamas) | 40vnt. | 200/8000 | - Atidaryto krepšelio plotis 22 mm ±1mm, 4 vielučių, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, |  |
| 25.3. | Krepšelis didesniems akmenims (su vedlio fiksatoriumi) | 20vnt | 220/4400 | - Atidaryto krepšelio plotis 22 mm ±1 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. |  |
| 26. | Balionėlių akmenims šalinti iš tulžies latakų komplektas: |  |  | - Vienkartinio naudojimo instrumentas nuo 1900 mm iki 2000 mm ilgio, tinka endoskopui 3,2 mm kanalu, trijų spindžių, - Distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7 Fr. - Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti. Būtinas balionėlio ilgalaikis patvarumas, su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis, valdymo rankena su tvirtinimo kabliuku ant endoskopo, Naudojamas su 0,035 inch styga-pravedikliu, įleidžiamu per pravedėjo kanalą instrumento distaliniame gale. - Sterili pakuotė. |  |
| 26.1. | Balionėlis 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametro | 20vnt. | 117/2340 | Injekavimo virš balionėlio galimybė |  |
| 26.2. | Balionėlis 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametro | 30vnt. | 117/3510 | Injekavimo virš balionėlio galimybė |  |
| 27. | Plastikiniai stentai ir jų įvedimo sistemos: |  |  |  |  |
| 27.1. | Pravediklis skirtas įvesti 7 Fr stentui | 50vnt. | 70/3500 | 1. Rentgenokontrastisnis, su pušeriu 7 Fr dydžio stentui, taikomas su 0,035 inch styga – vedliu. 2. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 27.2. | Pravediklis skirtas įvesti 8,5 Fr stentui | 50vnt. | 70/3500 | 1. Rentgenokontrastisnis, su vedliu ir pušeriu 8.5 Fr dydžio stentui, taikomas su 0,035inch styga – vedliu. 2. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 27.3. | Pravediklis skirtas įvesti 10 Fr stentui | 50vnt. | 70/3500 | 1. Rentgenokontrastisnis, su vedliu ir pušeriu 10 Fr dydžio stentui, taikomas su 0,035inch styga – vedliu. 2. Ilgis – ne mažiau 1900 mm, tinkamas kanalui Ø 3,7 mm. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 27.4. | Tulžies latakų stentas, 7Fr | 300vnt. | 30/9000 | 1. Plastikinis, "Pig tail" tipo, diametras 7 Fr. 2 .Ilgis – 30 mm , 40 mm , 50 mm , 60 mm, 70 mm , 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm dydžio. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 27.5. | Tulžies latakų stentas, 8,5Fr | 150vnt. | 30/4500 | 1. Plastikinis, tiesus, lenktas distaliniame gale arba lenktas per vidurį, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. 2. Diametras 8.5 Fr, ilgis -50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm dydžio. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 27.6. | Tulžies latakų stentas, 10 Fr | 300vnt. | 30/9000 | 1. Plastikinis, tiesus, lenktas distaliniame gale arba lenktas per vidurį, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. 2. Diametras 10 Fr, ilgis -50 mm,60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm dydžio. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 28. | Biopsinės žnyplės gastroskopijai | 1000vnt. | 5/5000 | 1. Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti, 2. Ovaliais, perforuotais kiaušeliais, 3. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatėlės, 4. Darbinio kanalo Ø2,8 mm, darbinis ilgis nuo 1550 mm iki 1650 mm ± 10 mm, paimamo mėginio tūris 6,1 mm³ ± 2 mm³. 5. Sterili pakuotė. |  |
| 29. | Biopsinės žnyplės kolonoskopijai | 500vnt. | 5/2500 | 1. Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti, 2. Ovaliais, perforuotais kaušeliais, 3. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatėlės, 4. Darbinio kanalo Ø2,8 mm, darbinis ilgis nuo 2300 mm iki 2400 mm ± 10 mm, paimamo mėginio tūris 9,5 mm³ ± 2 mm³ . 5. Sterili pakuotė. |  |
| 30. | Elektrochirurginė kilpa | 200vnt. | 12/2400 | - Kilpa ovali, diametras 25 mm±1mm, - Kilpos vielos skersmuo 0,47 mm ±0,05 mm. - Darbinis ilgis 2300 mm ±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. - Sterili pakuotė. |  |
| 31. | Elektrochirurginė kilpa | 200vnt | 12/2400 | - Kilpa ovali, diametras 15 mm ±1mm, - Kilpos vielos skersmuo 0,47 mm ±0,05 mm. - Darbinis ilgis 2300 mm ±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. 4. Sterili pakuotė. |  |
| 32. | Šalta polipektominė kilpa | 100vnt. | 12/1200 | - Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3mm ±0,05mm, - Kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis nuo 2300 mm iki 2400 mm, kilpos diametras – 10 mm ±1 mm. - Sterili pakuotė. |  |
| 33. | Vienos kameros polipų gaudyklė | 100 vnt. | 20/2000 | - Vienkartinio naudojimo - Paprastas ir saugus polipų pašalinimas - Naudojamas filtras, kuris sumažina iki minimumo kūno skysčių poveikį. - Kūginis adapteris, tinkantis daugumai siurbimo vamzdelių. |  |
| 34. | Sfinkterotomas | 150vnt | 107/16050 | 1. Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035inch styga – vedliu. 2. Ilgis ≥ 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. 3. Distalinio galiuko ilgis nuo 3 mm ±1 mm, nuo 7 mm±1 mm arba nuo 15 mm ±1 mm pasirinktinai, Distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, 4. Pjovimo vielos ilgis 25 mm ±3 mm. 5. Sterili pakuotė. |  |
| 35. | Mechaninio litotriptoriaus sistema | 10 vnt | 600/6000 | 1. Krepšelio sukimosi mechanizmas; 2. Lengvai pritvirtinamas prie apvalkalo; 3. Mechanizmas neleidžiantis prarasti sukibimo su akmenimis; 4. Lengvas spaudimo taikymas. |  |
| 36. | Kasos stentai | 30 vnt | 30/900 | 1.Plastikinis, lenktas distaliniame gale arba lenktas per vidurį, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. 2.Diametras 7 Fr, ilgis -50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm dydžio. 3. Sterili pakuotė. |  |
| 37. | Rinkinys endoskopiniam stemplės venų ligavimui | 300vnt. | 150/45000 | 1. Darbinė dalis pritvirtinama prie endoskopo darbinio galo; 2. Naudojami elastingi ligavimo žiedai; 3. Sutraukiama kilpa sujungta su rankena, kuri susideda iš plastikinės ritės ir troselio; 4. Rankena turi užraktą, kuri skirta tvirtinimui prie endoskopo; 5. Darbinio kanalo skersmuo ne mažiau 2,8 mm; 6. Lateksinių žiedų skaičius 7 vnt; 7. Endoskopo išorinis skersmuo nuo 8,6 mm iki 11,5 mm; 8. Teikiamas sterilioje pakuotėje. |  |
| 38. | Dviejų galų itin slidi kreipiamoji viela | 50vnt. | 140/7000 | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Skersmuo 0,025inch, ilgis nuo 450 cm iki 500 cm, pilnai rentgenokontrastinis ​5 cm ±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma nuo 7 cm iki 9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo; 3. 70 mm ± 2 mm itin lankstus galiukas, leidžiantis suformuoti kilpą; 4. Hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm; 5. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. |  |
| 39. | Biopsinė adata skirta krūtų biopsijoms | 800vnt. | 12/9600 | 1. Adatos skirtos minkštųjų audinių biopsijoms; 2. 14G x 16 cm, 14G x10 cm; 3. Vienkartinė; 4. Sterili; 5. Ypač aštrus adatos troakaras. Adatos leidžia gauti geros kokybės bioptatą; 6. Echogeniškos; 7. Skirtingų dydžių kodavimas skirtingomis spalvomis; 8. Skirtos naudoti su ligoninės turima daugakartinio naudojimo šaudykle „BardMagnum“ (Gamintijas Bard, JAV, 2005 m.); 9. Privaloma pateikti oficialų šaudyklės gamintojo dokumentą, patvirtinantį siūlomos adatos saugų suderinamumą su nurodyta šaudykle. |  |
| 40. | Kriozondai | 40 vnt. | 300/12000 | 1. Vienkartiniai lankstūs kriozondai; 2. Sterili pakuotė; 3. Skirti darbui su kriochirurgijos įrenginiu ERBECRYO 2; 4. Darbinis ilgis 1150mm ± 5 mm, Ø 1,1 mm. Su apdangalu, kurio ilgis 817mm ± 5 mm, Ø 2,6 mm |  |
| 41. | Polipektominė kilpa bronchoskopijai | 20 vnt. | 15/300 | 1. Vienkartinio naudojimo instrumentas 2. Sterili pakuotė 3. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm 4. Kilpos forma šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 mm ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių 5. Kilpos darbinis ilgis 230 cm ±5cm; 6. Kilpos diametras 10 mm ±1mm 7. Tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu |  |
| 42. | Balioninis kateteris bronchoskopijai | 20 vnt | 250/5000 | 1. Vienkartinio naudojimo instrumentas; 2. Sterili pakuotė; 3. Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose; 4. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,0 mm; 5. Darbinis ilgis 1050 mm ±50 mm; 6. Baliono išorinis diametras 11 mm ±1mm, distalinio galiuko diametras 5Fr |  |
| 43. | Balioninis kateteris bronchoskopijai | 20 vnt. | 250/5000 | 1. Vienkartinio naudojimo instrumentas; 2. Sterili pakuotė; 3. Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose; 4. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm; 5. Darbinis ilgis 1050 mm ±50 mm 6. Baliono išorinis diametras 13 mm ±1mm, distalinio galiuko diametras 7Fr |  |
| 44. | Biopsinės žnyplės bronchoskopijai | 300 vnt. | 7/2100 | 1 Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai; 2. Ovaliais, perforuotais kaušeliais; 3. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatėlės; 4. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,0 mm; 5. Darbinis ilgis 1050 mm ±50 mm ir 1200mm ± 50 mm, Ø 1,8 mm 6. Sterili pakuotė |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1.2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų galiojančių  CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir anglų arba lietuvių kalba. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą."

2. Prekių pavyzdžių pateikimo tvarka:

2.1.  Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisijai) CVP IS priemonėmis pareikalavus, turės neatlygintinai pateikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius (toje (tose) pirkimo dalyse, kuriai (-ioms) tiekėjas pateikė pasiūlymą (-us)). Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu.

2.2. Prekių pavyzdžių pateikimo terminas – 5 darbo dienos nuo Komisijos prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės Vaistinė, S. Nėries g.3, Klaipėda. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu (kontaktus tiekėjui pateiks Komisija CVP IS priemonėmis kartu su prašymu pristatyti prekių pavyzdžius) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

2.3. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami kartu su originaliomis gamintojo pakuotėmis. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui  „Vienkartinės medicininės priemonės, kurių nėra CPO kataloge“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

2.4. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai.

2.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai, jei nebuvo sunaudoti juos išbandant, negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal viešojo pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

______________________