Vežimėlis universalus su nuimamais galiniais ratais   

Planuojamas kiekis nuo 40 iki 60 vnt.

BVPŽ kodas-33193100-0

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai:
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS

	        1
	2
	3

	1. 
	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)
	

	2. 
	suglaudžiamas rėmas
	

	3. 
	nuimami, galiniai lankais varomi ratai su savaime užsifiksuojančia ašimi
	

	4. 
	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 30 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo
	

	5. 
	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm ± 10 mm iki 450 mm±10 mm
	

	6. 
	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm
	

	7. 
	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos
	

	8. 
	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi  būti aukščiau sėdynės lygio
	

	9. 
	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį  ne mažiau 4 mm 
	

	10. 
	galinių ratų padangos pripučiamos arba nepripučiamos
	

	11. 
	priekinių ratukų šakutės metalinės ar kitos medžiagos 
	

	12. 
	priekinių ratukų skersmuo 200 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 7 mm
	

	13. 
	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal
	

	14. 
	stūmimo rankenos
	

	15. 
	turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį
	

	16. 
	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)
	

	17. 
	perkami vežimėliai:
sėdynės plotis 500 mm 
sėdynės plotis 510 mm
	

	18. 
	komplektuojamas su pompa, jei padangos pripučiamos, ir reguliavimo įrankiais
	

	19. 
	su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse
	

	20. 
	turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt
	

	21. 
	vežimėlio garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip:      
rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24  mėnesiai.
	

	22. 
	tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu vežimėliu
	



