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DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO


Perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:
1. Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.1
Buvo: Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), ne mažiau 10” ekrano įstrižainė.
Pakeisti į: Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), ne mažiau 21,5” ekrano įstrižainė.
2. Techninės specifikacijos punktas Nr. 18.2.4
Buvo: Vieno kristalo technologija.
Pakeisti į: Šis punktas išbrauktas iš techninės specifikacijos.
3. Techninės specifikacijos punktas Nr. 11.4
Buvo: Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz.
Pakeisti į: Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 7,0 kHz.
4. Techninės specifikacijos punktas Nr. 12
Buvo: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 kHz iki 22 kHz.
Pakeisti į: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 6,0 kHz.
5. Techninės specifikacijos punktas Nr. 14
Buvo: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz.
Pakeisti į: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 6,0 kHz.
6. Techninės specifikacijos punktas Nr. 18.2.1
Buvo: Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis nei 2,0–11,0 MHz.
Pakeisti į: Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 11,0 MHz.

Atsižvelgiant į padarytus pakeitimus Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ – (aktuali redakcija 2025-04-03) pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. balandžio 16 d. 10:00 val.
Paaiškinimus ir paklausimus galima teikti iki 2025 m. balandžio 9 d. 17:00 val.
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