- Priedas NR. 1. ELEKTRINIO AUTOMATINIO TURNIKETO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatinis portabilus turniketas. dviejų portų, dviejų kanalų, galima tvirtinti ant stulpinio stovo. – kiekis 2 vnt. |  |  |
| 2 | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 8 colių. |  |  |
| 3 | Vienu metu galima prijungti ne mažiau 2 manžečių. |  |  |
| 4 | Gali dirbti maitinamas tik baterijos ne mažiau 6 val. |  |  |
| 5 | Baterija – ličio jonų. |  |  |
| 6 | Pagrindinis maitinimas iš elektros tinklo. |  |  |
| 7 | Ekrane rodomas ir valdomas manžečių slėgis ir procedūros trukmė, galimybė keisti parametrus. |  |  |
| 8 | Spaudimo diapazonas ne siauresnėse ribose nei 50-600 mmHg |  |  |
| 9 | Suspaudimo paklaida diapazone ne didesnė nei 3mmHg |  |  |
| 10 | Manžetės ar žarnelės oro nuotekių stebėjimo mechanizmas, automatinis spaudimo laikymas net ir esant oro nuotekiui. |  |  |
| 11 | Automatinis manžetės žarnelės okliuzijos atpažinimas (akustinė reflektometrija) su garsiniu signalu. |  |  |
| 12 | Galimybė prijungti galūnės okliuzijos sensorių (LOP), kuris automatiškai nustato reikiamą mažiausią galūnės suspaudimą, mažinant pooperacines turniketų komplikacijas. |  |  |
| 13 | Manžetės, dviejų portų. – 2 vnt. |  |  |
| 14 | Galūnės okliuzijos sensoriai – 2 vnt. |  |  |
| 15 | Manžetės daugkartinio naudojimo |  |  |
| 16 | Manžetė ilgis 107 cm ±3 cm, plotis pačios manžetės nuo 10 iki 15cm (derinama įsigyjimo metu ) - 2 vnt. |  |  |
| 17 | Manžetė ilgis 107 cm ±3 cm, plotis pačios manžetės nuo 10 iki 15cm (derinama įsigyjimo metu ) - - 2 vnt. |  |  |
| 18 | Priemonės turi turėti CE/MDR sertifikatą |  |  |
| 19 | Garantija ≥ 2 metai. |  |  |
| 20 | CE ženklinimas: Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |  |
| 21 | Įrangos apruošimui, naudojimui: Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
| 22 | Personalo apmokymas darbui su įranga: būtina |  |  |