9 pirkimo dalis „JĖGOS INSTRUMENTAS“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Kaina, € be PVM | Kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendri reikalavimai: rankena komplektuojama su dangteliu ir piltuvėliu baterijai įdėti |  |  |  |  |
|  | Rankena gręžimui ir frezavimui (be baterijos) | 1 vnt. |  |  |
|  | Osciliuojančio pjūklo rankena (be baterijos) | 1 vnt. |  |  |
|  | Frezavimo antgalis Zimmer/Hudson tipo | 1 vnt. |  |  |
|  | Gręžimo antgalis Jacobs tipo | 1 vnt. |  |  |
|  | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti | 1 vnt. |  |  |
|  | Baterija | 3 vnt. |  |  |
|  | Baterijų pakrovimo įrenginys | 1 vnt. |  |  |
|  | Sterilizavimo krepšelis su laikikliais | 1 vnt. |  |  |
| VISO: |  |  | 19840 | 24006,4 |

| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija: | 1. Gręžimo-frezavimo rankena - 1 vnt. 2. Osciliuojančio pjovimo rankena - 1 vnt. 3. Įkraunama baterija - 3 vnt. 4. Gręžimo antgalis - 1 vnt. 5. Frezavimo antgalis - 1 vnt. 6. Kiršnerio vielos antgalis - 1 vnt. 7. Sterilizavimo krepšelis - 1 vnt. 8. Baterijų pakrovėjas - 1 vnt. |
| 3. | Gręžimo-frezavimo rankena | Autoklavuojama. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. |
| 3.1. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina |
| 3.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |
| 3.3. | Kaniuliacija | 4 mm ±0,5 mm |
| 3.4. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | Būtina |
| 3.5. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina |
| 3.6. | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |
| 3.7. | Sriegimo / vibravimo režimas | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |
| 4. | Gręžimo antgalis | Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4 mm. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-1000 aps./min. Sukimo momentas ne mažiau 5 Nm. |
| 5. | Frezavimo antgalis | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-250 aps./min. Sukimo momentas ne mažiau 19 Nm. |
| 6. | Kiršnerio vielos antgalis | Autoklavuojamas. Tinkamas nuo 0,6 mm iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-1250 aps./min. |
| 7. | Osciliuojančio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |
| 7.1. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1600 g |
| 7.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |
| 7.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina |
| 7.4. | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-13.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |
| 7.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360o kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45° |
| 7.6. | Osciliacijos kampas | 4.1o±0.1° |
| 7.7. | Prietaiso konstrukcija | Pistoleto formos, ne modulinė |
| 8. | Baterijos | NiMH ar lygiavertės su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. |
| 8.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina |
| 8.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Būtina |
| 8.3. | Baterijų pakeitimas Nesudėtingas - nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Būtina |
| 9. | Baterijų pakrovėjas | 1. Vienu metu galima įkrauti ne mažiau 3-jų baterijų; 2. Su automatine baterijų diagnostika; 3. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi; |
| 9.1. | Tinka tiek NiMH ar lygiaverčių, tiek kitų baterijų pakrovimui | Būtina |
| 9.2. | Įrenginio maitinimas | Iš elektros tinklo |
| 10. | CE ženklinimas | Būtina |
| 11. | Garantinis terminas | >24 mėn. |