TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo kaina, € be PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS |  | 1 vnt. |  | 66874,28 |  |  |
| Pasiūlymo kaina € su PVM žodžiais: |  |  |  |  |  |  | x |
| Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.): Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prekės pavadinimas |  |  | Tiekėjo siūloma papildoma garantija |  |  |  |  |
|  |  |  | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T) |  |  |  |  |
| ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS |  |  | [Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius] |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS „ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS“: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  | Kiekis vnt. | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 5 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 5 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama | 1.Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4) ar lygiavertis, ≥ 3 lustų; 2.Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; 3.Progresyvus skenavimas; 4.Skaitmeninis priartinimas; 5.Programuojami valdymo mygtukai; |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu | 1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; 2. Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p) 3. Signalų išvestys (įvairios). 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; 4.2 Į planšetę. 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; 6. Bevielis interneto ryšys (jeigu siūlomas bus skiriami papildomi balai); 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1.Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 7.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data ir t.t.). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. 9. Integruotas LED tipo šviesos šaltinis; 9.1. Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų; 9.2. Šviesos srauto intensyvumas ≥ 2000 lumenų (pateikus geresnių savybių prekę su didesniu intensyvumu bus suteikiami papildomi balai); 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7500˚ K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. 9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Plokščiaekranis monitorius | 1.Ekrano įstrižainė: ≥30 coliai; 2.Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; 3.Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 4.Medicininės paskirties; 5.Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 1. Vaizdo kryptis 30° 2. Ilgis >150 mm; 4. Autoklavuojama. |  | 2 vnt. |  |  |
|  |  |  | Artroskopo įmova | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo (tinka prekei eil Nr. 4.) |  | 2 vnt. |  |  |
|  |  |  | Šviesolaidis | 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 250 cm. 3. Fibrooptinis. |  | 2 vnt. |  |  |
|  |  |  | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui | Su dangčiu, su kilimėliu |  | 2 vnt. |  |  |
|  |  |  | Šeiverio konsolė | 1. Artroskopinių šeiverių sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min. (pateikus geresnių savybių prekę su didesniais greičiais bus suteikiami papildomi balai); b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. Sąsaja su artroskopine pompa arba su integruota siurbimo pompa; |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Šeiverio rankena | 1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos (pateikus geresnių savybių prekę su didesniu skaičiumi mygtukų bus suteikiami papildomi balai); 3. Autoklavuojama; 4. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu | 1.Temperatūrinis diapazonas ne siauresnis nei nuo 20° C iki 60°C; 2.Ekranas, rodantis koaguliacijos ir ablicijos parametrus ir klaidų pranešimus. 3.Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 4.Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 5.Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti elektrodus 6.Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje arba antgalio temperatūros viršijimą. 7.Komplektacija: 7.1.Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt. 7.2.Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, >10 vnt. |  | 1 kompl. |  |  |
|  |  |  | Vežimėlis įrangai | 1. Ratai, dalis fiksuojami; 2. ≥ 3 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7 . ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. |  | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina nurodyti CE ženklą ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinį numerį (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų skaitmenines kopijas) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 24 mėn. |  |  |  |  |

Pasiūlymo (kiekio) kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas |  | 0-10 balų | Interpoliacinis |
| T2 | Šviesos srauto intensyvumas lumenais (vaizdo kameros valdymo įrenginiui su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu) Parametras eil. Nr. 2. punktas 9.2. |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |
| T3 | Rotacijos į priekį/atgal maksimalūs greičiai (šeiverio konsolei) Parametras eil. Nr. 8. punktas 3. a) |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |
| T4 | Šeiverio rankena valdymas mygtukais Parametras eil. Nr. 9. punktas 2. |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) - kaina |  | Interpoliacinis | X=75 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=25 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas | 0-10 balų | Interpoliacinis |  |
| T2 | Šviesos srauto intensyvumas lumenais (vaizdo kameros valdymo įrenginiui su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu) Parametras eil. Nr. 2. punktas 9.2. | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |
| T3 | Rotacijos į priekį/atgal maksimalūs greičiai (šeiverio konsolei): Parametras eil. Nr. 8. punktas 3. a) | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |
| T4 | Šeiverio rankena valdymas mygtukais Parametras eil. Nr. 9. punktas 2. | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 75.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 25.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2+T3+T4

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (Z).

C=CminCpx Z

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T1 balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal tiekėjo su pasiūlymu pateiktą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą.

Kriterijų (T1) balai apskaičiuojami:

T1 = Tp

## Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T1) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T2, T3 ir T4 bei T5 balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Z - lyginamasis svoris, šiuo atveju 5 balai.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Z