## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Daugiafunkcinis aparatas akių mikrochirurgijai (vitrektomas) |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Daugiafunkcinis aparatas akių mikrochirurgijai (vitrektomas)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Paskirtis | Akies priekinio ir užpakalinio segmento chirurginėms operacijoms atlikti
2 | Užpakalinio akies segmento vitrektomijos parametrai | Programuojami atskiroms procedūroms išvedant užprogramuotas reikšmes į ekraną
3 | Vitrektomijos antgalis | 1. Pneumatinis, dviejų kanalų,
2. Kirpimo greitis ne mažiau kaip 5000 kirpimų/min.,
3. Kontroliuojamas darbo ciklas.
4 | Priekinio akies segmento vitrektomijos parametrai | Programuojami atskiroms procedūroms išvedant užprogramuotas reikšmes į ekraną
5 | Darbo režimai | 1. Vitrektomija su irigacija,
2. Vitrektomija be irigacijos.
7 | Fragmentacijos antgalis | Darbinis dažnis 43,5 ± 5 kHz pulsų
8 | Fragmentacijos impulsų pasikartojimo dažnis | 0 - 100 impulsų per sekundę (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
9 | Fakoemulsifikacijos parametrai | Programuojami atskiroms procedūroms išvedant užprogramuotas reikšmes į ekraną
10 | Lęšiuko šalinimo būdai | 1. Ultragarsinis (išilginis),
2. Torsioninis (angl. torsional).
11 | Darbo režimai | 1. Ultragarsiniam lęšiuko šalinimo būdui:
1.1 Nepertraukiamas (nuolatinis),
1.2 Pulsuojantis (impulsinis, angl. Pulsed mode) (0 – 100) impulsų/s (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
1.3 Paketinis (pliūpsninis angl. burst mode), (5-500) ms (ne siauresniame diapazone už nurodytą).
2. Torsioniniam (angl. torsional) lęšiuko šalinimo būdui:
1.3 Nepertraukiamas (nuolatinis),
1.2 Pulsuojantis (impulsinis, angl. Pulsed mode) (0-100) impulsų/s (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
1.3 Paketinis (pliūpsninis angl. burst mode), (2 - 500) ms (ne siauresniame diapazone už nurodytą).
12 | Pneumatinių žirklių darbo režimai | 1. Suspaudimo slėgis 0-50 psi (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
2. Kirpimo dažnio intervalas 1-450 kirpimų/min. (ne siauresniame diapazone už nurodytą).
13 | Koaguliacijos parametrai: | 1 ± 0,5 MHz dažnio arba 1.5 ± 10% MHz dažnio
14 | Šviesos srautas: | 1. Su 20 G apšvietimo zondais 16 ± 6 lm,
2. Su 23 G apšvietimo zondais 23 ± 13 lm,
3. Su 25 G apšvietimo zondais 23 ± 13 lm.
15 | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 200 valandų
16 | Rezervinis šviesos šaltinis | Būtinas
17 | Darbo su klampiaisiais skysčiais režimai | 1. Įšvirkštimas; įšvirkštimo slėgis 0-80 psi (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
2. Ištraukimas; vakuumas ištraukiant 0-650 Hg (ne siauresniame diapazone už nurodytą).
18 | Automatinis švirkšto pripildymas dujomis | 1. Maksimalus dujų slėgis 69 kPa +/- 10%,
2. Dujų grynumas pripildymo metu ne mažiau kaip 97 %.
19 | Irigacijos – aspiracijos parametrai
19.1 | Skysčių tiekimo sistema | Slėginė (priverstinė)
19.2 | Vakuumas | 1. Reguliuojamas ≥ (5 – 650) mmHg ribose,
2. Vakuumo parametrai programuojami ir indikuojami atskirai kiekvienam darbo režimui,
3. Vakuumo reguliavimas:
3.1 Fiksuotas,
3.2 Linijinis (palaipsninis siurbimo našumo didinimas).
19.3 | Skysčio atsiurbimo našumas | 1. Reguliuojamas ≥ (5 – 60) cm3/min ribose,
2. Atsiurbimo reguliavimas:
2.1 Fiksuotas siurbimo našumas,
2.2 Linijinis (palaipsninis siurbimo našumo didinimas).
19.4 | Refliuksas | 1. Pastovus, linijinė refliukso kontrolė ≥ (0-120) mmHg ribose,
2. Mikrorefliuksas, 100 mmHg ± 50 mmHg.
20 | Slėgio kontroliuojamos irigacijos parametrai
20.1 | Irigacijos slėgis | 0-120 mmHg (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
20.2 | Infuzijos našumas | 0-20 ml/min (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
20.3 | Akispūdžio stabilumo užtikrinimas | Būtinas, reakcijos laikas į slėgio pakitimą ne blogesnis kaip 500 ms
21 | Lazerio parametrai
21.1 | Lazerio galia | Ne mažiau kaip 2W
21.2 | Darbinio spindulio bangos ilgis | 532 nm ± 3 nm
21.3 | Darbiniai režimai | 1. Nepertraukiamas,
2. Impulsinis.
21.4 | Nusitaikymo spindulio bangos ilgis | 635 nm ± 5 nm
21.5 | Nusitaikymo spindulio galia | Ne didesnė kaip 1 mW
21.6 | Aparato funkcijų valdymas | 1. Pedalo pagalba,
2. Iš aparato panelės su lietimu valdomu („touch screen“ tipo) ekranu,
3. Nuotolinio valdymo pulteliu.
21.7 | Darbiniai antgaliai (angl. handpiece) fakoemulsifikacijai | Ultragarsinis, torsialinis (angl. torsional), skirtas dirbti su titano antgaliukais, sterilizuojamas
21.8 | Maitinimo įtampa / dažnis | 220V ± 10% / 50 Hz
22 | Komplektacija | 1. Fakoemulsifikacijos rankena ultragarsinė-torsialinė (angl. torsional), sterilizuojama – 2 vnt,
2. Fragmentacijos rankena, sterilizuojama – 1 vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne