Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stacionarus semtuvas |  | (Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Tara | stiklinė tara arba kita, tinkama ftalatų fenolių nustatymui |  |  |
|  | Taros kiekis | 24 vnt. |  |  |
|  | Taros tūris | 1 buteliuko tūris nuo 0,8 iki 1,5l |  |  |
|  | Semtuvo charakteristika | Semtuvo sudedamosios dalys neišskiria ftalatų ir fenolių |  |  |
|  | Temperatūros palaikymas | Nuo +3 iki +5 laipsnių |  |  |
|  | Semtuve įmontuota šildymo/šaldymo funkcija | TAIP |  |  |
|  | Semtuvas tinkamas darbui lauko temperatūrai | Aplinkos temperatūra nuo -20 iki +40 |  |  |
|  | Semtuvas tinkamas darbui agresyvioje aplinkoje | TAIP |  |  |
|  | Semtuvas geba patraukti | iš ne mažiau 6 metrų gylio |  |  |
|  | Semtuvo dozavimas | Programuojamas nustatant dozavimo dažnumą ir dozės paėmimo tūrį |  |  |
|  | Semtuvo dozavimo tikslumas | Ne mažiau 5 % |  |  |
|  | Paimamo mėginio tūris | Ne mažiau kaip 10 ml ir ne daugiau kaip 10 000 ml |  |  |
|  | Semtuvas turi atitikti standartą | LST EN 16479:2023 Vandens kokybė. Vandens stebėsenos įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir atitikties bandymo procedūros. Automatizuotieji vandens ir nuotekų ėminių ėmimo įtaisai (ėmikliai) |  |  |
| - Mobilus semtuvas |  | (Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Tara | stiklinė tara arba kita, tinkama ftalatų fenolių nustatymui |  |  |
| 2.2. | Taros kiekis | 24 vnt. |  |  |
| 2.3. | Taros tūris | 1 buteliuko tūris nuo 0,8 iki 1,5l |  |  |
| 2.4. | Semtuvo charakteristika | Semtuvo sudedamosios dalys neišskiria ftalatų ir fenolių |  |  |
| 2.5. | Temperatūros palaikymas | Nuo +3 iki +5 laipsnių |  |  |
| 2.7. | Semtuvas tinkamas darbui lauko | Aplinkos temperatūra nuo 0 iki +40 |  |  |
| 2.8. | Semtuvas tinkamas darbui agresyvioje aplinkoje | TAIP |  |  |
| 2.9. | Semtuvas geba patraukti | iš ne mažiau kaip 6 metrų gylio |  |  |
| 2.10. | Semtuvo dozavimas | programuojamas nustatant dozavimo dažnumą ir dozės paėmimo tūrį |  |  |
| 2.11. | Semtuvo dozavimo tikslumas | ± 5 % |  |  |
| 2.12. | Paimamo mėginio tūris | Ne mažiau kaip 10 ml ne daugiau kaip 10000 ml |  |  |
| 2.13. | Semtuvas turi atitikti standartą | LST EN 16479:2023 Vandens kokybė. Vandens stebėsenos įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir atitikties bandymo procedūros. Automatizuotieji vandens ir nuotekų ėminių ėmimo įtaisai (ėmikliai) |  |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.