Konkurso sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Parametrai | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instrumentų ir stiklinių indų plovimo - dezinfekcijos mašina | 1 vnt. | 42959000-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Paskirtis | Mašina turi būti pritaikoma įvairių laboratorinių indų, instrumentų plovimui ir dezinfekcijai |  |
|  |  |  |  | Galingumas | ≤ 12 kW |  |
|  |  |  |  | Konstrukcinis išpildymas | Vienų durų modelis (vienpusis) |  |
|  |  |  |  | Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≤ 1900 Plotis ≤ 650 Gylis ≤ 690 |  |
|  |  |  |  | Kameros medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 316 L markės plienas |  |
|  |  |  |  | Kameros dydis pagal DIN standartą. | Plovimo mašina turi būti tokio pat dydžio kaip instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina, kurioje telpa ne mažiau kaip 12 vienetų DIN standarto (PxPxA: 480x250x50 mm) dydžio krepšelių. |  |
|  |  |  |  | Panelių medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 304 markės plienas |  |
|  |  |  |  | Apšvietimas kameros viduje | LED apšvietimas |  |
|  |  |  |  | Kameros tūris | ≥ 250 litrų |  |
|  |  |  |  | Plovimo mašinos durys | 1. Durų atidarymas – atlenkiamos durys, ant kurių gali išvažiuoti pakrovimo rėmas. 2. Durų medžiaga – stiklas atsparus chemikalams ir karščiui. |  |
|  |  |  |  | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius valdantis plovimo procesą. |  |
|  |  |  |  | Valdymo ir kontrolės ekranai | 1. Pakrovimo pusėse. 2. Lietimui jautrūs mygtukai su grafiniu ekranu arba lygiavertis valdymas. 3. Galimybė realiu laiku stebėti ciklo fazes. |  |
|  |  |  |  | Programos | - Turi būti gamintojo instaliuota ne mažiau kaip 20 standartinių programų. 2. Turi būti galimybė suprogramuoti papildomas programas. 3. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą/laiką arba A0 dezinfekciją. |  |
|  |  |  |  | Integruotas elektrinis džiovinimo modulis su HEPA filtru | Filtro klasė ne blogesnė už H14 |  |
|  |  |  |  | Turi būti įdiegta išmani vandens taupymo sistema | Būtina |  |
|  |  |  |  | Vandens cirkuliacinio siurblio našumas | ≥ 500 l/min |  |
|  |  |  |  | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina |  |
|  |  |  |  | Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  |  |  | Pilna prieiga prie įrenginio komponentų jų aptarnavimui ir remontui | Iš mašinos pakrovimo pusės |  |
|  |  |  |  | Įrenginyje yra atskiras skyrius cheminių dezinfekantų konteinerių talpinimui | Būtina, talpa ne mažiau kaip 4 vnt., 5 l kanistrams. |  |
|  |  |  |  | Integruotas spausdintuvas | Ciklo ataskaitų spausdinimui |  |
|  |  |  |  | Integruotas garo kondensatorius | Būtina |  |
|  |  |  |  | Turi būti galimybė priežiūrą atlikti nuotoliniu būdu | Būtina |  |
|  |  |  |  | Komplektacija: |  |  |
|  |  |  |  | Apatinis išvažiuojantis ant ratukų pakrovimo rėmas | 1 vnt., ne daugiau 12 cm ±1 cm aukščio ir su 20 vnt. ± 5 pozicijonuojamų purkštukų su buteliukų laikikliais, kurių aukštis 230 mm ± 5mm. |  |
|  |  |  |  | Vidurinis ant bėgelių išvažiuojantis pakrovimo rėmas | 1 vnt., ne daugiau 12 cm±1 cm aukščio, ir 36 vnt. ± 5 pozicijonuojamų purkštukų su buteliukų laikikliais, kurių aukštis 140 mm ± 5 mm. |  |
|  |  |  |  | Viršutinis ant bėgelių išvažiuojantis pakrovimo rėmas | 1 vnt., ne daugiau 12 cm ±1 cm aukščio, ir 56 vnt. ±5 pozicijonuojamų purkštukų su buteliukų laikikliais, kurių aukštis 140 mm ± 5 mm. |  |
|  |  |  |  | Tiekėjas turi turėti Prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra Prekių gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. | Turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekių gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra siūlomų Prekių gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |
|  |  |  |  | Mašinos instaliacija, prijungimas prie įrengtų komunikacinių sistemų ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą | Būtina |  |
|  |  |  |  | Mašina turi atitikti 2006/42/CE; 2014/35/UE standartus | Būtina |  |
|  |  |  |  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 3. | Instrumentų ir stiklinių indų plovimo - dezinfekcijos mašina | 1 vnt. | 42959000-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Paskirtis | Mašina turi būti pritaikoma įvairių laboratorinių indų, instrumentų plovimui ir dezinfekcijai |  |
|  |  |  |  | Galingumas | ≤ 20 kW |  |
|  |  |  |  | Konstrukcinis išpildymas | Vienų durų modelis (vienpusis) |  |
|  |  |  |  | Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≤ 1900 Plotis ≤ 1000 Gylis ≤ 890 |  |
|  |  |  |  | Kameros medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 316 L markės plienas |  |
|  |  |  |  | Kameros dydis pagal DIN standartą. | Plovimo mašina turi būti tokio pat dydžio kaip instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina, kurioje telpa ne mažiau kaip 18 vienetų DIN standarto (PxPxA: 480x250x50 mm) dydžio krepšelių. |  |
|  |  |  |  | Panelių medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 304 markės plienas |  |
|  |  |  |  | Apšvietimas kameros viduje | LED apšvietimas |  |
|  |  |  |  | Kameros tūris | ≥ 430 litrų |  |
|  |  |  |  | Plovimo mašinos durys | 1. Durų atidarymas – automatinės durys, slankiojančios vertikaliai ir valdomos elektriniu varikliu. 2. Durų medžiaga – atsparus chemikalams karščiui stiklas. |  |
|  |  |  |  | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius valdantis plovimo procesą |  |
|  |  |  |  | Valdymo ir kontrolės ekranai | 1. Pakrovimo pusėse. 2. Lietimui jautrūs mygtukai su grafiniu ekranu arba lygiavertis valdymas. 3. Galimybė realiu laiku stebėti ciklo fazes. |  |
|  |  |  |  | Programos | - Turi būti gamintojo instaliuota ne mažiau kaip 20 standartinių programų. 2. Turi būti galimybė suprogramuoti papildomas programas. 3. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą/laiką arba A0 dezinfekciją. |  |
|  |  |  |  | Integruotas elektrinis džiovinimo modulis su HEPA filtru | Filtro klasė ne blogesnė už H14 |  |
|  |  |  |  | Turi būti įdiegta išmani vandens taupymo sistema | Būtina |  |
|  |  |  |  | Vandens cirkuliacinis siurblys | Ne mažiau 2 vandens siurbliai, vienas skirtas rotacinėms alkūnėms kameros viršuje ir apačioje, ir našumas ne mažesnis kaip 400 l/min, o antrasis vandens siurblys – plovimo lentynų sukamosioms alkūnėms, kurio našumas ne mažesnis kaip 600 l/min. |  |
|  |  |  |  | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina |  |
|  |  |  |  | Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  |  |  |  | Pilna prieiga prie įrenginio komponentų jų aptarnavimui ir remontui | Iš mašinos pakrovimo pusės |  |
|  |  |  |  | Įrenginyje yra atskiras skyrius cheminių dezinfekantų konteinerių talpinimui | Būtina, talpa ne mažiau kaip 4vnt., 5 litrų kanistrams |  |
|  |  |  |  | Integruotas spausdintuvas | Ciklo ataskaitų spausdinimui |  |
|  |  |  |  | Integruotas garo kondensatorius | Būtina |  |
|  |  |  |  | Turi būti galimybė priežiūrą atlikti nuotoliniu būdu. | Būtina |  |
|  |  |  |  | Komplektacija: |  |  |
|  |  |  |  | Ant bėgelių išvažiuojantis pakrovimo rėmas | 1 vnt., su nemažiau kaip 110 purkštukų su buteliukų laikikliais, kurių aukštis 80 mm ± 5 mm. |  |
|  |  |  |  | Ant bėgelių išvažiuojantis pakrovimo rėmas | 1 vnt., ne daugiau 12 cm±1 cm aukščio, su tinkleliu apačioje, kurio tarpeliai ne didesni kaip 8 mm, kad neiškristu pakrauti daiktai. Turi turėti plovimo alkūnę. |  |
|  |  |  |  | Ant bėgelių ar ratukų išvažiuojantis pakrovimo rėmas | 1 vnt., ne daugiau 12 cm±1 cm aukščio, su tinkleliu apačioje, kurio tarpeliai ne didesni kaip 8 mm, kad neiškristu pakrauti daiktai. |  |
|  |  |  |  | Krepšeliai | 6 vnt. Nerūdijančio plieno krepšeliai kurių išmatavimai 100mm x 100m x 60mm ±5mm. su dangčiu, kuris skirtas laikyti pakrautus mėgintuvėlius. |  |
|  |  |  |  | Krepšeliai mėgintuvėliams | 8 vnt. Krepšelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, su mėgintuvėliu laikikliu ir dangčiu. Krepšelio aukštis ne mažesnis kaip 160 mm. |  |
|  |  |  |  | Transportavimo vežimėlis | Suderinamas su siūloma mašina. |  |
|  |  |  |  | Tiekėjas turi turėti Prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra Prekių gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. | Turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekių gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra siūlomų Prekių gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomų Prekių garantinį aptarnavimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |
|  |  |  |  | Mašinos instaliacija, prijungimas prie įrengtų komunikacinių sistemų ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą | Būtina |  |
|  |  |  |  | Mašina turi atitikti 2006/42/CE; 2014/35/UE standartus | Būtina |  |
|  |  |  |  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.