## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Dirbtinės kraujo apykaitos aparatas |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Dirbtinės kraujo apykaitos aparatas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Reikalavimai dirbtinės kraujo apytakos (DKA) aparato konstrukcijai | Aparatas mobilus, susidedantis iš konsolės su keičiamais moduliais (kraujo siurbliais, valdymo ekranais ir kt.)
2 | Sistemą sudaro | 1. DKA aparato konsolė - 1 vnt,
2. Ritininis peristaltinis siurblys, didelio srauto - 3 vnt,
3. Ritininis peristaltinis siurblys, mažo srauto - 2 vnt,
4. Hemodinamikos valdymo ir sistemos – stebėjimo moduliai:
4.1 Temperatūros monitorius (modulis) - 1 vnt,
4.2 Invazinio kraujo spaudimo monitorius (modulis) - 1 vnt,
4.3 Tėkmės (Flow) monitorius (modulis) - 1 vnt,
4.4 Kardioplegijos monitorius (CPL modulis) - 1 vnt,
4.5 Kraujo lygio oksigenatoriuje detektorius - 1 vnt,
4.6 Oro burbulų detektorius - 1 vnt,
4.7 Realaus laiko kritinių paciento In-Line VA kraujo parametrų monitorius (ILBM Modulis) - 1 vnt,
4.8 DKA šildymo ir šaldymo aparatas - 1 vnt,
4.9 Paciento perfuzijos parametrų ir duomenų programinė įranga - 1 vnt,
4.10 DKA priedas (šviesos diodų lempa (oksigenatoriaus apšvietimui)) - 1 vnt,
4.11 DKA priedas (speciali perfuziologo kėdė) - 1 vnt,
4.12 Vidinė rezervinio maitinimo baterija - 1 vnt,
3 | Reikalavimai DKA aparato konsolei
3.1 | Modulinė konstrukcija, su galimybe prijungti ir vienu metu valdyti 8 peristaltinius kraujo siurblius | 1. sukonfigūruojami siurbliai:
1.1 Didelis persitaltinis siurblys iki 5,
1.2 Mažas persitaltinis siurblys iki 8,
1.3 Išcentrinis siurblys iki 2.
3.2 | Pagrindinis valdymo pultas | 1. Kompiuteris su jutikliniu LCD arba lygiaverčio tipo ekranu,
2. Skirtas grafinei naudotojo sąsajai rodyti ir DKA valdyti.
3.3 | Pagrindinio pulto nuotolinio valdymo rankenėlės (skirtingų spalvų) | užtikrina valdymą 4-iems priskirtiems įtaisams
3.4 | Galimybė susikurti mažiausiai 10 skirtingų perfuzijos vartotojų profilių. | Būtina
3.5 | Galimybė montuoti skydelį pultą daugelyje padėčių ant DKA rėmo | Būtina
3.6 | Atsarginis valdymo pultas | Trikties atvėju užtikrina valdymą 4-iems priskirtiems įtaisams
3.7 | Kiekvienas DKA siurblys valdomas atskirai tik jam priskirta viena rankenėlė | Galima valdyti per pagrindinį valdymo pultą arba individualų valdymo įtaisą
3.8 | Spalvinė siurblių valdymo rankenėlių kodavimas | Spalvinė koduotė tiek programiškai tiek pačių pulto rankenėlių
3.9 | Avariniu atveju galima greitai sumontuoti papildomą siurblį, kad būtų užtikrintas procedūrų tęstinumas | Atsarginė jungtis atsarginio valdymo pulte
3.10 | DKA Rėmo sistema | Kairinė arba dešininė priklausomai nuo oksigenatoriaus padėties operacinėje
4 | Reikalavimai ritininiam peristaltiniam siurbliui, didelio srauto
4.1 | Konstrukcija | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą
4.2 | Siurblio skersmuo | ≥ 150 mm
4.3 | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,02 mm
4.4 | Okliuzinio ritinėlio skersmuo | ≥ 30 mm
4.5 | Maksimalus srautas (kai naudojamas 1/2” skersmens magistralinis vamzdelis) | ≥ 11 l/min
4.6 | Reguliuojamas sukimosi greitis (tiek pagal, tiek ir prieš laikrodžio rodyklę) | 0÷250 apsisukimų/min (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
4.7 | Naudojant kaip pagrindinį arterinį siurblį – pulsavimo režimo galimybė (ne siauresniame diapazone už nurodytus) | 1. Impulso dažnis 30–150 bpm,
2. Impulso plotis Nuo 30 % iki 80 %,
3. Bazinis srautas Nuo 30 % iki 100 %.
4.8 | Tėkmės koeficientas (l/min aps./min., vamzdelio dydis = vamzdelio vidinis skersmuo x sienelės storis) | 1. ½”x3/32” ir ½”x1/8” - 0,04448,
2. 3/8”x1/16” ir 3/8”x3/32” - 0,02599,
3. 5/16”x1/16” ir 5/16”x3/32” - 0,01880,
4. ¼”x1/16” ir ¼”x3/32” - 0,01246.
4.9 | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų)
4.10 | Sukama siurblio galva (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama ≥ 360°, su fiksacijos mechanizmu. Sukimo žingsnis ≤ 15°
4.11 | Vamzdelių gnybto modulis | Universalus
4.12 | Galimybė perteklinį kabelį suvynioti didelio ritininio siurblio korpuso viduje | Būtina
5 | Reikalavimai ritininiam peristaltiniam siurbliui, mažo srauto
5.1 | Konstrukcija | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą
5.2 | Valdomas per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą | Būtina
5.3 | Siurblio skersmuo | ³ 85 mm
5.4 | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,02 mm
5.5 | Okliuzinio ritinėlio skersmuo | ³ 15 mm
5.6 | Maksimalus srautas (kai naudojamas 5/16” skersmens magistralinis vamzdelis) | ³ 2,3 l/min
5.7 | Tėkmės koeficientas ( l/min, aps./min. Vamzdelio dydis = vamzdelio vidinis skersmuo x sienelės storis) | 1. 5/16”x3/32” ir 5/16”x1/8” - 0,00930,
2. 1/4”x1/16” ir 1/4”x3/32” - 0,00625,
3. 316”x1/16” - 0,003715,
4. 1/8”x1/16” - 0,001748.
5.8 | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (variklis be šepetėlių - nereikalauja pavarų ar diržų)
5.9 | Sukama siurblio galva (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama ³ 270°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis ≤ 15°
6 | Reikalavimai temperatūros monitoriui (moduliui)
6.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 4
6.2 | Raiška | Ne daugiau kaip 1 °C
6.3 | Matavimo intervalas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Nuo 0 °C iki 50 °C
6.4 | Tikslumas (modulis + davikliai) (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 1. 0 °C – 25,0 °C,
2. 25 °C – 45 °C,
3. 45 °C – 50,0 °C.
6.5 | Temperatūros matavimo davikliai | 2 vnt., YSI 400 serijos (arba lygiaverčiai)
6.6 | Galima nustatyti viršutinę ir apatinę temperatūros ribą | Vertės nustatomos per pagrindinį pultą. Pasiekus temperatūros ribą, suveikia vaizdiniai ir garsiniai signalai
7 | Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo monitoriui (moduliui)
7.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 2
7.2 | Raiška | Ne didesnė kaip 1 mmHg (0,1 kPa)
7.3 | Matavimo intervalas | Nuo –200 mmHg iki +800 mmHg (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
7.4 | Tikslumas (modulis + davikliai) | Ne daugiau kaip ±10 mmHg
7.5 | Daugkartiniai invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliai | 2 vnt.
7.6 | Delta P išskaičiavimas | 2 arterinio kraujo spaudimo daviklių rodmenų skirtumas
7.7 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | 1. Slėgio modulis valdo susietus siurblius,
2. Kai slėgio vertė pasiekia reguliavimo ribą, siurblys sulėtės,
3. Kai slėgio vertė pasiekia aliarmo ribą siurblys sustos.
8 | Reikalavimai tėkmės (Flow) monitoriui (moduliui)
8.1 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 1 (su galimybė išplėsti iki 3 modulių)
8.2 | Matavimo intervalas | 1. Daviklio dydis: 3/8” x 3/32 0,2–8,0 l/min,
2. Daviklio dydis: 3/8” x 3/32.
8.3 | Tikslumas | 1. nuo 0,20 l/min iki 1,00 l/min: ± 0,07 l/min,
2. nuo 1,01 l/min iki 8,00 l/min: ± 7 %.
8.4 | Daugkartinis tėkmės matavimo daviklis 3/8” colio +/- 10% | 1 vnt.
8.5 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina
9 | Reikalavimai kardioplegijos monitoriui (CPL moduliui)
9.1 | Konstrukcija | CPL siurbliai ir parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą
9.2 | Valdomų siurblių skaičius pasirenkant | ≥ 2
9.3 | Galimybė nustatyti kardioplegijos tipą (Antegradinė, Retrogradinė) | CPL, CPL Blood - kraujinė kardioplegija, CPL Cryst. – kristaloidinė kardioplegija
9.4 | Kardioplegijos invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis | 1 vnt.
9.5 | Kardioplegijos burbulų daviklis 1/4 colio | 1 vnt
9.6 | Galimi kardioplegijos siurblių tėkmės valdymo santykiai, kai taikoma mišri kardioplegija (CPL-B su CPL-C) | 1. 1:1; 2:1; 4:1; 8:1; 12:1; 16:1,
2. 1:4; 1;1; 6:1; 10:1; 14:1,
3. Rankinis,
4. 2 kardioplegijos siurbliai veikia profilyje nustatytu santykiu. Tirpalo siurblys reguliuoja tėkmę pagal kraujo siurblį pasirinktu santykiu (arba visiškai sustoja)
9.7 | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo magistralėje aptiktų oro burbulų dydžio ir kraujo spaudimo lygio | 1. Kardioplegijos modulis valdo susietus siurblius,
2. Kai slėgio vertė pasiekia reguliavimo ribą, siurblys sulėtės,
3. Kai slėgio vertė pasiekia aliarmo ribą siurblys sustos,
4. Kai burbulų daviklis aptinka burbulus, siurblys automatiškai sustoja ir kardioplegija nutrūksta.
9.8 | Rankinis ir automatinis valdymo režimai (pasirenkami naudotojo) | Būtina
9.9 | Dozavimo automatiniai režimai kardioplegijai | 1. Pagal pradinę dozę,
2. Pagal pagrindinę dozę,
3. Automatiškai skaičiuojamas bendras CPL tūris.
9.10 | Kardioplegijos laikmatis | Atskiras laikmatis automatiškai pasileidžia atlikus kardioplegiją, skaičiuoja išemijos laiką
10 | Reikalavimai kraujo lygio oksigenatoriuje detektoriui
10.1 | Konstrukcija | Lygio parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą
10.2 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 1 (su galimybė išplėsti iki 2 modulių)
10.3 | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo kraujo lygio oksigenatoriuje | Būtina
10.4 | Laikikliai lygio daviklio (-ių) fiksavimui prie oksigenatoriaus | Būtini. Pateikiama minimali gamintojo tiekiama pakuotė (įrangos išbandymui)
10.5 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina
11 | Reikalavimai oro burbulų detektoriui
11.1 | Konstrukcija | Burbulai stebimi per pagrindinį pultą. Atskiras modulis su davikliu ir laikikliu, daviklis skirtas uždėti ant 3/8“ +/- 10% skersmens magistralinio vamzdelio. valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą
11.2 | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 4
11.3 | Arterinis burbulų daviklis 3/8 colio +/- 10% | 1 vnt
11.4 | Siurblio stabdymas, aptikus magistralėje oro burbulą | Būtina
11.5 | Tikslumas (modulis + daviklis) | Burbulų skersmens aptikimo slenkstis: 4 mm +/ - 0,2 mm
12 | Reikalavimai realaus laiko kritinių paciento In-Line VA kraujo parametrų monitoriui (ILBM moduliui)
12.1 | Konstrukcija | Kraujo parametrai ir stebimi per pagrindinį pultą
12.2 | Veninio kraujo matavimo daviklis 3/8” +/- 10% | 1 vnt.
12.3 | Darbinis intervalas Hct (ne siauresnis už nurodytą) | 13,0–48,0 %
12.4 | Darbinis intervalas SvO2 (ne siauresnis už nurodytą) | 40,0–99,9 %
12.5 | Darbinis intervalas Hb (apskaičiuota) (ne siauresnis už nurodytą) | 1. 4,1–15,7 g/dl,
2. 41–157 g/l,
3. 2,5–9,7 mmol/l.
12.6 | Arterinio kraujo matavimo daviklis | 1 vnt.
12.7 | Darbiniai intervalai PaO2 @ tikslioje temperatūroje (ne siauresnis už nurodytą) | 1. 50–400 mmHg,
2. 6,7–53,3 kPa.
12.8 | Veninė, Arterinės kiuvetės 3/8” +/- 10% kraujo parametrų matavimui perfuzijos metu | Būtini. Pateikiama minimali gamintojo tiekiama pakuotė (įrangos išbandymui)
12.9 | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina
12.10 | Laikmačių monitorius | ≥ 6 nepriklausomi laiko matuokliai
12.11 | Elektroninis venų spaustukas gnybtas VC | 1 vnt.
12.12 | Konstrukcija | VC parametrai valdomi ir stebimi per pagrindinį pultą arba individualų valdymo įtaisą
12.13 | Suderinami vamzdelių dydžiai (taikoma tik PVC vamzdeliams) +/- 10% | 1. 1/2 colio x 3/32 colio,
2. 3/8 colio x 3/32 colio,
3. 3/8 colio x 1/16 colio,
4. 1/4 colio x 3/32 colio,
5. 1/4 colio x 1/16 colio,
6. 3/16 colio x 1/16 colio.
12.14 | Automatis rankinis valdymas | Būtina
12.15 | Gnybto atsidarymas uždarymas | Reguliuojamas ir indikuojamas % išraiša
12.16 | Elektroninis dujų maišytuvas su jungiamomis žarnomis O2; CO2; Oras - DIN13260 arba lygiaverčiais antgaliais | 1 vnt.
12.17 | Monitoruojami, reguliuojami parametrai | Visas dujų srautas (oras + O2), FiO2
12.18 | Dujų srauto reguliavimo diapazonas | 0÷10 l/min. (ne siauresnis už nurodytą)
12.19 | FiO2 nustatymo diapazonas | 0,21÷1,0 (ne siauresnis už nurodytą)
13 | Reikalavimai DKA šildymo ir šaldymo aparatui
13.1 | Trijų kontūrų šildymo-šaldymo sistema | Būtini du paciento kontūrai (šildomam paciento čiužiniui ir oksigenatoriaus šilumos keitikliui) ir vienas kardiopleginės sistemos kontūras.
13.2 | Šildymo-šaldymo aparato nuotolinio valdymo modulis | Būtinas
13.3 | Temperatūros ribos (ne siauresnis už nurodytą) | 1. Paciento kontūruose - 2,0 °C – 41,0 °C ± 0,5 °C,
2. Šaltame kardioplegijos kontūre - 2 °C – 10 °C ± 2 °C,
3. Šiltame kardioplegijos kontūre - 15 °C – 41 °C ± 1 °C.
13.4 | Cirkuliacinė sistema - spaudimo pompa | 1. Tėkmė kardioplegijos kontūre ne mažiau 8 l/min. (kai 5 m + 5 m vandens kontūras),
2. Tėkmė paciento kontūre ne mažiau 12 l/min. (kai 5 m + 5 m vandens kontūras),
3. Minimali (pakankama darbui su aparatu) kardiopleginio kontūro užpildymo talpa ne mažiau 4,5 litrų,
4. Minimali (pakankama darbui su aparatu) paciento kontūro užpildymo talpa ne mažiau 6,5 litrų.
14 | Reikalavimai paciento perfuzijos parametrų ir duomenų programinei įrangai
14.1 | Konstrukcija | Atskiras liečiamas LCD ekranas ir sąsajos modulis su DKA aparatu bei programine įranga
14.2 | Jutiklinio LCD arba lygiaverčio ekrano dydis | ≥ 21 colio
14.3 | Galimybė prie sistemos prijungti ir rinkti duomenis iš: | DKA aparato, paciento gyvybinių f-jų monitorių, narkozės aparato, kraujo dujų analizatorių, ACT matuoklių, cerebralinių oksimetrų dirbtinės kraujo apytakos metu
14.4 | Prievadai (arba lygiaverčiai) | 1. 2 x RS232,
2. Ethernet,
3. 3 x USB1.1; 1 x USB1.0; 1 x USB3.0,
4. 1 x HDMI.
14.5 | Galimybė perfuzijos ataskaitos perdavimo į USB arba lygiavertę laikmeną po operacijos | Raw data (.csv/JSON) arba PDF formatas (arba lygiaveriai)
15 | Reikalavimai DKA priedams
15.1 | Šviesos diodų lempa (oksigenatoriaus apšvietimui) | Būtina
15.2 | Speciali perfuziologo kėdė | Būtina
15.3 | Vidinė rezervinio maitinimo baterija | 1. Pilna UPS avarinio maitinimo sistema, stebinti akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir likusį UPS sistemos veikimo laiką, pritaikyta prie esamos įrenginio apkrovos,
2. DKA aparato darbo laikas maitinant iš pilnai įkrautos baterijos:
2.1 Kai dalinė apkrova 160 W +/- 10% – ne mažiau kaip 90 min,
2.2 Kai dalinė apkrova 400 W +/- 10% – ne mažiau kaip 20 min.
16 | Kiti reikalavimai | DKA aparato valdymo meniu Lietuvių kalba

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne