Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Būtina įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą, kad sumontavus ir suderinus įrangą, bus privaloma apmokyti darbuotojus.

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Tikslinė anestezijos sistema

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomo mobilaus rentgeno prietaiso rodikliai, jų reikšmės, aprašymas su nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos sistema su elektroniniu garintuvu ir tiksline anestezija | 1 vnt. |  |
| 1.1. | Sistemos valdymo ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 15 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1024 x 768) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 4 kreivių |  |
| 1.3. | Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatyti du garintuvai | Būtina |  |
| 1.4. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su garintuvu sevofluranui | Būtina |  |
| 1.5. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su atsiurbėju | Būtina |  |
| 1.6. | Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnės už nurodytą) | 1. O₂, 0,2 - > 15 l/min 2. Oras, 0,2 - > 15 l/min 3. N₂O, 0,2 - > 12 l/min |  |
| 1.7. | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema | Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O2 ir balansinių dujų (oro) tėkmes |  |
| 1.8. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija | Būtina |  |
| 1.9. | Automatinio valdymo anestezijos režimas (angl. target control anesthesia) | Nustatomos tikslinės koncentracijos: 1. Sevoflurano iškvėpime EtSev; 2. Desflurano iškvėpime EtDes; 3. FiO₂ arba etO₂; 4. Tėkmės ≤ 0,5 l/min - ≥ 6 l/min. |  |
| 1.10. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija | Būtina |  |
| 1.11. | Papildomas O2 tiekimo išvadas | Būtina |  |
| 1.12. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml |  |
| 1.13. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina |  |
| 1.14. | Reikalavimai dujų moduliui | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija 2. Automatinis anestetikų atpažinimas 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius |  |
| 1.15. | Didžiausias dujų srautas | ≥ 120 l/min |  |
| 1.16. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą | Būtina |  |
| 1.17. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml |  |
| 1.18. | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu | Būtina |  |
| 1.19. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |
| 1.20. | APL vožtuvas | Būtina |  |
| 1.21. | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį PCV-VG arba PRVC; 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija arba slėgiu palaikanti (CPAP/PS). |  |
| 1.22. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver) | 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP 2. Multi režimas turi ≥ 4 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus |  |
| 1.23. | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |  |
| 1.24. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos | 1. ≤ 20 ~ ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 ~ ≥ 60 cmH2O 3. ≤ 10 ~ ≥ 100 cmH2O 4. ≤ 4 ~ ≥ 80 k/min 5. ≤ 4:1 ~ ≥ 1:8 6. ≤ 0,2 ~ ≥ 5 s. 7. ≤ 5 ~ ≥ 50 8. ≤ 0,3 ~ ≥ 10 l/min |  |
| 1.25. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Plato slėgis 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 6. PEEP 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC) |  |
| 1.26. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP | 1. Išjungtas, 2. ≤ 4 ~ ≥ 30 cmH2O |  |
| 1.27. | Rodomos grafinės kreivės ekrane | P-T, F-T, V-T, CO2, O2 |  |
| 1.28. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, F-P |  |
| 1.29. | Komunikacinės jungtys | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 |  |
| 1.30. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | ≥ 60 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (ar akumuliatorių) |  |
| 2. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato | Būtina |  |
| 2.2. | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje ar išorinėje stotelėje | ≥ 4 pozicijų |  |
| 2.3. | Modulinio paciento monitoriaus ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 12 colių įstrižainės, spalvotas 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos 6. Stebėjimo kampas ≥ 170° |  |
| 2.4. | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 2.5. | Galimi registruoti parametrai | EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O., CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂ (INVOS) |  |
| 2.6. | Transportinis paciento monitorius | 1 vnt. |  |
| 2.6.1. | Transportinis paciento monitorius veikia kaip modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis ir kaip savarankiškas paciento monitorius | Būtina |  |
| 2.6.2. | Jeigu transportinis paciento monitorius negali būti įstatomas į modulinio paciento monitoriaus korpusą, jame kraunamas ir komunikuoti registruojamų parametrų, jis turi būti komplektuojamas su krovimo ir komunikacijos stotele ir tvirtinimo prie anestezijos sistemos sprendimu. | Būtina |  |
| 2.6.3. | Transportinio paciento monitoriaus ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių |  |
| 2.6.4. | Transportinio ir ar modulinio monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO₂ 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis |  |
| 2.6.5. | Aritmijų aptikimas | ≥ 10 tipų |  |
| 2.6.6. | Baterija | Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos. |  |
| 2.7 | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: |  |  |
| 2.7.1 | 3 elektrodų EKG laidas | 1 vnt. |  |
| 2.7.2. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 1 vnt. |  |
| 2.7.3. | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1 kompl. |  |
| 2.7.4. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. |  |
| 2.7.5. | Sąmonės monitoravimo (BIS ar Entropijos) modulis ir priedai (elektrodai) | 1 kompl. |  |
| 2.7.6. | NMT modulis su būtinais priedais parametro monitoravimui (kabelis/kabelių komplektas, daviklis/daviklių komplektas ir kt.) | 1 kompl. |  |

Pastabos:

- Galimi Tiekėjo siūlomų Prekės atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomos Prekės gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus lentelėje „Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai“ nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokią Prekę tiekėjas pristatys.

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).