KLAUSIMYNAS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė, nurodant atitiktį ir katalogo/ bukleto/ brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. (pateiktuose katalogo / bukleto / brošiūros puslapyje pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo parametro punktą jos atitinka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritys | - Skydliaukės tyrimai - Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai - Kraujagyslių tyrimai |  |
| 2. | Sistemos parengimo darbui trukmė | ≤ 80 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai ≤ 20 sekundžių esant sistemos „miego“ režimui |  |
| 3. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 4. | Sistemos kanalų skaičius | ≥ 7 600 000 |  |
| 5. | Sistemos palaikomų dažnių diapazonas | nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 19 MHz |  |
| 6. | Dinaminis diapazonas | ≥ 250 dB |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 8. | Aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams | ≥ 4 |  |
| 9. | Pagrindinis vaizdo monitorius |  |  |
| 9.1. | Įstrižainė | ≥ 23 colių |  |
| 9.2. | Monitoriaus skiriamoji geba | ≥ 1,920 x 1,080 (16:9) |  |
| 9.3. | Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 9.4. | Monitoriaus alkūnės pasukimo kampas | ≥ 180° |  |
| 10. | Sistemos valdymo ekranas |  |  |
| 10.1. | Integruotas, sensorinis | Būtina, atlenkiamas ≥ 15° |  |
| 10.2. | Įstrižainė | ≥ 12,1“ |  |
| 10.3. | Skiriamoji geba | ≥ 1280 x 800 |  |
| 10.4 | Panelės pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 10.5 | Motorizuotas panelės aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 10.6 | Panelė su integruota pilna skaitine-raidine klaviatūra | Būtina. |  |
| 11. | Skenavimo režimai: |  |  |
| 11.1. | B režimas | Būtina |  |
| 11.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |
| 11.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 11.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina |  |
| 11.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais | Būtina |  |
| 11.6. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 11.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 11.8. | Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono režimai vienu metu | Būtina |  |
| 11.9. | Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono režimai vienu metu | Būtina |  |
| 12. | Kartu su prietaisu komplektuojami davikliai |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis kraujotakos, smulkių dalių tyrimams | 1 vnt. |  |
| 12.1.1. | Dažnio diapazonas | nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 19 MHz |  |
| 12.1.2. | Elementų skaičius ne mažiau | ≥ 190 |  |
| 12.1.3. | Apžiūros plotas | ≥ 40 mm |  |
| 12.1.4. | Naudojama monokristalo technologija | Būtina |  |
| 12.2 | Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | 1 vnt. |  |
| 12.2.1 | Dažnio diapazonas | nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 7 MHz |  |
| 12.2.2 | Elementų skaičius ne mažiau | ≥ 190 |  |
| 12.2.3 | Apžiūros plotas | ≥ 60° |  |
| 12.2.4 | Naudojama monokristalo technologija | Būtina |  |
| 13. | Pacientų duomenų archyvas |  |  |
| 13.1 | Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui | Būtina |  |
| 13.2 | Vidinio kietojo disko struktūra ir talpa | SSD 120GB + HDD 1TB |  |
| 13.3 | Įrašymas į USB atmintines | Būtina |  |
| 13.4 | Realaus laiko video įrašymas į USB atmintinę | Būtina |  |
| 14. | Funcionalumo praplėtimo galimybės |  |  |
| 14.1 | Taško skersinių bangų elastografija (angl. pSWE – point shear wave elastography) | Būtina |  |
| 14.2. | Kontrastinių tyrimų paketas | Būtina |  |
| 14.3. | Smulkios vaskuliarizacijos tyrimų paketas | Būtina |  |
| 14.4. | Tyrimų iš bibliotekos ir realiu laiku lygiagretaus lyginimo funkcija | Būtina |  |
| 14.5. | Panoraminis režimas | Būtina |  |
| 15. | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas | Būtinas. Komplektuojamas kartu su laikikliu / stalčiumi terminiui popieriui laikyti. |  |
| 16. | Gelio šildytuvas | Būtinas |  |
| 17. | Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Būtinas |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |