2 priedas

ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm. |  |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. |  |  |
|  | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. |  |  |
|  | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. |  |  |
|  | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) | 1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°. |  |  |
|  | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°. |  |  |
|  | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm. |  |  |
|  | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |  |
|  | Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų | Integruota baterija. |  |  |
|  | Lovos funkcijų valdymo pultai: |  |  |  |
| 11.1 | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Su specialiu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. Pulto pajungimo lizdai turi būti įmontuoti abiejuose lovos šonuose arba turi būti galimybė lizdo montavimo vietą (kuriame lovos šone) perkančiajai organizacijai pasirinkti užsakymo metu. |  |  |
| 11.2 | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | - Skirtas medicinos personalui; - Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); - Pultas turi techninį sprendinį greitam lovos padėties keitimo į užprogramuotas pozicijas sustabdymui. |  |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm; - Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. |  |  |
|  | Lovos galai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; - Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. |  |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. |  |  |
|  | Lovos važiuoklė | - Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; - Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |  |  |
| 16. | Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo. |  |  |
| 17. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 220 x 98 cm. Perkančioji organizacija išorinius matmenis nurodo pagal savo poreikius, įvertinusi esamų durų į palatas plotį. |  |  |
| 18. | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 160 kg |  |  |
| 19. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg |  |  |
| 20. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). |  |  |
| 21. | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai (pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikius): |  |  |  |
| 21.1. | Infuzinis stovas. | Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt. |  |  |
| 21.2. | Pasikėlimo kartis su rankena | Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. |  |  |
| 21.3. | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje. |  |  |
| 21.4. | Šoniniai bėgeliai | Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais). |  |  |
| 22. | Reikalavimai čiužiniui: | - Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; - Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; - Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; - Čiužinio kraštai sustiprinti. |  |  |
| 23. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; - Atsparus dezinfekcijai. |  |  |
| 24. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |  |  |
| 26. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. visam lovos komplektui su čiužiniu |  |

| 27. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Valdymo pultelis Nr. 1. - Personalui ir/arba pacientui - Rankinis - Galima pakabinti ant lovos šono. - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą, trendelenburgą, anti-trendelenburgą - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Pultelis su CPR skubaus gaivinimo mygtuku. - Rankinis pultelis yra su specialiu lengvai prieinamu kištuku - Pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. - Kištukas/adapteris sumontuotas iš abiejų lovos pusių atskirai. - Pultelis su žemiausios lovos padėties (saugios paciento padėties) lemputės indikatoriumi. | Funkcijų valdymo pultas Nr.1. - Skirtas personalui ir pacientui. - Rankinis valdymo pultas, - pakabinamas ant lovos šono. - Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštyn/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūrofukcija e)trendelenburgą, anti-trendelenburgą. - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcija reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Pultelis su CPR skubaus gaivinimo mygtuku. - Rankinis pultelis yra su specialiu lengvai prieinamu kištuku –Pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. - Kištukas/adapteris sumontuotas iš abiejų lovos pusių atskirai. - Pultelis su žemiausios lovos padėties (saugios paciento padėties) lemputės indikatoriumi. - Pultelis su funkcijų „užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybe. |
| 2. | Šoniniai apsauginiai rėmai - Pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai, sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/ pakeliamų dalių - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 40 cm (būtina). - Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. | Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai - Pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. - Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų / pakeliamų dalių. - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. - Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grindų dangos neliečia. |
| 3. | Valdymo pultelis Nr. 2. - Skirtas medicinos personalui; - Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); - Pultas turi techninį sprendinį greitam lovos padėties keitimo į užprogramuotas pozicijas sustabdymui. | Funkcijų valdymo pultas Nr.2. - Skirtas medicinos personalui. - Pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu. - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1). - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas). - Pultas turi techninį sprendinį greitam lovos padėties keitimo į užprogramuotas pozicijas sustabdymui (stop mygtuką). |
| 4. | Šoniniai bėgeliai: 1. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo 2. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir pridedamas krepšelis “antelei” | DIN šoniniai bėgeliai: - Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo. - Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir pridedamas krepšelis “antelei” |
| 5. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė Ne mažiau 270kg | Lovos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL) 270 kg |