## 1.Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CENTRINĖ PACIENTŲ MONITORAVIMO SISTEMA
Kam: | Ukmergės ligoninė VŠĮ
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
1.1. | Centrinė pacientų monitoravimo stotis | 1 | vnt.
1.1.1. | Centrinės monitoravimo stoties paskirtis 1. Iš šiame pirkime perkamų paciento monitorių gaunamų duomenų priėmimas ir valdymas. 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis
1.1.2. | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) ≥ 72 valandų
1.1.3. | Centrinė monitoravimo stotis 3 vnt.
1.1.4. | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu 2. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku
1.1.5. | Stebėjimo stotis 2 vnt.
1.1.6. | Stebėjimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 2. Individualus paciento monitorių registruojamų parametrų informacijos išdėstymas
1.1.7. | Siūloma centrinė monitoravimo stotis suderinama su priėmimo skyriuje turima Mindray CMS stotimi arba tiek perkamai CMS, tiek esamai Mindray CMS stočiai pateikiami nuotoliniai ≥ 32 colių monitoriai/televizoriai su visa reikalinga tvirtinimo/montavimo (derinama su ligonine), vaizdo perdavimo ir programine įranga (jei reikalinga), sumontavimu bei pajungimu užtikrinant nuotolinės CMS rodomų vaizdų stebėseną per nuotolį (Pajungimas prie esamos Mindray stoties atliekamas per HDMI). Priėmimo skyrius, kuriame yra sumontuota esama Mindray CMS stotis, yra tame pačiame pastate kaip ir reanimacijos skyrius.
1.1.8. | Stočių programinė įranga pritaikyta būti valdoma lietimui jautriu ekranu (būtina)
1.1.9. | Stotys turi aliarmų sistemą (Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai)
1.1.10. | Centrinė monitoravimo stotis pateikia išplėstinę aritmijų statistiką 1. Prieširdžių virpėjimo statistika 2. Širdies variabilumo statistika 3. 24 valandų EKG santrauka
1.1.11. | Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai ne prasčiau kaip: 1. ""All in one"" tipo arba stacionarus kompiuteris - 1 vnt.; 2. Monitorius su lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų – 1vnt. (Jei siūlomas ""All in one"" tipo kompiuteris, monitorius yra integruotas į kompiuterio korpusą ir nėra pateikiamas atskirai); 3. Klaviatūra - 1 vnt; 4. Pelė - 1 vnt; 5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (užtikrinantis ne trumpesnį CMS sistemos veikimo laiką ne trumpiau kaip 30 min."
1.1.12. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui (būtina). Centrinė monitoravimo sistema sukuria internetinį serverį arba aplikaciją, kuris(-i) leidžia nuotoliniams įrenginiams, esantiems vietiniame ligoninės WiFi arba LAN tinkle, jungtis prie CMS serverio arba aplikacijos panaudojant internetinę naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prieiga prie interneto draudžiama naudoti (siekiant apriboti bet kokias galimybes nutekinti pacientų duomenis).
1.1.13. | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android, IOS arba lygiavertėms platformoms skirtas aplikacijas.
1.1.14. | CMS programinė įranga turi turėti galimybę būti integruotai į ligoninės informacinę (palaikančią HL7 formatą bei AD (angl. admit discharge transfer) funkcionalumus) sistemą.
1.1.15. | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane ≥ 12 įrenginių
1.1.16. | Modulinis paciento monitorius pooperacinei erdvei 3 vnt.: 1.Ekranas spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių; Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių. .2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje ≥ 4 pozicijos. 3. Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.1.17. | Modulinis paciento monitorius reanimacijos skyriui 7 vnt.: 1.Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen). 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus. 3. Ekrano įstrižainė ≥ 17 colių. 4. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų. 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 12 kreivių. 6. Stebėjimo kampas ≥ 170°. 7. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje ≥ 4 pozicijos. 8. Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.1.18. | Transportinis paciento monitorius 10 vnt.:.1. Ekranas lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės 3.. Registruojami parametrai : 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis. 4. Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis 1. 3, 5, 6, 12 derivacijų EKG; 5. S pokyčio grafinis atvaizdavimas arba ST segmento žemėlapis/atvaizdavimas. 6. Komplekte šalia standartinio 3 elektrodų kabelio pateikiami 3 kompl. 5, 6 ir 10 elektrodų kabeliai. 7.Išplėstinis aritmijų monitoravimas: . Asistolija; Tachikardija; Bradikardija; Pauzė; Bigeminija; Prieširdžių virpėjimas; Skilvelių virpėjimas; Nereguliarus ritmas; Priešlaikiniai susitraukimai; Širdies stimuliatoriaus režimas - ne prasčiau kaip įjungiamas rankiniu būdu. 8. Temperatūros matavimo kanalai ≥ 2 9.. Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas Ne siauresnis nei 10 % - 100 % Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% -100%) 10. ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) ne siauresnis nei 30 – 300 k./min. 11. Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius ≥ 2. Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis kaip -40 - +350 mmHg.
1.1.19. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius
1.1.20. | Monitoriaus aušinimas pasyvus ( be ventiliatoriaus)
1.1.21. | Budėjimo režimas- būtina
1.1.22. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
1.1.23. | Širdies minutinio tūrio termodiliucijos (C.O. ) matavimo modulis - 2 vnt.; tinkantis paciento monitoriams
1.1.24. | Širdies minutinio tūrio (PiCCO) matavimo modulis su priedais - 1 komplektas; Tinkantis paciento monitoriams
1.1.25. | Invazinio kraujospūdžio IBP modulis - 2 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.26. | CO2 modulis (šalutinio srauto) - 5 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.27. | Netiesioginės kalorimetrijos matavimo modulių komplektas su priedais arba atskiras prietaisas - 1 kompl. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.28. | 3 elektrodų EKG kabelis - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.29. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.30. | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.31. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele , standartinis dydis, 18 vnt.
1.1.32. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele , L dydis, 18 vnt.
1.1.33. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, vaikiškas dydis, komplekte su jungiamąja žarnele, 9 vnt.
1.1.34. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimu, tinkamos uždėti ant šlaunies, 9 vnt.
1.1.35. | Garantija ≥ 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 165000 Eur

## 2.Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
7 | Atititiktį aplinkosauginiam reikalavimui įrodantys dokumentai (tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15734 2025-03-17 20:42:21

## 3.Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. | Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).“
3. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. | Sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis privaloma pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.

## 4.Aplinkosauginiai reikalavimai
Taikomi privalomi minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai įrangai:
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Atitiktį įrodantys dokumentai
1 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio;