Nekontaktinio biometro techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Privalomi techniniai parametrai
	Siūlomos pastabos/ pasiūlymai techninei specifikacijai
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	
	Modelis, gamintojas
	
	
	

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Nekontaktinis optinis biometras akies optinės sistemos įvertinimui
	
	

	2.
	Ašinio akies ilgio matavimo ribos
	Ne siauresnės 15-36 mm, matavimo žingsnis ne didesnis 0,01 mm
	
	

	3.
	Ragenos kreivumo matavimo ribos
	Ne siauresnės 5-12 mm
	
	

	4.
	Vyzdžio diametro matavimo ribos
	Ne siauresnės 1-10 mm 
	
	

	5.
	Automatinis matavimo paleidimas 
	Būtina
	Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome jį panaikinti.
	Perkančioji organizacija nustatė techninių reikalavimų visumą, atsižvelgdama į savo poreikius ir VPĮ reikalavimus. Ruošiant techninę specifikaciją, buvo atliktas rinkos tyrimas, užtikrinantis, kad nekontaktinio biometro matavimo techniniai parametrai atitiktų bent trijų skirtingų gamintojų siūlomas technologijas visa apimtimi.
Automatinio matavimo paleidimo parametras buvo nustatytas įvertinus gamintojų siūlomų sprendimų charakteristikas, jų pritaikomumą matavimo procesui ir perkančiosios organizacijos poreikius. Aparatas bus naudojamas darbui su vaikais, todėl itin svarbu užtikrinti greitą matavimą, siekiant sumažinti procedūrų sukeliamą stresą ir diskomfortą. Automatinis matavimas leidžia operatyviai ir tiksliai atlikti tyrimus, net jei pacientas yra neramus ar negali ilgai išlaikyti dėmesio, kas ypač svarbu dirbant su mažamečiais pacientais ar vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

	6.
	Automatinis sekimas X-Y-Z kryptimis
	Būtina
	Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome jį panaikinti.
	Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, nutarta naikinti 6 punktą.


	7.
	Ekranas
	Liečiamas, ne mažiau 5.7-colių
	
	

	8.
	Spausdintuvas
	Integruotas arba galimybė prijungti išorinį USB spausdintuvą
	
	

	9.
	Išorinis arba integruotas kompiuteris suderinamas su ne blogiau nei Windows 10, su programine įranga pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo funkcija. 
	Būtina
	
	

	10.
	Elektrinis maitinimas
	Iš ~220 V 10%, 50Hz elektros tinklo
	
	

	11.
	Prietaiso išorinės jungtys
	Ne mažiau kaip po viena USB ir LAN jungtis
	
	

	12.
	Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas
	Būtina
	
	

	13.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	

	14.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)
	
	

	15.
	Naudotojo instrukcija
	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą -pateikiama su prietaisu.
	
	



Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai, parametrai
	Lyginamasis svoris, balais (galimi maksimalūs)
	Pasiūlymų vertinimas balais pagal techninių pranašumų parametrus

	1. 
	Kaina (C)
	85
	

	2. 
	Kokybė (P), kurios parametrai:
	
	

	2.1.
	Papildoma garantija (K)
	15
	Kriterijaus (K) parametro reikšmė nustatoma vertinant Tiekėjo siūlomą papildomą garantinio termino trukmę mėnesiais:
1. 15 balų – papildoma garantinio termino trukmė – 36 mėn.;
1. 10 balų – papildoma garantinio termino trukmė – 24 mėn.;
1. 5 balai – papildoma garantinio termino trukmė – 12 mėn.



1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (P) balus:

S = C + P

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X= 85 balai):
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