## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Maksimalus kiekis 12 mėn | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį | 1 mato vnt kaina be PVM
1 | Menisko sisiuvimo sistema | Sterilioje pakuotėje; Susideda iš dviejų „T“ inkarų su 2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto (UHMWPE¦) siūlo ir vienkartinio, cilindro formos, įvedimo instrumento; „T“ inkarų cheminė sudėtis – polimeras „peek optima“ arba PLLA (turi būti galimybė pasirinkti inkarų cheminę sudėtį); „U“ formos fiksacija; Tipas: turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti reikiamą adatą); | 300
2 | Siūlinė juosta raiščiams | 2,0 mm pločio juostai galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 6 spalvinių derinių: balta su mėlyna, balta su juoda, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna ir juoda, mėlyna. Juostos tempimo stipris – ne mažiau kaip 800 N (Straight-Pull 800N), o mazgo nutraukimo jėga – ne mažiau kaip 390 N. 2,5 mm pločio juostai galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvinių derinių: balta su mėlyna, balta su juoda, mėlyna su mėlyna. Juosta yra sterili, pagaminta iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nerezorbuojanti. Ilgis – 39" (99 cm) ±1,0 cm. Pakuotėje – ne mažiau kaip 6 vnt. (sterilus įpakavimas). | 60
3 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | Dydis – ø5 (7,0 metric). Galima rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvinių derinių: balta, balta su mėlyna, balta su juoda, balta su žalia, balta su mėlyna ir juoda. Siūlas yra sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nerezorbuojantis. Su adatomis CCS. Ilgis – 36" (90 cm). Pakuotėje – ne mažiau kaip 12 vnt. (sterilus įpakavimas). | 120
4 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | Dydis – ø2 (5,0 metric). Galima rinktis iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių: balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna ir juoda, mėlyna. Siūlas yra sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nerezorbuojantis. Su adatomis MO6, MO4, CE, CP-1. Ilgis – 36" (90 cm). Pakuotėje – ne mažiau kaip 12 vnt. (sterilus įpakavimas). | 120
5 | Šeiverio antgalis -boras | 1. Antgalis - boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi; 2. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas šorinės movos išorinis segmentas); 3. Antgalio - boro darbinis ilgis 70-130 mm; 4. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti: - 3,0±0,1 mm, 4,0±0,1 mm, 5,0±0,1 mm bei 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 8, 10 arba 12 rievių; - 5,0±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus su papildomu siurbimo langu, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 6, 8 arba 12 rievių; 5. Antgaliai – borai turi būti techniškai suderinti su Perkančiosios organizacijos turimais „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais ir šeiverio konsole. | 150
6 | Atroskopiniai peiliukai atlaisvinti alkūnės ir riešo kanalo nervamams | Sterilioje pakuotėje. Įvedimo rankena su aktyvavimo mygtuku ir pasikeliančiais peiliukais. Darbinė dalis su atžymomis iki 6mm. | 20