### Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) arba CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

- Šaldytuvas vakcinoms turi būti pagamintas laikantis DIN 13277 standarto reikalavimų. Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo išduotą ir patvirtintą prekės atitikties deklaraciją.

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

- Pristatymas tiekėjo transportu šiais adresais: 1 vnt., Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas; 1 vnt., Aleksoto poskyris, Veiverių g. 45, Kaunas; 1 vnt., Chodkevičių g. 4, Kaunas; 1 vnt., Dainavos padalinys Petrašiūnų poskyris, T. Masiulio g. 8, Kaunas; 1 vnt., Centro padalinys A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Vitrininis šaldytuvas skirtas vakcinoms ir vaistams laikyti, 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.2 | Vidinė palaikoma temperatūra | +5 oC |  |  | įrašyti |
| 1.3 | Bendras šaldytuvo tūris (Gross) | 385 L ±10 L |  |  | įrašyti |
| 1.4 | Durys – pagamintos iš stiklo, vitrininės | Būtina |  |  | įrašyti |
| 1.5 | Galimybė keisti durų vyrių puses | Būtina |  |  | įrašyti |
| 1.6 | Lentynų kiekis – ne mažiau 5 | Būtina |  |  | įrašyti |
| 1.7 | Šaldytuvo skyriaus lentynos – grotelių tipo | Būtina |  |  |  |
| 1.8 | Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas – LED arba lygiavertis | Būtina |  |  |  |
| 1.9 | Temperatūros atvaizdavimas: skaitmeninis temperatūros indikatorius, valdymas elektroninis | Būtina |  |  |  |
| 1.10 | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais | Būtina |  |  |  |
| 1.11 | Įspėjimo signalas apie gedimą | optinis ir garsinis |  |  |  |
| 1.12 | Valdiklio avarinio 24 val. maitinimo ir aliarmo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 1.13 | Temperatūros ir aliarmų įrašymo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 1.14 | Yra apsauginis durų užraktas | Būtina |  |  |  |
| 1.15 | Išsaugotų duomenų perkėlimas per Bluetooth arba USB | Būtina |  |  |  |
| 1.16 | Šaldymo medžiaga R 600 a arba lygiavertė | Būtina |  |  |  |
| 1.17 | Turi būti laisvas įspėjimo signalo kontaktų prijungimui prie nuotolinės stebėjimo sistemos. Turi būti šie kontaktai: N.O - Įspėjamojo signalo kontaktas - Pajungti prie įspėjamojo signalo perspėjimo lempos arba akustinio įspėjamojo signalo; N.C - Kontrolinė veikos lempa - Pajungti prie kontrolinės veikos lempos, kuri rodo kad prietaisas yra normalios veikos režime; COM - Išorinis įtampos šaltinis. | Būtina |  |  |  |
| 1.18 | Šaldytuvo komplektą sudaro: |  |  |  |  |
| 1.18.1 | GSM modulis, kuris jungtųsi prie 1.17. punkte aprašytų kontaktų | Būtina |  |  |  |
| 1.18.2 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Šaldytuvo temperatūros palaikymas ne trumpiau kaip 4 val. |  |  |  |
| 1.19 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | Įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 35 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Triukšmo garsas ne didesnis nei 44 dB | Wkokybė = 15 |
| 2.2. | Garantija ilgesnė nei 59 mėn. | Wkokybė = 20 |
| 2.3. | Draudimo polisas ne mažiau nei vieneriems metams nuo šaldytuvo gedimo, kai sugadinami vaistai ar vakcinos, draudimo suma ne mažesnė nei 14 000 Eur. | Wkokybė = 20 |
| 2.4. | Energijos sąnaudos per 24 valandas ne daugiau kaip 1,5 kWh | Wkokybė = 10 |

3. Aplinkosauginiai reikalavimai.

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

  - Tekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.