## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
Techninė specifikacija
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (Nr. 7918)
Bendrieji reikalavimai: 1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirk. dalies Nr. / Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr., priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys, žr. 5 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Vieneto įkainis EUR su PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1. | VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS DIDELIŲ APSUKŲ PNEUMOGRĄŽTUI MIDAS REX MR7 IR JĖGOS PERFORATORIUI IPC
1.1 | Grąžtelis | Grąžtelis, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 0,5 (±0,05) mm, 1,0 (±0,2) mm,1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm 3,0 (±0,2) mm, 4,0(±0,2) mm, 5,0(±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0(±0,2) mm, 8,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu | vnt. | 550 |  |  | 5
1.2 | Grąžtelis | Grąžtelis, rutulio formos, stambaus rievėtumo galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu | vnt. | 20 |  |  | 5
1.3 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.4 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis, rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2) mm, 1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5(±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu | vnt. | 200 |  |  | 5
1.5 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 4 |  |  | 5
1.6 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.7 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.8 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,1 mm, ilgis nuo 6,4 ( ±0,1) mm , skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 100 |  |  | 5
1.9 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,7 mm, ilgis 15,8 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.10 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm (±0,1) mm, ilgis 11,1 ( ±0,1) mm, 13,1( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele | vnt. | 40 |  |  | 5
1.11 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjanti kūgiškas grąžtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 2,3 ( ±0,1) mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, 16,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm lgio antgaliais ir antgaliais su kojele | vnt. | 1000 |  |  | 5
1.12 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 0,8 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.13 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,0 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.14 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,1 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.15 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,3 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.16 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.17 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,7mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.18 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 2,0 mm , ilgis ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.19 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.20 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.21 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 10,0 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.22 | Grąžtelis | Grąžtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 10,8 (±0,1) mm, ilgis 24,1(±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplanto aruošimui (išpjovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.23 | Grąžtelis | Grąžtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 13,5 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplanto paruošimui (išpjovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.24 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.25 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, padidinto šiurkštumo, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.26 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3,0 (±0,2) mm, 4,0(±0,2) mm, 5,0(±0,2) mm, 6,0(±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 90 (±0,2) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.27 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3 (±0,2)mm, 4(±0,2)mm, 5(±0,2)mm, 6(±0,2)mm, 7,5 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.28 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 25,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliais ir antgaliu su kojele | vnt. | 60 |  |  | 5
1.29 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1 ( ±1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.30 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2)mm, 2,0 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 200 |  |  | 5
1.31 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2)mm, 2,0(±0,2)mm, 3,0 (±0,2)mm, 4,0 (±0,2)mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 120 |  |  | 5
1.32 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 4,0, 5,0, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.33 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.34 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.35 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1)mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.36 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.37 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.38 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos padidinto šiurkštumo galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.39 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2)mm 4,0 (±0,2) mm, 5,0(±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0(±0,2) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio tiesiu antgaliu | vnt. | 80 |  |  | 5
1.40 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 8,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 80 |  |  | 5
1.41 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,6 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.42 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.43 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 9,5 ( ±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.44 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 ( ±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.45 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.46 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,1mm, ilgis 19,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.47 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.48 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 60 |  |  | 5
1.49 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 60 |  |  | 5
1.50 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.51 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio, kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.52 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.53 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.54 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 22,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais | vnt. | 2 |  |  | 5
1.55 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.56 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.57 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.58 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.59 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.60 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,00 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.61 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.62 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5(±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.63 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu. | vnt. | 2 |  |  | 5
1.64 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.65 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.66 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.67 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.68 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5 (±0,1) mm, skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.69 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 3,0 (±0,1) mm, skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu | vnt. | 2 |  |  | 5
1.70 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,00 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu | vnt. | 30 |  |  | 5
1.71 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110, 0 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu | vnt. | 30 |  |  | 5
1.72 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantine galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm , skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu | vnt. | 30 |  |  | 5
1.73 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantine galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm , skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu | vnt. | 10 |  |  | 5
1.75 | Metalo pjoviklis | Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm ( ±0,1 mm) , galvutės ilgis 6,5 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui | vnt. | 10 |  |  | 5
1.76 | Metalo pjoviklis | Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm ( ±0,1 mm), galvutės ilgis 18,2 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui | vnt. | 10 |  |  | 5
1.77 | Metalo pjoviklis | Disko formos karbidinis pjoviklis, skirtas metalo konstrukcijai pjauti, disko skersmuo 25,4 mm (±1 mm), storis 0,8 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui | vnt. | 10 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 1 p.d.: |  |  | 290412 | 304932.6
2 | Kasetė irigacijai | Kasetė irigacijai, skirta naudoti su elektrine jėgos konsole IPC | pak. | 100 |  |  | 5 |  |  | 6000 | 6300
3 | Tepalo kasetė | Paprastai ir greitai prijungiama variklio tepimo kasetė su integruotu difuzoriumi, skirta pneumatiniam grąžtui MR7 | vnt. | 200 |  |  | 5 |  |  | 5000 | 5250
MEDICINOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI
4 | Sterilus apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 1) Su dviem asistento vamzdžiais/stereo tiltu, kamera/video, suderinamas su ligoninėje naudojamais neurochirurginiais mikroskopais: OPMI Pentero, Carl Zeiss Meditek, Vokietija; OPMI Vario 700, Carl Zeiss Meditek, Vokietija. Matmenys 132 x 391 cm (± 1 cm). Apklotas pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai „AutoDrape“. Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas neįtakojantis stebimo vaizdo kokybės – be aberacijų ir be atspindžių.Būtina galimybė operacijos metu greitai pakeisti aptaškytą/išpurvintą stikliuką nauju pakaitiniu, steriliu stikliuku, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. | vnt. | 1600 |  |  | 5
|  | 2) Komplekte sterilūs apsauginiai stikliukai mikroskopo apklotui, skirti pakeisti operacijos metu užterštą neurochirurginio mikroskopo apkloto apsauginį stikliuką. Supakuoti atskirai po vieną vienetą. | vnt. | 2 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 4 p.d.: |  |  | 48030 | 50431.5
5 | Kranioplastikos rinkinys | Kaukolės defektų plastikai, uždengimui. Rinkinio sudėtis: metametilakrilato maišeliai po 30g (±1g) – 2 vnt., skysčio ampulės po 17 ml (±1ml) – 2 vnt., sterilaus audinio maišeliai – 2 vnt. Visos rinkinio dalys yra sterilios. | vnt. | 200 |  |  | 5 |  |  | 45000 | 47250
6 | Kaulo pakaitalas Nr.1 | Osteokonduktinė medžiaga.Chirurginės rūšies mišinys(pasta). Sudetis: biokeraminės granules 15%±2% ir nanoHA 85%±2%.Turi turėti bioaktyvių savybių geresniam kaulinio audinio įaugimui. Pateikiamas švirkšte pilnai paruoštas naudojimui. Turis ne mažiau 5ml. Sterilioje pakuotėje. Tūri būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 60 |  |  | 5 |  |  | 14400 | 15120
7 | Hemostatinis veltinis | Sterilus. Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno skaidulų ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu ar lygiaverte medžiaga. Pilnai rezorbuojasi per 3 savaites.
7.1 |  | 3x5 cm ±0,1 cm | vnt. | 300 |  |  | 5
7.2 |  | 5x8 cm ±0,1 cm | vnt. | 200 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 7 p.d.: |  |  | 67500 | 70875
8 | Neurochirurginės juostelės | Sterilios. Pagamintos iš spausto šilko pluošto. Turi rentgeno kontrastines žymes per visą juostelės ilgį. Be siūlų. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą. Nepalieka pluošto pėdsakų. Supakuota po 10 vnt. 38 mm x 152 mm (±1mm). | vnt. | 6000 |  |  | 5 |  |  | 3600 | 3780
9 | Kietojo galvos smegenų dangalo pakaitalas | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas. Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo. Pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos. Ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija. Implanto nereikia tvirtinti siūlais. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių. Gali būti naudojamas tiek sausas, tiek šlapias, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršius. Pakuotėje po 5 vnt. Dydis: (2,5 x 2,5) ± 0,1 cm. | vnt. | 600 |  |  | 5 |  |  | 66000 | 69300
10 | Aneurizmų klipsai ir aplikatoriai | *10 poz. prekės turi būti vieno gamintojo bei pilnai suderinamos. Klipsų tipas - Yasargil arba lygiaverčiai. Būtinas spalvinis žymėjimas, charakterizuojantis klipso dydį ir panaudojimo trukmę. Klipsų suderinamumas magnetinio rezonanso lauke ≥ 3 teslų. Sterilioje pakuotėje supakuota po 1 vnt. Įvairios klipsų formos ir matmenys (spaudžiančios dalies ilgis/ atsidarymo plotis/ suspaudimo jėga).
10.1 | Standartinio dydžio laikinam naudojimui („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai
10.1.1 | Tiesūs klipsai | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 15,0±0,1 mm/9,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N | vnt. | 10 |  |  | 5
Lenkti klipsai
10.1.2 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 15,3±0,1 mm/9,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.3 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.4 | Tolygiai išlenktas kabliu (J forma) | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
Durtuvo formos
10.1.5 | Durtuvo (bayonet) formos | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 2,5±0,1mm; 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 3,5±0,1mm | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.6 | Durtuvo (bayonet) formos | 7,0±0,1mm/7,9±0,1mm/0,88 ±0,1 N; 9,0±0,1mm/8,7±0,1mm/0,88 ±0,1 N; 12,0±0,1mm/10,2±0,1mm/0,88 ±0,1 N | vnt. | 6 |  |  | 5
10.1.7 | Lenkti kampu žemyn 45±3° kampu | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.8 | (L formos) žemyn stačiu kampu | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.9 | Lenktas kabliu | distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai, 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.10 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
10.1.11 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N | vnt. | 2 |  |  | 5
Langiniai klipsai
10.1.12 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 120 | 5
10.1.13 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 145 | 5
10.1.14 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 120 | 5
10.1.15 | Lenktas į šoną 45±3° kampu, lango skersmuo 5,0±0,1 mm | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 145 | 5
10.2 | Maži laikinam naudojimui („temporary“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai
10.2.1 | Tiesūs klipsai | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 0,88±0,1 N; 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 0,69±0,1 N | vnt. | 8 |  | 108 | 5
10.2.2 | Tolygiai nežymiai išlenktas žemyn | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N | vnt. | 6 |  | 145 | 5
10.2.3 | Durtuvo formos | 4,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,69±0,1 N | vnt. | 4 |  | 173 | 5
10.3 | Standartinio dydžio ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai
10.3.1 | Tiesūs klipsai | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 140 |  | 104 | 5
10.3.2 |  | 15,0±0,1 mm/ 9,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 12 |  | 131 | 5
10.3.3 |  | 17,5±0,1 mm/ 10,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 20,0±0,1 mm/ 11,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 25,0±01mm/13,3±0,1mm/1,77±0,1 N | vnt. | 30 |  | 144 | 5
10.3.4 | Tolygiai išlenkti žemyn nedideliu kampu | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,2±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 13,7±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 15,3±0,1 mm/ 9,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 100 |  | 115 | 5
10.3.5 | Tolygiai išlenkti žemyn vidutiniu kampu | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 6,4±0,1 mm/ 6,1±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,3±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 50 |  | 138 | 5
10.3.6 | Tolygiai išlenkti kabliu (J forma) | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 8,4±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,5±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 24 |  | 152 | 5
10.3.7 | Durtuvo (bayonet) formos | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 2,5±0,1mm; 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 3,5±0,1mm; 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 4,5±0,1mm | vnt. | 16 |  | 159 | 5
10.3.8 |  | 7,0±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 12,0±0,1 mm/ 10,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 20,0±0,1mm/13,0±0,1mm/1,77±0,1 N | vnt. | 24 |  | 165 | 5
10.3.9 | užlenktas žemyn 45±3° kampu | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 20 |  | 116 | 5
10.3.10 |  | 9,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 10,6±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 11,8±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,67 ±0,1 N | vnt. | 20 |  | 140 | 5
10.3.11 | užlenktas (L formos) žemyn stačiu kampu | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 10,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 20 |  | 140 | 5
10.3.12 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, | 6,7±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 8 |  | 165 | 5
10.3.13 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, užlenkta dalis išriesta puslankiu | 9,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 8 |  | 165 | 5
10.3.14 | Lenktas kabliu, distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai | 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 155 | 5
10.3.15 | Distalinis galas išlenktas mažu puslankiu | 9,3±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 185 | 5
10.3.16 | Distalinis galas išlenktas dideliu puslankiu | 11,3±0,1 mm/ 8,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 185 | 5
10.3.17 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 8 |  | 140 | 5
10.3.18 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 8 |  | 180 | 5
10.3.19 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 140 | 5
10.3.20 | Tolygiai išlenktas į šoną | 8,6±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 8 |  | 140 | 5
Langiniai klipsai
10.3.21 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 14,1±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 17,0±0,1 mm/ 9,6±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 60 |  | 115 | 5
10.3.22 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 7,8±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 16 |  | 140 | 5
10.3.23 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, trumpas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 10 |  | 140 | 5
10.3.24 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, ilgas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 10 |  | 140 | 5
10.3.25 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 12,7±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 24 |  | 115 | 5
10.3.26 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 5,0±0,1 mm | 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 12,2±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 20 |  | 140 | 5
10.3.27 |  | 8,1±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 190 | 5
10.3.28 |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 270 | 5
T-formos langiniai klipsai, lango skersmuo 5±0,1 mm
10.3.29 | kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 45±3° | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 255 | 5
10.3.30 | simetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 4 |  | 255 | 5
10.3.31 | asimetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | vnt. | 2 |  | 450 | 5
10.4 | Maži ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai. Sterilumo galiojimas ne mažiau 8 metų.
10.4.1 | Tiesus,susiaurintais distaliniais galiukais | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 40 |  | 105 | 5
10.4.2 | Tiesus | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 60 |  | 105 | 5
10.4.3 | Lenktas žemyn, susiaurintais distaliniais galiukais | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 40 |  | 140 | 5
10.4.4 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 6,6±0,1 mm/ 4,4±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 20 |  | 120 | 5
10.4.5 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 4 |  | 140 | 5
10.4.6 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N; 3,9±0,1mm/3,5±0,1mm/1,08±0,1mm | vnt. | 8 |  | 140 | 5
10.4.7 | Lenktas (J formos) aukštyn ir 45±3° kampu į šoną | 4,7±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N | vnt. | 4 |  | 180 | 5
10.4.8 | Toligiai išlenktas į šoną | 6,3±0,1mm/6,0±0,1mm/1,28±0,1mm | vnt. | 8 |  | 140 | 5
10.4.9 | Durtuvo (bayonet) formos | 4,0±0,1mm/7,0±0,1mm/1,28±0,1mm; 7,0±0,1mm/5,7±0,1mm/1,28±0,1mm | vnt. | 10 |  | 207 | 5
10.4.10 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu | 5,0±0,1mm/3,5±0,1mm/1,28±0,1mm | vnt. | 4 |  | 140 | 5
10.4.11 | Užlenktas žemin 45±3° kampu | 7,0±0,1mm/4,5±0,1mm/1,28±0,1mm | vnt. | 4 |  | 140 | 5
10.5 | AVM mikro klipsai | Kopitnik tipo arba lygiaverčiai, pagaminti iš "phynox" (kobalto lydinio) arba lygiavertės medžiagos, darbinių dalių vidiniai paviršiai piramidinės struktūros, klipsų užspaudimo svoris 50-70 g.
10.5.1 | Tiesūs | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm; Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm; Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm | vnt. | 56 |  | 130 | 5
10.5.2 | Lenkti | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm; Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm; Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm | vnt. | 14 |  | 135 | 5
[7 empty] | Viso 10 p.d.: |  |  | 129962 | 136460.1
11 | Kolageno kempinėlė | 7,6 cm x 10,2 cm (±1cm); pakuotėse po 10 vnt. | vnt. | 500 |  |  | 5 |  |  | 20000 | 21000
12 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems | Vožtuvas žemo profilio, su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu bei rezervuaru likvoro paėmimui. Išoriniai vožtuvo matmenys (ilgis x plotis) – 38x15 mm ± 2 mm, sistemoje ≥ 4 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant pasirenkamas pageidaujamo slėgio lygio vožtuvas. Atskiras ventrikulinis kateteris, su ilgio atžymomis, kurio ilgis ne mažiau 20cm, išorinis skersmuo 2,4 ± 2 mm, su įvedėju bei detale, leidžiančia fiksuoti proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu norimame gylyje. Atskiras peritoninis kateteris, kurio ilgis ne mažiau 90 cm, su įkarpomis ketetrio sienelės distaliname gale ir ilgio atžymomis. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). | vnt. | 35 |  |  | 5 |  |  | 52500 | 55125
13 | Siurbimo antgalis su integruotu elektrodu. | Vienkartinis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu prie neurofiziologijos monitoravimo sistemos "NIM-ECLIPS". | vnt. | 130 |  |  | 5 |  |  | 16250 | 17062.5
14 | Adata radiodažnuminė prie "LG2" aparato, vienkartinė, 150mm ilgio 20G | Adata radiodažnuminei destrukcijai, vienkartinio naudojimo, tiesi, aštri, ilgis 145-150mm, storis 20G. Aktyvios dalies ilgis 2-5mm. Suderinama su turimu LG2 aparatu. | vnt. | 200 |  |  | 5 |  |  | 20000 | 21000
15 | Adata radiodažnuminė prie "LG2" aparato, vienkartinė, 100mm ilgio, 22G | Adata radiodažnuminei destrukcijai, vienkartinio naudojimo, tiesi, aštri, ilgis 95-100mm, storis 22G. Aktyvios dalies ilgis 2-5mm. Suderinama su turimu LG2 aparatu. | vnt. | 200 |  |  | 5 |  |  | 20000 | 21000
16 | Skysčių šildymo paklotas prie turimo skysčių šildymo aparato Core TempEcolab | Sterilus,vienkartiniai, skirti naudoti su ligoninėje naudojama " CoreTemp " skysčių šildymo sistema. Apklotų sterilizavimo budas: ETO (etileno oksido sterilizavimas).Išmatavimai: 142cmx142cm±2cm | vnt. | 1000 |  |  | 5 |  |  | 55000 | 57750
17 | "BoneScalpel" ultragarsinio aparato antgaliai ir priedai
17.1 | Darbinis antgalis mikro šeiverio kabliuko tipo | Darbinis ilgis 60 mm (± 2 mm ), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm ), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 80 |  |  | 5
17.2 | Darbinis antgalis makro šeiverio kabliuko tipo | Darbinis ilgis 50 mm ( ± 2 mm ), makro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 3,0 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 2,2 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 40 |  |  | 5
17.3 | Darbinis antgalis, ilgis 40 mm | Darbinis ilgis 40 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm ( ± 0,1 mm) , plotis 6,4 mm( ± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm ) | vnt. | 40 |  |  | 5
17.4 | Darbinis antgalis, ilgis 34 mm | Darbinis ilgis 34 mm (±1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (±0,1 mm) , plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 20 |  |  | 5
17.5 | Darbinis antgalis, ilgis 45 mm | Darbinis ilgis 45 mm (± 1,0 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 25 mm (± 0,1 mm) , plotis 6,5 mm (± 0,1) mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 20 |  |  | 5
17.6 | Darbinis antgalis, ilgis 145 mm | Darbinis ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm) , plotis 5 mm (± 0,01 mm ), storis 0,5 mm (± 0,01 mm ) | vnt. | 30 |  |  | 5
17.7 | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 144 mm | Lenktas, darbinis ilgis 144 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm ), plotis 5,0 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 30 |  |  | 5
17.8 | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 145 mm | Lenktas, bendras ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm ), plotis 6,4 mm (± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm) | vnt. | 100 |  |  | 5
17.9 | Darbinis antgalis dantyta kraštine | Darbinis ilgis 40 mm (± 1 mm) mm, geležtė buka, ilgoji kraštinė dantyta, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm ) , plotis 6,4 mm (± 0,01 mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm | vnt. | 20 |  |  | 5
17.10 | Darbinis antgalis deimantine galvute | Darbinis ilgis 52 mm (± 1 mm), šeiverio tipo, deimantine galvute, galvutės diametras 4,4 mm | vnt. | 20 |  |  | 5
17.11 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai su lenkta prailginimo detale | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, su lenkta prailginimo detale, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (±0,1 mm ) | vnt. | 20 |  |  | 5
17.12 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, ilgis 100 mm | Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, Darbinis ilgis 100 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1) mm, plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01) mm | vnt. | 20 |  |  | 5
17.13 | Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai mikro šeiverio kabliuko tipo | Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, darbinis ilgis 140 mm (± 2 mm ), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 40 |  |  | 5
17.14 | Irigacijos vamzdelių rinkinys | Irigacijos vamzdelių rinkinys, skirtas BoneScalpel irigacijos funkcijai užtikrinti | vnt. | 100 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 17 p. d.: |  |  | 128800 | 135240
18 | "Sonastar" ultragarsinio aparato antgaliai ir priedai
18.1 | Standartinis aspiracinis antgalis | Standartinis, darbinis ilgis 76,0 mm (± 2 mm) , skersmuo 1,9 mm (± 0,1 mm ); Bendrųjų minkštųjų ar kalcifikuotų audinių pašalinimui | vnt. | 80 |  |  | 5
18.2 | Aspiracinis antgalis, mikro | Mikro, darbinis ilgis 89,0 mm (± 3 mm), skersmuo 1,6 mm ( ± 0,1 mm) . Bendrųjų minkštųjų ar kalcifikuotų audinių pašalinimui. | vnt. | 60 |  |  | 5
18.3 | Precizinis aspiracinis antgalis | Precizinis, darbinis ilgis 84,0 mm (± 3 mm), skersmuo 1,1 mm (± 0,1 mm ) .Ypatingai tiksliam audinių pašalinimui kritinėse vietose. | vnt. | 40 |  |  | 5
18.4 | Aspiracinis antgalis iškarpytu distaliniu galu | Standartinis, darbinis ilgis 77,0 mm (± 2 mm), skersmuo 1,9 (± 0,1 mm, iškarpytu distaliniu galu. Bendrųjų minkštųjų, kalcifikuotų, kietų, fibrozinių audinių pašalinimui | vnt. | 40 |  |  | 5
18.5 | Standartinis lenktas aspiracinis antgalis | Standartinis, darbinis ilgis 183,0 mm (± 3 mm), lenktas, skersmuo 1,8 mm (± 0,1 mm), skirtas minkštųjų ir kalcifikuotų audinių pašalinimui | vnt. | 40 |  |  | 5
18.6 | Lenktas aspiracinis antgalis, mikro | Mikro, darbinis ilgis 178,0 mm (± 3,0 mm) lenktas, skersmuo 1,6 mm (± 0,1 mm | vnt. | 60 |  |  | 5
18.7 | Precizinis lenktas aspiracinis antgalis | Precizinis, darbinis ilgis 172,0 mm (± 3,0 mm) lenktas, skersmuo 1,1 mm (± 0,1 mm) mm | vnt. | 40 |  |  | 5
18.8 | Lenktas aspiracinis antgalis | Darbinis ilgis 186, 0 mm (± 3 mm) lenktas, skersmuo 1,9 mm (± 0,1 mm) | vnt. | 40 |  |  | 5
18.9 | Aspiracinis antgalis audinių pašalinimui sunkiai prieinamose vietose | Darbinis ilgis 137,0 mm (± 3 mm) tiesus, skersmuo 1,9mm (± 0,1 mm) , minkštųjų ar kalcifikuotų audinių pašalinimui sunkiai prieinamose vietose | vnt. | 12 |  |  | 5
18.10 | Antgalis kaulo apdorojimui ar disekcijai, darbinis ilgis 77 mm | Darbinis ilgis 77,0 mm (± 2 mm) skersmuo 3,6 mm (± 0,1 mm, distalinis galas lenktas 160 (±0,1) º kampu, kaulo apdorojimui ar disekcijai, stuburo ar atvirai/paviršinei abliacijai | vnt. | 40 |  |  | 5
18.11 | Antgalis kaulo apdorojimui ar disekcijai, darbinis ilgis 172 mm | Darbinis ilgis 172,0 mm (± 3 mm), lenktas, kabliuko formos distaliniu galu, skersmuo 1,8 mm (± 0,1 mm), sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti | vnt. | 40 |  |  | 5
18.12 | Aspiracijos vamzdelių sistema | Sterili aspiracijos vamzdelių sistema visiškam ultragarsinio aspiratoriaus SonaStar aspiracijos funkcijos užtikrinimui | vnt. | 100 |  |  | 5
18.13 | Siurbimo vamzdelių sistema | Siurbimo vamzdelių sistema, sandari, pritaikyta ultragarsinio aspiratoriaus SonaStar siurblio sistemai | vnt. | 40 |  |  | 5
18.14 | Siurbimo indai | Atsiurbimo indas, skirtas nusiurbiamam skysčiui ir audiniams surinkti. Jungiamas prie siurbimo vamzdelių sistemos, graduotas, skaidrus, talpa 2 l ± 0,5 l | vnt. | 100 |  |  | 5
18.15 | Vidinis filtras | Sistemos vidinis vakuumo filtras | vnt. | 20 |  |  | 5
18.16 | Išorinis filtras | Sistemos išorinis vakuumo filtras | vnt. | 30 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 18 p. d.: |  |  | 179340 | 188307
19 | Vienkartinės priemonės prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity
19.1 | 36kHz antgalių priveržimo raktas | Sterilus. Vienkartinio naudojimo.Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją | vnt. | 40 |  |  | 5
19.2 | 36kHz lenktas prailgintas mikro antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 50 |  |  | 5
19.3 | 36kHz lenktas prailgintas mikro antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.4 | 36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.5 | 36kHz lenktas prailgintas standartinis antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Nesterilus. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 50 |  |  | 5
19.6 | 36kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.7 | 36kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.8 | 36kHz trumpas standartinis antgalis | 36kHz Trumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.9 | 36kHz trumpas standartinis antgalis | 36kHzTrumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 6 |  |  | 5
19.10 | 36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis | 36kHz zLenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.11 | 36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 6 |  |  | 5
19.12 | 36kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.13 | 36kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis | 36kHz Lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.14 | 23kHz standartinis antgalis | 23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.15 | 23kHz standartinis antgalis | 23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.16 | 23kHz standartinis antgalis | 23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 6 |  |  | 5
19.17 | 23kHz standžių audinių antgalis | 23kHz Standžių audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.18 | 23kHz standžių audinių antgalis | 23kHz Standžių audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.19 | 23kHz kaulų antgalis | 23kHz Kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 10 |  |  | 5
19.20 | 23kHz kaulų antgalis | 23kHz Kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 4 |  |  | 5
19.21 | 23kHz antgalių priveržimo raktas | Sterilus. Vienkartinio naudojimo. turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją. Pakuotėje na daugiau 5 vnt. | vnt. | 30 |  |  | 5
19.22 | Jungiamieji vamzdeliai, skirti irigacijai, aspiracijai. | Sterilūs. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt. | vnt. | 100 |  |  | 5
19.23 | Apsauginis filtras | Apsauginis filtras prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity | vnt. | 10 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 19 p. d.: |  |  | 138790 | 138790
20 | Kaulo pakaitalas Nr.2 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato granulės. Porėtos struktūros 80%±10%, porų dydys 200-800μmTuris ne mažiau 5ml. Sterilioje pakuotėje. Tūri būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 50 |  |  | 5 |  |  | 8000 | 8400
21 | Kaulo pakaitalas Nr.3 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato granulės. Porėtos struktūros 80%±10%, porų dydys 200-800μmTuris ne mažiau 10ml. Sterilioje pakuotėje. Tūri būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 40 |  |  | 5 |  |  | 8000 | 8400
22 | Kaulo pakaitalas Nr.4 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato granulės. Porėtos struktūros 80%±10%, porų dydys 200-800μmTuris ne mažiau 20ml. Sterilioje pakuotėje. Tūri būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 35 |  |  | 5 |  |  | 10500 | 11025
23 | Kaulo pakaitalas Nr.5 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato granulės. Porėtos struktūros 80%±10%, porų dydys 200-800μmTuris ne mažiau 30ml. Sterilioje pakuotėje. Tūri būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 15 |  |  | 5 |  |  | 5400 | 5670
24 | Kaulo pakaitalas Nr.6 | Osteokonduktinė medžiaga.Chirurginės rūšies kalciosulfato operacijos metu gaminami ritinėliai. T.B.galimybė pagaminti skirtingo didžio ritinėlius nuop 3mm iki 6mm diametro. Ne mažiau nei 3 dydžiai.T.B. galimybe maišyti su antibiotikais pagal poreiki. Pasirinkimas t.b. ne mažiau nei iš 4 antibiotikų. Tūris ne mažiau nei 20ml. Pagamintos priemonė tūris t.b. ne mažesnis nei 50ml. Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 4 |  |  | 5 |  |  | 3200 | 3360
25 | Išorinio likvoro drenažo sistema | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema, vienkartinio naudojimo, sterili. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvelė papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700ml (±50ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1ml). Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmės. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su įsėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3-4 padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris. Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu (ne mažiau 36 cm), lenktu troakaru, „Luer“ tipo jungties konektoriumi. | vnt. | 316 |  |  | 5 |  |  | 69520 | 72996
26 | Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas | Daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvelgiu kontroliuojama „gulsčiuko“ principu. Padėtis paciento atžvelgiu kontroliuojama lazerio spindulio pagalba. Lazeris medicininis, ne žemesnės nei 3A klasės. | vnt. | 6 |  |  | 5 |  |  | 240 | 252
27 | Išorinio drenažo sistema su liumbaliniu kateteriu | Vienkartinio naudojamo, sterili smegenų skysčio įšorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100ml (±10ml), su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio formos tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700ml(±50ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1ml). Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmės. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su įsėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3-4 padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui. Liumbalinis kateteris rentgeno kontrastinis, vientisu uždaru galu, ne mažiau 80cm ilgio. Komplektuojamas su viela-pravedėju dengtu hidrofiline danga (ne mažiau 100 cm), 14 G Touhy tipo adata (sugraduota kas 1cm), „Luer“ tipo jungties konektoriumi. | vnt. | 220 |  |  | 5 |  |  | 61600 | 64680
28 | Elektromiografijos elektrodas Nr.1 | Viengubas, poodinis adatinis elektrodas, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu. Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Ilgis 18-20mm, skersmuo 0,395-0,405mm. Su apsaugota, 1,5mm vidinio diametro jungtimi (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelio ilgis ne mažiau 150cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 120 |  |  | 5 |  |  | 32400 | 34020
29 | Elektromiografijos elektrodas Nr.2 | Porinis, poodinis adatinis elektrodas, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu. Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Ilgis 18-20mm, skersmuo 0,395-0,405mm. Su apsaugota, 1,5mm vidinio diametro jungtimi (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelio ilgis ne mažiau 200cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 120 |  |  | 5 |  |  | 58800 | 61740
30 | Elektromiografijos elektrodas Nr.3 | Porinis, poodinis adatinis elektrodas, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu. Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Ilgis 18-20 mm, skersmuo 0,395-0,405 mm. Su apsaugota, 1,5 mm vidinio diametro jungtimi (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelio ilgis ne mažiau 150 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 45000 | 47250
31 | Elektromiografijos elektrodas Nr.4 | Viengubas, įsriegiamas poodinis adatinis elektrodas, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu. Adata pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Skersmuo 0,4-0,6 mm. Su apsaugota, 1,5 mm vidinio diametro jungtimi (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelio ilgis ne mažiau 150 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 120 |  |  | 5 |  |  | 98040 | 102942
32 | Juostelinis elektrodas Nr.1 | Juostelės formos, su 4-iais kontaiktais, skirtas smegenų žievės stimuliavimui ir jos aktyvumo įrašymui. Kontaktų skersmuo 4-5 mm, tarpas tarp kontaktų 9,5-10,5 mm. Su apsaugotomis, keturiomis 1,5 mm vidinio diametro jungtimis (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelių ilgis ne mažiau 200 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 10 |  |  | 5 |  |  | 27000 | 28350
33 | Juostelinis elektrodas Nr.2 | Juostelės formos, su 6-iais kontaiktais, skirtas smegenų žievės stimuliavimui ir jos aktyvumo įrašymui. Kontaktų skersmuo 4-5 mm, tarpas tarp kontaktų 9,5-10,5 mm. Su apsaugotomis, keturiomis 1,5 mm vidinio diametro jungtimis (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelių ilgis ne mažiau 200 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 10 |  |  | 5 |  |  | 32250 | 33862.5
34 | Juostelinis elektrodas Nr.3 | Juostelės formos, su 8-iais kontaiktais, skirtas smegenų žievės stimuliavimui ir jos aktyvumo įrašymui. Kontaktų skersmuo 4-5 mm, tarpas tarp kontaktų 9,5-10,5 mm. Su apsaugotomis, keturiomis 1,5 mm vidinio diametro jungtimis (DIN 42802 standarto arba lygiavertis). Kabelių ilgis ne mažiau 200 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. | vnt. | 10 |  |  | 5 |  |  | 36500 | 38325
35 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su rezervuaru | Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamajį slėdį galima išoriškai keisti kas 1 cm H₂O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvėdėju. Atskiras peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. | vnt. | 30 |  |  | 5 |  |  | 42000 | 44100
36 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys be rezervuaro | Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamajį slėdį galima išoriškai keisti kas 1 cm H₂O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedėju. Atskiras peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. | vnt. | 30 |  |  | 5 |  |  | 40500 | 42525
37 | Ventrikulinio ir peritoninio kateterio rinkinys su antibakterine impregnacija. | Vienkartinis, sterilus. Sudarytas ir ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais. Antibiotikų difuzijos laikas į likvorą ≥ 4 savaitės. Ventrikulinins kateteris ≥14cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥90cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. Privaloma pateikti bent vieną ISI indeksą (nurodant ISI indekso Nr.) turinčiame leidinyje išspausdintą mokslinę publikaciją apie atliktas siūlomų prekių studijas, patvirtinančią siūlomo produkto antibiotikų efektyvumą per ne mažiau nei 4 savaites, kopiją. | vnt. | 10 |  |  | 5 |  |  | 3000 | 3150
38 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su siphonguard | Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamajį slėdį galima išoriškai keisti kas 1 cm H₂O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinins ≥14cm, su įvedėju. Atskiras peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. | vnt. | 50 |  |  | 5 |  |  | 87500 | 91875
39 | Ventrikuloperitoniniai šuntai ir priedai | Šunto kateteriai iš dalies arba pilnai rentgenokontrastiniai. Vožtuvas ir kitos šunto dalys netrukdo atlikti MRT. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). Vožtuvų vidiniai paviršiai ir detalės pagaminti taip, kad užtikrinti ilgalaikį funkcionalumą bei sumažintų paviršių sulipimo riziką. Programuojamiems vožtuvams pateikiamas atitinkamas programatorius. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja iki 3T magnetiniame lauke. Programuojami vožtuvai neišsireguliuoja nuo mobilaus telefono poveikio. Vožtuvo rezervuaras kietu pagrindu, tinkamas daugkartinėms jo punkcijoms. Ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), įvedėjąs įeina iki pat kateterio galo. Visos sudėtinės vieno šunto, rezervuaro, kateterių rinkinio dalys to paties gamintojo.
39.1 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Vožtuvas – programuojamas, su užrakinimo mechanizmu. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H₂O (ne mažiau 20 pozicijų). Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas 4 skirtingų slėgių nuo 25 iki 35 cm H₂O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. Gravitacinio įtaiso diametras 4,2±0,2mm. | vnt. | 14 |  |  | 5
39.2 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Vožtuvas cilindrinis su integruotu/prijungiamu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas prijungiamas ar integruotas su 20 mm reservuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms pukcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojsntis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas 4 skirtingų slėgių nuo 25 iki 35 cm H₂O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. Gravitacinio įtaiso diametras 4,2±0,2mm. | vnt. | 20 |  |  | 5
39.3 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono medžiagos. Rezervuaro diametras 20±0,2mm, aukštis 5,6±0,1mm, su kateteriu 6±0,5 cm. Atskiras ventrikulinis kateteris 18±0,2 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ±0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5±0,3mm. | vnt. | 30 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 39 p. d.: |  |  | 41030 | 43081.5
40 | Intraoperacinio doplerio daviklis | Suderinami su turimu intraoperaciniu dopleriu, sterilūs, vienkartiniai, bajonetinio tipo.
40.1 | Tipas Nr.1 | Darbinis ilgis 104 ± 5 mm Bendras ilgis 273 ± 5 mm Galiuko diametras 2 ± 0,5 mm | vnt. | 32 |  |  | 5
40.2 | Tipas Nr.2 | Darbinis ilgis 115 ± 5 mm Bendras ilgis 233 ± 5 mm Galiuko diametras 2 ± 0,5 mm | vnt. | 80 |  |  | 5
40.3 | Tipas Nr.3 | Darbinis ilgis 115 ± 5 mm Bendras ilgis 233 ± 5 mm Galiuko diametras 0,8 ± 0,5 mm | vnt. | 32 |  |  | 5
40.4 | Tipas Nr.4 | Darbinis ilgis 75 ± 5 mm Bendras ilgis 199 ± 5 mm Galiuko diametras 0,8 ± 0,5 mm | vnt. | 16 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 40 p. d.: |  |  | 48000 | 50400
41 | Perforatoriai | Tinkantis prie turimo didelių apsukų pneumogrąžto su borų rinkiniu Midas Rex MR7 Medtronic Inc. Kaukolės perforatorius 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui; 2. Su metaline jungtimi, tinkančia perforatoriaus prijungimui prie neurochirurginėje operacinėje turimų gręžimo instrumentų su standartine Hudson tipo jungtimi; 3. Tinkantis pragręžti 3 mm ir didesnio storio kaului; 3.1. Tinkantis pragręžti 1,5 mm ir didesnio storio kaului 4. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį abu grąžtai nustoja suktis); 5. Grąžtų diametrai 14/11 mm; 13/9mm; 11/7mm; 9/6mm; 6. Centrinis grąžtas su specialiu smaigu jo centre, užtikrinančiu, kad gręžimo pradžioje perforatorius neslystų į šoną. 7. Pragręždamas kaukolės kaulą, centrinis grąžtas suformuoja nuo kaukolės atsiskiriančią ploną kaulinę plokštelę, saugančią smegenų dangalą nuo pažeidimo. 8. Grąžtą galima panaudoti kelių skylių išgręžimui, galima sustabdyti ir vėl pradėti gręžti | vnt. | 800 |  |  | 5 |  |  | 160000 | 168000
42 | Fibrino klijų aplikatorius su užraktu | Vienkartinis, sterilus, 10 cm ilgio, fibrino klijų aplikatorius su užraktu, skirtas naudoti kartu su ligoninėje turimais fibrino klijais Tisseel, Baxter. | vnt. | 120 |  |  | 5 |  |  | 15600 | 16380
43 | Kataterio rinkinys intrakranijinio spaudimo monitoravimui, parenchiminis. | Rinkinys, skirtas parenchiminiam IKS matuoti. Rinkinį sudaro: implantuojamas kateteris, drelės antgalis su stabdikliu, polimerinis varžtas tvirtinimui kaukolės srityje su specialiu fiksuojančiu dangteliu ir silikonine membrana, dura dangalo pradūrimo adata. Tinka darbui su ligoninėje turimais pacientų gyvybinių funkcijų monitoriais, turinčiais invazinio kraujospūdžio modulius. Implantuojant kateteris nereikalauja papildomo kalibravimo. Kateteris implantuojamas chirurgiškai, varžto pagalba, fiksuojamas prie odos specialiais sparneliais. Kateteris poliuretaninis, dengtas titanu. Veikimo principas: spaudimo į mikroschemą matavimas. Mikroschema įmontuota kateterio proksimalinėje dalyje Dydis 5FR Galimybė atlikti MRT iki 3T aplinkoje IKS matavimo diapazonas ne siauriau kaip -40 +400 mmHg. Rinkinio komponentai supakuoti steriliai. Skirti vienkartiniam naudojimui Tiekėjas, pasirašydamas sutartį įsipareigoja neatlygintinai pateikti ne mažiau kaip 3 daugkartinio naudojimo priedėlius darbui su ligoninėje turimais monitoriais. | vnt. | 120 |  |  | 5 |  |  | 60000 | 63000
44 | Kateterio rinkinys parenchiminio IKS, temperatūros ir O2 kiekio matavimu bei įvedimo ir tvirtinimo priedais. | Rinkinys, skirtas parenchiminiam IKS, PO2 ir temperatūros monitoravimui Rinkinį sudaro: implantuojamas kateteris, drelės antgalis su stabdikliu, polimerinis varžtas tvirtinimui kaukolės srityje su specialiu fiksuojančiu dangteliu ir silikonine membrana, dura dangalo pradūrimo adata. Kateteris implantuojamas chirurgiškai, varžto pagalba, fiksuojamas prie odos specialiais sparneliais. Kateteris poliuretaninis, dengtas titanu. Galimybė atlikti MRT iki 3T aplinkoje. Dydis 5FR, ilgis 55-60 cm. Kateteris graduotas ne rečiau kaip kas 1 centimetrą, ir ne rečiau kaip kas 5 cm pateikiama skaitmeninė išraiška įvedimo gyliui kontroliuoti. Implantuojant kateteris nereikalauja papildomo kalibravimo. IKS matavimo diapazonas ne siauriau kaip -40 +400 mmHg. Veikimo principas: spaudimo į mikroschemą matavimas. Mikroschema įmontuota kateterio proksimalinėje dalyje. PtiO2matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0-200 mmHg. Rinkinio komponentai supakuoti steriliai. Skirti vienkartiniam naudojimui. Tinkamas darbui su ligoninėje turimu Reumedic monitoriumi | vnt. | 30 |  |  | 5 |  |  | 33900 | 35595
45 | Priemonės vertebroplastikai
45.1 | Vertebroplastikos rinkinys | Vertebroplastinis cementas - 1 vnt., uždara maišymo sistema-1 vnt., cemento injektorius-švirkštas, aspiracinė kaniulė, jungiamasis vamzdelis, adapteris - 1 vnt., vertebroplastinė adata - 1 vnt. | vnt. | 10 |  |  | 5
45.2 | Vertebroplastinis cementas | Aukšto klampumo vertebroplastinis cementas, tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Cemento darbo laikas 8-9 min., pilnas cemento sustingimo laikas ne mažiau 10 min. ir ne daugiau 15 min. esant temperatūtai +21 laipsnis. Cementas gaunamas sumaišius 25±2 gramo sterilių miltelių su 10±1 ml sterilaus skysčio. Cemento sudėtyje turi būti rentgenokontrastinės medžiagos ne mažiau nei 45 %. | vnt. | 4 |  |  | 5
45.3 | Įranga, rekalinga cemento sumaišymui ir įvedimui | Uždara mechaninė cemento maišymo sistema, kurioje cementas pilnai išmaišomas sukamaisiais judesiais iki vientisos masės, paruoštos injekavimui. Cementas iš maišymo sistemos saugiai aspiruojamas į cemento injektorių. Cemento injektorius patogus naudoti, su varžto tipo stūmokliu, užtikrinančiu reikiamą slėgį bei kontroliuojamą cemento suleidimą, permatomas, su cemento suleidimui skirtu permatomu prailginimo vamzdeliu, kuris patikimai tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos. Sterili, vienkartinė. | vnt. | 2 |  |  | 5
45.4 | Speciali vertebroplastikai pritaikyta adata | Adatų dydžiai, įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse 10G, 11G, 13G ir 15G; adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė, patogi įvedimui, sukiojimui, ištraukimui. Ilgis 12-15 cm. Adatos su stiletu ir nuožulniai nupjautu galiuku, lengvam injekcijos krypties pasirinkimui.Sterili, vienkartinė. | vnt. | 10 |  |  | 5
45.5 | Kifoplastikos rinkinys | Kifoplastikos rinkinys susideda iš balionkateterio, baliono pripildymo priemonės su slėgio matuokliu, galinčios sukurti ir monitoruoti slėgį iki 27 atmosferų. 10G adata su stiletu ir plastikine rankena, 12-13cm ilgio, 11G gražtas su plastikine rankena, skirtas padaryti kanalą balionkateteriui, ne mažiau nei 3 vnt kaulinio cemento užpildymo kaniulių 11G storio. Sterilus, vienkartinis | vnt. | 4 |  |  | 5
45.6 | Biopsijos rinkinys | 13G biopsijos kaniulė, tinkanti paimti kaulo biopsiją per 11G vertebroplastikos adatą; 3 ml švirkštas, skirtas įtraukti biopsinę medžiagą ir plastikinis indelis bioptatui. Sterilus, vienkartinis. | vnt. | 10 |  |  | 5
45.7 | Kifoplastikos balionkateteris | Kifoplastikos balionkateteris skirtas suformuoti ertmę stuburo slankstelio kūne bei atstatyti slankstelio aukštį. Balionas turi atlaikyti iki 27 atmosferų slėgį ir pilnai pripūstas suformuoti 4 ml tūrio ertmę - 15 mm ilgio balionas ir 6 ml tūrio ertmę - 20mm ilgio balionas. Balionas su dviem rentgenokontrastiniais markeriais, leidžančiais pasirinkti teisingą jo poziciją stuburo slankstelyje. Balionkateteris yra su stiletu patogiam jo įvedimui bei specialia jungtimi, skirta baliono užpildymui kontrastine medžiaga. Sterilus, vienkartinis. | vnt. | 2 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 45 p. d.: |  |  | 10862.12 | 11405.226
46 | Geležtė perforavimo antgaliui | DIDELIŲ APSUKŲ PNEUMOGRĄŽTUI MIDAS REX MR7 IR JĖGOS PERFORATORIUI IPC. Geležtė skirta naudoti su peforavimo antgaliu daugkartinio arba vienkartinio naudojimo; diametras 10-14 mm ± 1 mm. | vnt. | 800 |  |  | 21 |  |  | 296000 | 358160