TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr.  „Europos horizontas” numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – fotoelektronų emisijos spektrometras su priedais, 1 kompl.  (toliau – prekė).

  - Prekės pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 3, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PREKEI

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotoelektronų emisijos spektrometras |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Paskirtis | Sistema turi būti skirta įvairių bandinių nedestrukciniams matavimams (elektronų išlaisvinimo darbo, jonizacijos potencialo) fotoemisijos ore metodu. |  |
| 3. | Ultravioletinių spindulių šaltinis | Deuterio (D2) lempa. |  |
| 4. | UV lempos galia | Ne siauriau kaip nuo 1 nW iki 500 nW |  |
| 5. | UV spindulių pluoštelio dydis | Ne didesnis kaip 4x4 mm. |  |
| 6. | Spektrometro monochromatorius | Gardelės tipo. |  |
| 7. | Bandinio stalelis | Ne mažesnis kaip 115mm x 122mm. |  |
| 8. | Analizuotino bandinio dydis | Ne mažesnis kaip 50 x 50 mm. |  |
| 9. | Analizuotino bandinio storis | Ne mažesnis kaip 10 mm. |  |
| 10. | Elektronų detektoriaus skaitiklio tipas | Žemos energijos elektronų skaitiklis |  |
| 11. | Registruojamų impulsų skaičius per sekundę (cps) | Ne mažiau kaip 4000 imp./s |  |
| 12. | Registruojamų fotoelektronų energijos skenavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3,4 eV iki 6,2 eV. |  |
| 13. | UV spinduliuotės kamera | Būtina |  |
| 14. | Bandinio registravimo kamera | Būtina |  |
| 15. | Kompiuteris | Stacionarus arba nešiojamas. Nurodyti siūlomo kompiuterio gamintoją ir modelį. Privalo atitikti arba viršyti minimalius siūlomo fotoelektronų emisijos spektrometro gamintojo reikalavimus kompiuteriui, skirtam darbui su siūloma įranga. |  |
| 16. | Programinė įranga | Kompiuteryje turi būti instaliuota programinė įranga skirta sistemos valdymui, duomenų surinkimui ir analizei. |  |
| 17. | Fotoelektronų emisijos spektrometro ženklinimas | CE arba lygiavertis |  |
| 18. | Kompiuterio ženklinimas | CE arba lygiavertis |  |
| 19. | Apmokymas * | Pristačius ir instaliavus įrangą Pirkėjo numatytoje darbo vietoje, turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 Pirkėjo darbuotojai arba specialistai arba turi būti apmokytas 1 Pirkėjo darbuotojas arba specialistas gamintojo arba jo atstovo mokymų centre. |  |
| 20. | Garantija fotoelektronų emisijos spektrometrui* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 21. | Garantija kompiuteriui* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus. Patikimais įrodymais bus laikomi: gamintojo prekės aprašymas (pvz. brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, internetinė nuoroda arba kitas lygiavertis dokumentas, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti prekės techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus. Tuo atveju, kai Tiekėjo siūlomos prekės brošiūroje/buklete/kataloge ar kitame gamintojo ar jo įgalioto asmens išduotame dokumente, internetinėje nuorodoje arba lygiaverčiame dokumente pateikiamas tik bazinis prekės parametrų aprašymas, neapimantis visų reikalaujamų parametrų, patikimu įrodymu bus laikomas laisvos formos gamintojo ar jo atstovo patvirtinimas, jog nurodytų techninių parametrų prekė bus pagaminta.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 punktu, 4.4.4.1. punktu, 6 punktu ir 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotėms: - Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |
| 2. | Kompiuteriui arba nešiojamam kompiuteriui: - Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Reikalavimas taikomas stacionariam arba nešiojam kompiuteriui. | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 3. | Kompiuteriui arba nešiojamam kompiuteriui: - įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Reikalavimas taikomas stacionariam arba nešiojam kompiuteriui. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 4. | Nešiojamam kompiuteriui: - nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Reikalavimas taikomas tik nešiojamam kompiuteriui (jeigu toks siūlomas). | a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).