Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

Jonų greitintuvo magnetinio masių analizatoriaus atnaujinimas

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Paaiškinimas dėl pirkimo sąlygų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės nuostatos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra taikomos šiam pirkimui ir yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje). Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. pašalinimo pagrindų taikymas), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia.

Prie šio aprašomojo dokumento pridedamas 1 priedas: Pasiūlymo forma, Techninė specifikacija, Pašalinimo pagrindai, Sutarties sąlygos.

APRAŠOMOJI DALIS

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

- CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas:

2.1. Tiekėjo pasiūlymas, 1 priedas.

2.2. Techninė specifikacija, 2 priedas.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

- Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs.

1 priedas

Adresatas:

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

PASIŪLYMAS

| Tiekėjo pavadinimas | Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, teikianti pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visų ūkio subjektų pavadinimai, kodai, adresai | 1. 2... |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |  |
| Tiekėjo adresas |  |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Telefono numeris |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS.

- Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus ir trečiuosius asmenis*:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (subtiekėjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (pasitelkiamo ūkio subjekto veikla tiekėjo numatomoje sudaryti sutartyje su perkančiąja organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai ar tretieji asmenys

4. Tiekėjo pašalinimo pagrindai

Tiekėjo pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 21 d.)*

Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas yra atlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas neturi jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

* Lentelėje palikti tiekėjui aktualią informaciją

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

Dokumento pavadinimas

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

6. Mes siūlome prekes nurodytas pirkimo dokumentų reikalavimuose, kuriuos mūsų pasiūlymas visiškai atitinka.

| Prekė | Kaina Eur be PVM | 21 % PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Jonų greitintuvo magnetinio masių analizatoriaus atnaujinimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** - į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios (prekių pristatymo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos ir visos kitos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui).

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Jonų greitintuvo magnetinio masių analizatoriaus atnaujinimas

Bendri reikalavimai

Reikalingas pilnai funkcionuojantis ir suderinamas su FTMC esančiu Tandetron4110A jonų greitintuvu aukštos energijos magneto sistemos masių analizatoriaus stabilizuotas  maitinimo šaltinis.  Nuo masių analizatoriaus maitinimo šaltinio stabilumo, skyros, tikslumo ir pasiekiamos galios priklauso įgreitinto jonų pluoštelio energijos dispersija ir jos dreifas (slinkis) bei maksimali  masė. Jis turi būti suderinamas su jau esančia greitintuvo infrastruktūrą. Turi būti užtikrinta galimybė valdyti stabilizuotą maitinimo šaltinį nuotoliniu būdu panaudojant RS-422/RS-485/RS-232 sąsają, panaudojant mažos energijos magneto maitinimo šaltinio valdymo programinę įrangą  arba pateikti programinę įrangą, kurį leistu tai atlikti.

Tiekėjas turi nurodyti siūlomo sprendimo panaudojimo faktą greitintuvo magnetinio masių analizatoriuje, pvz.: laboratorijose, gamybos įmonėse ar kt.

Techniniai parametrai

Prietaisai ir priemonės privalo turėti išvardytas nurodytų parametrų komponentes:

| Parametras | Vertė | Tiekėjo siūlomi parametrai (nurodyti konkrečias vertes) |
| --- | --- | --- |
| Naudojimo sąlygos | Kambario temperatūra 15-30oC, santykinis drėgnumas 45-90% (be kondensacijos). |  |
| Montavimas | 19” rack mount (galimas montavimas ir iš kelių 19“ modulių) (19“ kadangi derinant prie FTMC turimo greitintuvo) |  |
| Elektros maitinimo įėjimas | 3 fazės 380V Trifazis įvadas 380V; (PH1, PH2, PH3, nulis ir įžeminimas) |  |
| Dažnio diapazonas | 50-60Hz |  |
| Reguliavimo Topologija | Nuolatinės srovės reguliavimas |  |
| AC Įėjimo galia | ne daugiau 23 kVA |  |
| Išėjimo įtampa DC | ne mažiau 30 V |  |
| Išėjimo srovė DC | ne mažiau 300 A |  |
| Ilgalaikis (8 val.) dreifas | ne daugiau 10 ppm |  |
| Išėjimo įtampos triukšmas (peak to peak) | ne daugiau 100 mV @ 0-100 kHz |  |
| Srovės atkuriamumas | ne blogiau ± 10 ppm |  |
| Srovės nustatymo rezoliucija | ne mažiau 20 bitų ADC |  |
| Srovės nuskaitymo rezoliucija | ne mažiau 16 bitų ADC ir analoginis išėjimas 0-10V diapazone |  |
| Aušinimas | vanduo, maksimalus srautas – iki 4L/min |  |
| Nuotolinis valdymas | RS-422/RS-485/RS-232 |  |
| Apsauga (interlokai) | nuo padidintų įtampos, srovės, temperatūros; aušinimo, įžeminimo ir išorinės maitinimo sistemų gedimų, išorinis ir bendras interlokai |  |

Pristatymas iki 2025 m birželio 27 d. Tai yra esminė pirkimo sąlyga. Vėlavimai nėra galimi.

Apmokymai, montavimas: nereikalaujama

Apmokėjimas: per 10 d. d. po pristatymo.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

3 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

____________________________________

4 priedas

Sutarties sąlygos

Viešojo pirkimo sutarties projektas nėra pridedamas. Sutartis bus sudaryta remiantis pirkimo rezultatais: pirkimo dokumentais (pirkimų sąlygų, jų patikslinimų bei paaiškinimų duomenimis) ir tiekėjo pasiūlymu.

- Sutarties neįvykdymas:

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Nustatomi delspinigiai abiems Šalims už įsipareigojimų nevykdymą – 0,02 % per dieną. Jei visos prekės ar dalis prekių nėra pristatytos ar kiti tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti, Pirkėjas, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui:

    - vienašališkai nutrauks Sutartį;

    - pasinaudos Sutarties užtikrinimu – bauda (bauda sumokama per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos).

    - įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrąšą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos.

- Papildomi žaliųjų pirkimų reikalavimai. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

____________________