Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTRINIŲ FUNKCINIŲ LOVŲ PIRKIMO

2025 m. ____________________ d.

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

1. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne) |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. skelbiamos apklausos bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymo kaina

| EEil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | PVM suma, Eur | Kaina iš viso su PVM, Eur (7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Elektrinė funkcinė lova gamintojas, modelis: [nurodyti] | 4 |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina yra __________________ (suma žodžiais) Eur su PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ [nurodoma priežastis].

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą): transportavimo išlaidas, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas; garantinės priežiūros išlaidas.

Siūloma Prekė visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios*:

3 Lentelė. Tiekėjo siūlomos Prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomo techninio parametro patvirtinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai maitinimo šaltiniams | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Integruota baterija. |  |
|  | Reikalavimai lovos matmenims | 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) 100 x 220 cm ±2 cm (matuojama plačiausia lovos vieta įskaitant visas apsaugas, su pakeltais lovos šonais). 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 90 x 200 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformai | 1. Ne mažiau 4 sekcijų (nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų). 2. Pagrindas plastikinės nuimamos dalys, su oro tarpais. 3. Čiužinio laikikliai: a) Galvūgalyje ir kojūgalyje b) Laikikliai sumontuoti čiužinio platformos plačiojoje dalyje c) Ne mažiau 2 pozicijų laikiklių prailginimas kojūgalyje. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas (matuojamas nuo žemės iki čiužinio platformos, be čiužinio) | 1. Ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 cm iki 75 cm. 2. Valdomas elektrine pavara. |  |
|  | Pultas (Nr.1) | 1. Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos. 2. Galima pakabinti ant lovos šono. 3. Su pultelio aktyvavimo (įjungimo) mygtuku. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą ne ilgiau kaip per 5 min. 4. Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: a) Nugaros- aukštyn/žemyn. b) Šlaunų –aukštyn/žemyn. c) Autokontūras (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos) d) Čiužinio platforma – aukštyn/žemyn. |  |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | - Integruotas į lovos rėmą kojūgalyje. - Su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Su funkcijų užrakinimo mygtuku (užrakina rankinį pultelį). - Ne mažiau dvi užprogramuotos lovos padėtys valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo padėtis- čiužinio platforma ištiesinama ir nuleidžiama į žemiausią padėtį. - Trendelenbugas- čiužinio platforma ištiesinama, galvūgalis leidžiasi žemyn, kojūgalis keliamas aukštyn. Baterijos įkrovimo indikatorius. |  |
|  | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Su aktyvavimo funkcija. 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. 5. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai) – aukštyn/žemyn. b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. |  |
|  | Nugaros sekcijos reguliavimas | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 70° 2. Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Šlaunies sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara. 2. Pasikėlimo kampas ne mažiau 34° |  |
|  | Blauzdų sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma mechaniniu būdu, vienos rankos pagalba, užfiksuojant ir atfiksuojant reikiamo aukščio kampu ir nuleidžiantį pradinę padėtį. 2. Tvirto, nesideformuojančio metalo valdymo konstrukcija (bėgeliai). 3. Pasikėlimo kampas ne mažiau 20° |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Pagaminti iš plastiko ar metaliniai. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis ne mažiau 38 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio). - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba. - Nuleidimo mechanizmas dviejų veiksmų -apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo. Lovos šonas (-ai) nulenkiami. |  |
|  | CPR (rankena skirta mechaniniu būdu nuleisti nugaros sekciją į horizontalią padėtį gaivinimui). | 1. Būtina. 2. Sumontuota ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 3. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |
|  | Lovos transportavimas | 1. 4 ratukai. 2. Ne mažiau 150 mm skersmens. |  |
|  | Stabdymo sistema | 1. Centrinė stabdymo sistema. 2. Valdymo svirtys sumontuotos dviejuose taškuose kojūgalyje. 3. Valdymo svirtys atskiros ir sumontuotos virš kojūgalio ratukų, lengvai pasiekiamos. 4. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). |  |
|  | Saugus darbinis apkrovimas | Ne mažiau 250 kg. |  |
|  | Apsauga nuo dulkių ir vandens | Ne blogiau nei IPx4 |  |
|  | Lovos galai | 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta). |  |
|  | Lovos svoris | Ne daugiau 140 kg |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | 4 lovos kampuose, atitinkantys išorinius lovos matmenis. |  |
|  | Lašinės stovas | Būtina. Reguliuojamo aukščio. Galima tvirtinti ne mažiau dviejuose lovos kampuose. |  |
|  | Elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo |  |
|  | Funkcinės lovos kojūgalio apsauginiai šoniniai rėmai turi atitikti siūlomai lovai (5 komplektai dešimčiai lovų) | 1.Būtina 2.Komplektas uždedamų/nuimamų (2 vnt. iš abiejų lovos šonų) kojūgalio rėmų: metaliniai arba plastikiniai, aukštis ne mažiau 36 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio); 3.Fiksuojami lovos šono kojūgalyje; 4. Skirti užtikrinti paciento apsaugą per visą lovos šoną; 5. Turi apsaugą nuo atsitiktinio atidarymo. |  |
|  | Lovos spalvų paletės pasirinkimas | Ne mažiau 4 spalvų. Parenkama užsakymo metu. |  |
|  | Čiužinys su užvalkalu | - Matmenys turi atitikti siūlomos lovos čiužinio platformos matmenis (plotis x ilgis) 90±5 cm x 200±5 cm.). - Aukštis: ne mažiau 14 cm. - Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų arba lygiaverčių medžiagų. - Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių (apverčiant). - Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų): - Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: Skalbiama skalbimo mašinose ne mažiau kaip 70 ºC; - džiovinama džiovyklėse; - atspari ugniai (crib). - Užvalkalas su užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. - Čiužinio apkrova ne mažiau 110 kg. Čiužinio ir užvalkalo garantija ne mažiau 12 mėn. |  |
|  | Lovos garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

*Atitiktis pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ nustatytiems reikalavimams bus tikrinama Prekės perdavimo metu.

Pastabos:

- Galimi Tiekėjo siūlomos Prekės atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjo siūloma Prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma Prekė atitinka visus lentelėje „Tiekėjo siūlomos Prekės rodikliai“ nurodytus reikalavimus Prekei. Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokią Prekę tiekėjas pristatys.

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti įsipareigojimų dalies vertę:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |
| 2 | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |
| 3 | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |
| 4 | Užpildytas Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ |  |  |
| 5 | Dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte |  |  |
| 6 | Dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ |  |  |
| 7 | Užpildytas specialiųjų Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo” |  |  |
| 8 | Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai (jei reikalaujama) |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) dokumento (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________________  			__________ 			___________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 						(Parašas)					(Vardas ir pavardė)