Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I pirkimo dalis. ULTRAGARSINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI REIKALINGOS MEDICINOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Ginekologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 55 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm |  |
| 6. | Automatinis vaizdo optimizavimas | - Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; - Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; - Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas. |  |
| 7. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo) | Būtina |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); |  |
| 9. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 190; 3. Apžvalgos lauko kampas 80o. |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis 50 mm. |  |
| 9.3. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius ≥ 190; 3. Apžvalgos lauko kampas ≥ 150°. |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | - ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) užtikrinantis aparato veikimą ne mažiau kaip 15 min. |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 12 mėnesių |  |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė „Kokybės kriterijai (Q1)“:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 cm | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 9 |  |
| 2. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 3 |  |
| 3. | Dirbtiniu intelektu paremta programinė įranga, atpažįstanti pilvo organus skenavimo metu ir automatiškai nustatanti spalvinio doplerio parametrus | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 9 |  |
| 4. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 400 dB | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 3 |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 3 |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 3 |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

II pirkimo dalis. MOBILAUS ULTRAGARSO APARATO (SU KRAUJAGYSLINIU DAVIKLIU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 270 dB; 3. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; 4. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 5. ≥ 21 colio įstrižainės vaizdo monitorius; 6. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Paviršinių struktūrų tyrimai; 3. Širdies tyrimai; 4. Urologiniai/ginekologiniai tyrimai. |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis vaizdavimo režimas; 4. Spalvinis galios doplerio vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; 7. Tripleksinis režimas; 8. Nuolatinės bangos doplerio (CW) režimas; 9. M-režimas; 10. Anatominis (laisvos ašies) M-režimas. |  |
| 4. | Maksimali kadrų kaita | 850 kadrų per sekundę |  |
| 5. | Jungtys davikliams | 4 aktyvios |  |
| 6. | Automatinis vaizdo optimizavimas | - Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; - Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; - Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas. |  |
| 7. | Automatizuoti matavimai ir skaičiavimai | 1. Automatizuoti spektrinio doplerio matavimai ir skaičiavimai sustabdytame ir realaus laiko vaizde; 2. Automatizuoti kairiojo skilvelio išstūmio frakcijos matavimai. |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. Įrašymas į USB atmintines; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė). |  |
| 9. | Komplektacija: |  |  |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 70o; 2. Dažnio diapazonas (2,0 - 5,0) MHz. |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | 1. Apžvalgos lauko plotis 35 mm ± 5 mm; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 12,0) MHz. |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 165o; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 10,0) MHz. |  |
| 9.4. | Sektorinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 120o; 2. Dažnio diapazonas (1,8 - 4,0) MHz. |  |
| 10. | Vaizdo sinchronizavimo su paciento EKG modulis | Būtina |  |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 12. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | 1. ~220 ± 10 % V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), užtikrinantis aparato veikimą ne mažiau kaip 15 min. |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |
| 14. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |

2 lentelė „Kokybės kriterijai (Q1)“:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 50 cm | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 8 |  |
| 2. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 8 |  |
| 3. | Programinės įrangos asistentas, padedantis vartotojui greičiau nuskenuoti tinkamas skenavimo plokštumas B režime. Programa nurodo, kur vartotojui reikia dėti daviklį ir kokį vaizdą vartotojas turi matyti B režime. Taikymo sritys, kuriuose turi veikti asistentas: - Kardiologijos - Pilvo organų - Ginekologijos - Kraujagyslių | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 8 |  |
| 4. | Automatinis spalvinio doplerio optimizavimas, apimantis automatinį optimalaus skenavimo dažnio parinkimą. | Ne | Taip |  |
|  |  | 0 | 6 |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.