   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 03 -

Pirkimo ,,P-2025/12279,  Medicinos įranga. FMR prietaisai“
II Pirkimo dalis 

Narkozės sistema. Techninė specifikacija
Narkozės sistema (1 kompl.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1. 
	Paskirtis
	Pacientui tiekti anestezinius garus ir deguonį, užtikrinti kontroliuojamą ventiliaciją bei stebėti gyvybines funkcijas operacijos metu
	

	2. 
	Aparatas ant vežimėlio su ratukais, bent vienu užrakinamu stalčiumi, apšviečiamu darbo paviršiumi
	Būtina
	

	3. 
	Aparatas pritaikytas naudoti
	1. Suaugusiems
2. Vaikams
	

	4. 
	Aparato maitinimo šaltinis
	1. 230V 50 Hz elektros tinklas
2.  Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min.
	

	5. 
	Anestezijos aparto naudojamos dujos
	O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno
	

	6. 
	Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai)
	Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)
	

	7. 
	Aparato naudojamu dujų slėgio diapazonas
	≤ 3 iki ≥ 6 bar
	

	8. 
	Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio ir be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) taikant maksimalų aparato generuojamą vienkartinį kvėpavimo tūrį
	 ≤ 2,5 litro 
	

	9. 
	Paciento kvėpuojamojo dujų mišinio tiekimo sistema:  tūrio reflektorius/keitiklis arba elektra varomas stūmoklinis ventiliatorius
	Būtina
	

	10. 
	Kvėpavimo sistemos pašildymas su jo išjungimo galimybe iš prietaiso valdymo ekrano
	Būtina
	

	11. 
	Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytą)
	0 -12 l/min
	

	12. 
	Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	≥ 55 l/min
	

	13. 
	Integruotas darbo vietos apšvietimas
	Būtina
	

	14. 
	Daugkartinio naudojimo absorberio indo tūris
	≥ 700 ml
	

	15. 
	Pauzės rėžimas su laikmačiu
	Būtina. Laikinai nutraukia šviežių dujų tiekimą
	

	16. 
	Ventiliavimo režimai

	16.1. 
	Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu
	Būtina
	

	16.2. 
	Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu
	Būtina
	

	16.3. 
	Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu
	Būtina
	

	16.4. 
	Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu
	Būtina
	

	16.5. 
	Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu arba reguliuojama slėgiu kontroliuojama tūriu (PRVC)
	Būtina
	


	17. 
	Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas
	Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20
	

	18. 
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus

	18.1. 
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime 
	≤ 10-≥ 1500 ml
	

	18.2. 
	Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos
	≤ 5 - ≥ 60 %
	

	18.3. 
	Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos 
	≤ 4 - ≥ 80 k/min
	

	18.4. 
	PEEP režimas
	Reguliuojamas diapazone 2 cmH20 iki 30 cmH20
	

	18.5. 
	Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1:5 - 4:1
	

	18.6. 
	Maksimalus įpūtimo srautas
	≥ 160 l/min
	

	18.7. 
	Įkvėpimo slėgis 
	≤ 7 - ≥ 80 cmH2O
	

	18.8. 
	Įkvėpimo laikas 
	≤ 0.2 – ≥ 10 s
	

	19. 
	Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas
	 Anestetiko kiekis
	

	20. 
	Garintuvas anestetinėms dujoms (Sevoflurano) suderinamas su siūlomu narkozės aparatu
	1 vnt. 
	

	21. 
	Ventiliatoriaus valdymo ekranas
	Spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės
	

	22. 
	Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas
	1. Pasukamas greito funkcijų / parametrų  pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas
2. Lietimui jautrus ekranas (touch screen")
	

	23. 
	Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane
	Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu
	

	24. 
	Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane
	Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu
	

	25. 
	Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:
	1. Garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu naudojamų anestetinių dujų tipo atpažinimu
2. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime
3. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus
4. Tūrio ir slėgio parametrų monitoravimas
5. Plaučių tamprumo, elastingumo ir pasipriešinimo parametrų indikacija.
	

	26. 
	Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys
	Leidžiantis realizuoti anestetinių dujų pašalinimo funkciją nesant aktyvios dujų pašalinimo sistemos
	

	27. 
	Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija
	Būtina
	

	28. 
	Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu
	Deguonies tiekimui į kaukę arba nosies kaniules 
	

	29. 
	Papildomas sistemos būklės ekranas arba kitas sprendimas leidžiantis įvertinti išvardintus sistemas neįjungus pagrindinio prietaiso valdymo ekrano
	1. Akumuliatorių įkrovos lygį;
2. Į aparatą tiekiamų prieinamumą 
	

	30. 
	Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui
	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus
	

	31. 
	Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi
	Būtina, žarnos ilgis nuo 3 iki 5 metrų, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema (DIN 13260-2)
	

	32. 
	Atidirbusių dujų išmetimo žarna
	Būtina, žarnos ilgis nuo 3 iki 5 metrų su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema (DIN 13260-2)
	

	33. 
	Gyvybinių funkcijų monitorius suderinamas su siūlomu narkozės aparatu
	Monitorius sujungtas su narkozės aparatu kreivių, kilpinių kreivių ir skaitinių parametrų reikšmių perdavimui iš narkozės aparato į gyvybinių funkcijų monitoriaus ekraną
	

	34. 
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato
	Būtina
	

	35. 
	Monitoriaus maitinimo šaltiniai
	1. 230V± 10% 50 Hz elektros tinklas
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min.
	

	36. 
	Reikalavimai monitoriaus ekranui
	1. Spalvotas, lietimui jautrus 
2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 
3. Galimas kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10
	

	37. 
	Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos
	1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa
2. ST arba QT segmento analizė
	

	38. 
	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai
	1. USB jungtys ≥ 2
2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (RJ45 arba lygiavertė jungtis)
	

	39. 
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis
	1. Atminties trukmė ≥ 48 val. 
2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis
3. ≥ 300 įvykių išsaugojimas atmintyje
	

	40. 
	Monitoruojami parametrai
	1. EKG (multiderivacinis kanalas)
2. Kvėpavimas
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
4. Temperatūra
5. Neinvazinis kraujospūdis
6. SpO2
	

	41. 
	Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui
	1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V
2. ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas)
3. ST segmento matavimas
	

	42. 
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui
	1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas)
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C)
	

	43. 
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui
	1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg
2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis
3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT
	

	44. 
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui
	1. SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą)
2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%)
3. Perfuzijos indeksas
	

	45. 
	Komplektuojami monitoriaus priedai
	1. EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt.
2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems, guminis - 1 vnt.,
3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.
4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl.
5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt.
	

	46. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba
2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	47. 
	CE sertifikatas pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	48. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	49. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.
2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


