12-os kanalų elektrokardiografo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 12-kanalų elektrokardiografas |  |  |  |  |  |
| 1. | Registravimas | Sinchroninis ne mažiau kaip 12 derivacijų registravimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Ekranas | - Lietimui jautrus ne mažiau kaip 8“ spalvotas TFT platus - 1024x600 - Atvaizduojantis 12 EKG kreivių vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Automatinė EKG interpretacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Širdies stimuliatorius atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip nuo 0,05 iki 200Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Jautrumas | 2.5, 5, 10, 20, automatinis mm/mV rėžimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Integruoto spausdintuvo raiška | Vertikali: 8 takų / mm Horizontali: 16 taškų / mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Automatinis mygtukas | Per 3 sekundes vienu paspaudimu paleidžia EKG analizę, įrašymą ir spausdinimą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | EKG spausdinimo greitis | 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | EKG peržiūra prieš spausdinimą | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | EKG ataskaitos A4 dydžio | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Bylų palaikomi formatai | PDF, XML, MFER, BMP, JPG | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Greito tyrimo funkcija be paciento ID įvedimo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | EKG vektorinė ataskaita | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Sąsajos | Ne mažiau kaip USB, HDMI, LAN(RJ45) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | EKG duomenų atmintis | Ne mažiau kaip 500 EKG | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Darbo laikas iš integruoto akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 10 val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Duomenų siuntimas DICOM formatu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Baterijos tipas | Keičiama, įkraunama ličių jonų 10,8V 6500 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Baterijos įkrovimo laikas | Ne daugiau kaip 3 val. iki pilnos talpos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | USB brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | USB klaviatūra | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | Komplektacija | - EKG prietaisas su maitinimo kabeliu - paciento kabelis - EKG elektrodų rinkinys - EKG gelis - EKG popierius (2 vnt.) - USB brūkšninių kodų skaitytuvas - USB klaviatūra | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | Garantija | Ne mažiau 24 | įrašyti |  |  |