Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | Lubinių konsolių sistemos intensyviai terapijai, 6 kompl. Pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė |  |  |  |  |
| 1. | Lubinių konsolių sistemos intensyviai terapijai: |  |  |  |  |
| 1.1. | Tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių dvi vertikalios konsolės su montavimu prie pertdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | ≥ 3 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 340° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6. | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7. | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8. | Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9. | Vienoje iš vertikalių konsolių alkūnėje montuojamas apžiūros šviestuvas su dviguba alkūne | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9.1. | Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas | ≥ 70 000 lux | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9.2. | Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui | ≥ 170 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.10. | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.11. | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.12. | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 200 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.13. | Degumo standartas UL 94-V1 arba geresnis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.14. | mAs diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.15. | “Šlapioji pusė” |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.15.2. | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.15.3. | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.15.4. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) – 8 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 2 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 3 vnt.; 7. Lentyna su stalčiumi 530 ±10mm x 480 ±10mm – 1 vnt.; 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti – 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.16. | “Sausoji pusė” |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.16.2. | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.16.3. | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.16.4. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) – 8 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro > 5 bar jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 2 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 3 vnt.; 7. Lenkiama 0-90° kampu lentyna, kurios matmenys 480 ±10mm x 480 ±10mm – 1 vnt., Maksimalus leistinas svoris dėti ant lentynos ≥ 40 kg. 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė paciento monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.17. | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.18. | Su pasiūlymu pateikiamas lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.19. | Įranga žymima CE ženklu | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.20. | Pateikti patvirtintų dezinfekcinių medžiagų, tinkamų konsolių paviršiams valyti, sąrašą. Sąrašas turi būti sudarytas iš ne mažiau 30 gaminių. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.21. | Į pasiūlymo kainą įtraukti montavimo vietos paruošimą ir konsolės montavimo darbų atlikimą. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Šešiakampė vertikalios kolonos forma (privalumai yra tai, kad šešiakampė forma vienu metu leidžia matyti ne mažiau kaip 3 paneles ir dujų išvedimo jungtis galima montuoti ant ne mažiau kaip 5 panelių) Integruota sistema, kuri užtikrina ne didesnę nei 25% vidinę deguonies koncentraciją, susidarius deguonies nuotėkiui, jei viršijamas 1 l/min | Neatitinka | Atitinka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 2. | Sumontuotas vienas atskiras mygtukas, kurio pagalba valdomi visi vienos konsolės alkūnių stabdžiai | Neatitinka | Atitinka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | Integruota sistema, kuri užtikrina ne didesnę nei 25% vidinę deguonies koncentraciją, susidarius deguonies nuotėkiui, jei viršijamas 1 l/min | Neatitinka | Atitinka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 7 |  |  |  |
| 4. | Garantinės priežiūros laikotarpis mėn. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |  |
|  |  | 0 balų | 10 balų | 15 balų | 20 balų |  |

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. ir 6 papunkčiais.

| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; ir/arba - Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. - Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės, pakuotės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |