Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTŲ VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI  SIŪLOMU  ANALIZATORIUMI

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  Aprašymas - reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams atlikti kartu su panaudai siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (1 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kontrolę, dirbant 2 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir papildomų priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo apimčiai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus.

10. Tvari pakuotė: jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pristatydamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai tiekiami kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tireotropinis hormonas (TTH) | Reagentai- paruošti darbui, skysti, stabilumas analizatoriuje mažiausiai 30 dienų. Atidarytų kalibratorių buteliukų stabilumas- iki galiojimo laiko pabaigos. 2 lygių universali kontrolė | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .......Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ...Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM).

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją ( Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatorius  pristatomas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoko personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai imunologiniam analizatoriui | Automatinis imunologinis analizatorius | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Matavimo metodas | Elektrocheminis - liuminescencinis | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 60 tyrimų/val. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Mėginio kokybės patikrinimas | Krešulio ir burbulų aptikimo mėginyje sistema | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginių ir reagentų rinkinių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių, reagentų rinkinių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėginių įsiurbimas | Naudojant vienkartinius antgalius ir mėgintuvėlius | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Mėginių talpa analizatoriuje | Ne mažiau 30 mėginių vienu metu. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Automatinis mėginių skiedimas | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina, integruotas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Kokybės kontrolė | Integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su galimybe braižyti QC grafikus (L-J) | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Reagentų ir atliekų kiekio stebėjimas | Nuolatinis automatinis | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kalibravimas | Stabilus visiems tos pačios partijos reagentų rinkiniams | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Atliekos | Skystos ir kietos atliekos turi būti atskirtos | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONDS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 17. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Prietaiso komplektacijoje turi būti | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS); Spausdintuvas | Įrašo tiekėjas |