Atsakymai į tiekėjų klausimus

Kompresinės terapijos prietaisas (limfodrenažas) (Pirkimo vertė 5 000 eurų + PVM)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis/veikimas: | Prietaisas turi būti skirtas naudoti reabilitacijoje, sporto medicinoje, sveikatingumo ir grožio srityse; |  |  |
|  | Valdymo ekranas | 2.1. Prietaisas turi būti valdomas lietimui jauriu displėjumi. 2.2. Displėjaus įstrižainė - ≥ 5,0 coliai. | 1 tiekėjo pastaba: Rekomenduojame 2.1 ir 2.2 reikalavimus apjungti į vieną ir papildyti pridėjus „ arba lygiavertis valdymas“, kadangi tai leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. 2 tiekėjo pastaba: Panaikinti 2 punktą su reikalavimais valdymo ekrano parametrams | Rinkoje yra daugiau nei vienas tiekėjas, galintis pasiūlyti įrenginį, valdomą lietimui jautriu displėjumi. Perkančioji organizacija siekia įsigyti pažangesnį prietaisą. Reikalavimas nebus keičiamas. |
|  | Įrenginio technologiniai parametrai: | 1. Kanalų skaičius – ne mažiau 12; 2. Slėgio nustatymai nuo 20-120 mmHg (ne mažesniame intervale); 3. Turi būti galimybė keisti slėgį terapijos metu. |  |  |
|  | Prietaise iš anksto įvestos programos, kurios gali būti modifikuojamos | Ne mažiau kaip 8. | Rekomenduojame naikinti šį reikalavimą, kadangi tiekėjui pasiūlius įrangą su lygiaverčiu valdymu programos parametrai gali būti nustatomos kiekvienam pacientui asmeniškai. Toks reikalavimas leidžia įtarti, kad PO nori konkretaus gamintojo įrangos, kuri ne būtinai yra geriausia ir/arba pigiausia rinkoje. | Rinkoje yra ne vienas gamintojas, galintis pasiūlyti prietaisus, atitinkančius šiuos reikalavimus, o kai kurie netgi siūlo geresnius parametrus. Perkančioji organizacija siekia įsigyti pažangesnį prietaisą. Reikalavimas nebus keičiamas. |
|  | Aplikatoriaus priputimo greitis: | Lėtas, vidutinis, greitas. |  |  |
|  | Galimybė išjungti vieną ar kelias kameras: | Būtina. |  |  |
|  | Grafinis manžečių pripūtimo ciklo eigos atvaizdavimas displėjuje | Būtina |  |  |
|  | Elektroninė slėgio kontrolės sistema: | Būtina |  |  |
|  | Automatinis oro pašalinimas iš manžečių po procedūros: | Būtina |  |  |
|  | Automatinis prijungto aplikatoriaus identifikavimas: | Būtina | Pakoreguoti 10 punktą, kad būtų ne būtinas, o pageidautinas parametras; padaryti, kad būtų skiriama naudingumo balų, jei yra šis parametras. | Rinkoje yra ne vienas gamintojas, galintis pasiūlyti prietaisus, atitinkančius šiuos reikalavimus, o kai kurie netgi siūlo geresnius parametrus. Perkančioji organizacija siekia įsigyti pažangesnį prietaisą. Reikalavimas nebus keičiamas. |
|  | Sąsaja 2 aplikatorių pajungimui vienu metu: | Būtina |  |  |
|  | Užtrauktukas per visą manžetės ilgį: | Būtina |  |  |
|  | Komplektacija: Atitikimo 5 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant konkretų siūlomos komplektacijos kiekį | - Pagrindinis presoterapijos prietaisas – 1 vnt. - Aplikatoriai: - ≥ 10 kamerų manžetė kojoms 2 vnt.; - ≥ 8 kamerų manžetė rankoms 2 vnt.; - Sąsaja ar kita jungtis leidžianti sujungti du aplikatorius vienu metu – 1 vnt.; - Aplikatorių kojų praplatinimui skirta priemonė – 2 vnt. | Manome kad šioje vietoje yra įsivėlusi klaida ir patikslinimas turėtų atrodyti taip: „Atitikimo 13 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant konkretų siūlomos komplektacijos kiekį“ | Taip. Tai klaida, turi būti 13 punktas. |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. - Serviso dokumentacija anglų kalba. Gali būti ir lietuvių kalba. - Valymo-dezinfekavimo instrukcija: aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas. |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu nemokamas prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas |  |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad Tiekėjas turi atstovavimo teisę Įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui atlikti siūlomos įrangos techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

5.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 2 punkte nustatyti kriterijai. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekės bus perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 0 | 6050 Eur su PVM | 80 | K = (1 – (X / 6050)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Siūloma įranga turi šiuos technologinius parametrus: - Maksimalus galimas slėgis preso terapijoje: ≥160 mmHg. - Vartotojo kuriami ir iš anksto užprogramuoti protokolai; (T) | – | – | 10 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 10; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: 1. Automatinis aplikatoriaus atpažinimas; 2. Terapinė enciklopedija prietaiso ekrane; 3. Įrenginyje įdiegta ne mažiau kaip 15 programų. (T); | – | – | 10 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 10; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |