| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33695000-8 „Visi kiti negydomieji produktai“ |  |  |  |  |  |  |
| I DALIS. PRIEMONĖS SKIRTOS STERILIZACIJOS PROCESO EFEKTYVUMO KONTROLĖS ĮVERTINIMUI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bowie & Dick cheminis indikatorius** | 1.1.1. Antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei; 1.1.2. Turi atitikti LST EN 285, LST ISO 11140-1, LST ISO 11140-4 reikalavimus indikatoriai); 1.1.3. Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatoriais; 1.1.4. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo). Dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau kaip 3 (tris) metus; 1.1.5. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė (nereikia naudoti papildomų klijų); 1.1.6. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau kaip 4 (keturių) segmentų / brūkšninio indikatorinio agento; 1.1.7. Ant pakuotės ir indikatorių turi būti nurodyta indikatorių klasė. 1.1.8. Laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.* | vnt. | 1 500 |  |  |
| * Pirkimo laimėtojas kartu su prekėmis turės pateikti laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |
| ** Esant poreikiui, prekių pavyzdžiai (1 pakuotė), per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi, turi būti pristatomi originaliose pakuotėse, ant kurių turi būti nurodytas originalus prekės pavadinimas, gamintojas, aprašymas. |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2 | ##### Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai**** | 1.2.1. Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose (atitinkančiuose EN 285); 1.2.2. Indikatorius turi būti tinkamas visoms perkančiojoje organizacijoje naudojamoms sterilizacijos programoms: • 121 °C – 16 min.; • 134 °C – 4 min.; 1.2.3. Skirta mikroinvazinių instrumentų krovinių, tekstilės krovinių, tuščiavidurių gaminių krovinių sterilizacijos kokybės kontrolei; 1.2.4. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 1.2.5. Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą; 1.2.6. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – ant indikatoriaus turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris; 1.2.7. Susidėvėję proceso išbandymo įtaisai turi būti keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas. Privaloma nurodyti, kiek krovinių galima testuoti su vienu įtaisu; 1.2.8. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 (tris) metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis; 1.2.9. Indikatoriaus pavidalas: lipni (nereikia naudoti papildomų klijų) ne mažiau 4 (keturių) indikatorinių dažų segmentų / brūkšnių etiketė, ant segmentų / brūkšnių turi būti kontrolinė juostelė skirta indikatoriaus spalvos pokyčiui įvertinti; 1.2.10. Laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.*** | vnt. | 11 000 |  |  |
| *** Pirkimo laimėtojas kartu su prekėmis turės pateikti laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |
| **** Esant poreikiui, prekių pavyzdžiai (1 pakuotė), per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi, turi būti pristatomi originaliose pakuotėse, ant kurių turi būti nurodytas originalus prekės pavadinimas, gamintojas, aprašymas. |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3. | ##### Cheminis indikatorius paketo kontrolei frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriui – vidiniai indikatoriai | 1.3.1. Turi atitikti LST EN ISO 11140 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius). Indikatorius turi tikti įstaigoje naudojamų sterilizatorių ciklams: • 121 °C – 16 min.; • 134 °C – 4 min. 1.3.2. Ant indikatoriaus turi būti spalvos pasikeitimo etalonas; 1.3.3. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją. | vnt. | 1 500 |  |  |
| II DALIS. PAKAVIMO PRIEMONĖS STERILIZACIJAI |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33198200-6 „Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai“ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Popieriaus – plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais***** | 2.1.1. Juosta skirta medicinos instrumentams / medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose; 2.1.2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: iš sustiprinto krepinio popieriaus 65 ± 5 g / m² ir skaidraus plastiko; 2.1.3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 2.1.4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 2.1.5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio); 2.1.6. Juostos šonuose turi būti 3 (trys) užlydymo juostos ir identifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas; 2.1.7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm, juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm; 2.1.8. Turi atitikti LST EN 868 ir LST EN 11607 standartus. | - |  |  |  |
|  |  | 2.1.9. Pakavimo juosta be klostės: |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm (± 2 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 70 |  |  |
|  |  | 75 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 270 |  |  |
|  |  | 100 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 270 |  |  |
|  |  | 125 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 40 |  |  |
|  |  | 150 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 50 |  |  |
|  |  | 200 mm (± 10 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 20 |  |  |
|  |  | 250 mm (± 10 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 5 |  |  |
|  |  | 2.1.10. Pakavimo juosta be klostės: |  |  |  |  |
|  |  | 75 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 70 |  |  |
|  |  | 100 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 25 |  |  |
|  |  | 150 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 30 |  |  |
|  |  | 200 mm (± 10 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 30 |  |  |
|  |  | 250 mm (± 10 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 2 |  |  |
| ***** Esant poreikiui, prekių pavyzdžiai (ne mažiau kaip po 2 (du) metrus kiekvienos pozicijos), per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi, turi būti pristatomi originaliose pakuotėse, ant kurių turi būti nurodytas originalus prekės pavadinimas, gamintojas, aprašymas. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Krepinis popierius sterilizuojamų medicinos prietaisų pakavimui | 2.2.1. 100 cm (± 5 mm) x 100 cm (± 5 mm). 2.2.2. Naudojamas sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose – po sterilizacijos išlieka tvirtas; 2.2.3. Turi atitikti ISO 11607-1, LST EN 868-2 standartų reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus); 2.2.4. Popieriaus tankis 60 g / m²; 2.2.5. Sukarpyta lakštais. | lakštai | 1 250 |  |  |
| III DALIS. PAGALBINĖS PRIEMONĖS STERILIZACIJAI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Užlydymo kontrolės indikatorius | 3.1.1. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos užlydymo juostos yra tinkamos kokybės; 3.1.2. Turi atitikti EN ISO 11607-2 reikalavimus; 3.1.3. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai rašyti. | vnt. | 250 |  |  |
| 3.2. | Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi | 3.2.1. Stiprios fiksacijos su cheminiu garų indikatoriumi. 3.2.2. Juostos plotis – 19 mm (± 1 mm) ilgis – 50 m (± 0,5 m). 3.2.3. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklinimas (partijos numeris, galiojimo terminas); 3.2.4. Kiekviena juosta supakuota atskirai sandarioje plastikinėje pakuotėje. | vnt. | 250 |  |  |
| 3.3. | Apsaugos aštriems instrumentams | 3.3.1. Daugkartinės, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų; 3.3.2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko; 3.3.3. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais; 3.3.4. Netrukdo sterilizacijos garams prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių; 3.3.5. Pagamintos iš skaidraus plastiko; 3.3.6. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). 3.3.8. Apsaugos dedamos ant instrumentų; | - |  |  |  |
|  |  | 3.3.9. Išmatavimai: |  |  |  |  |
|  |  | 25 mm pločio (± 5 mm); | vnt. | 100 |  |  |
|  |  | 15 mm pločio (± 5 mm). | vnt. | 100 |  |  |