VšĮ Antakalnio poliklinikos planuojamo pirkimo „AP-63934 Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas“ rinkos konsultacija dėl techninės specifikacijos projekto (CVP IS ID 1922176)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto. Žemiau atskirai pasisakome dėl visų rinkos konsultacijos metu gautų tiekėjų rekomendacijų koreguoti techninės specifikacijos reikalavimus:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 12 Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. flags). | Prašome patikslinti, kurie parametrai bus laikomi lygiaverčiais. | Lygiaverčiais parametrais bus laikomi visi įmanomi rodikliai, kuriais galima identifikuoti atipinius limfocitus, dideles nesubrendusias ląsteles/nesubrendusius granuliocitus, blastus. 12 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 2. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 19 Kapiliarinio kraujo mėginio tūris ne daugiau nei 35 mikroL, bent su vienu analizatoriumi. | Prašome pakoreguoti kapiliarinio mėginio tūrį į ne daugiau kaip 40 mikroL. | Atsižvelgdami į tiekėjo siūlymą, tiksliname ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS eil. Nr. 19 techninį parametrą, nustatant: Kapiliarinio kraujo mėginio tūris ne daugiau nei 40 mikroL, bent su vienu analizatoriumi. 19 punkto reikalavimas patikslintas. |
| 3. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 22 Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. | Prašome papildyti ir pridėti „ar kitu lygiaverčiu automatiniu būdu“. Mūsų tiekiamo analizatoriaus modelis registruoja reagentus automatiniu būdu skaitydamas RF kortelę. | Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas nustatomas kontrolinių kraujo mėginių identifikavimui, o ne reagentų identifikavimui. 22 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 4. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 26 Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. | Prašome panaikinti specifikacijos kriterijų. Manome, kad jis perteklinis, kadangi bus siūlomi du analizatoriai, kurie pilnai užtikrins sklandų darbą bei greitą skubių mėginių ištyrimą. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu panaikinti reikalavimą dėl STAT mėginių matavimo bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. Šis funkcionalumas būtinas, kadangi dauguma tyrimų atliekama skubos tvarka (CITO), todėl galimybė bet kuriuo analizatoriaus darbo metu įdėti ir išmatuoti mėginį yra būtina. 26 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 5. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 29 Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių, reagentų (pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį (neapsiribojant)), kontrolinių ir kalibracinių medžiagų brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). | Prašome punktą nr. 29, pakeisti sekančiai: “Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių, reagentų (pavadinimą arbą kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį (neapsiribojant)), kontrolinių ir kalibracinių medžiagų brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).” | Atsižvelgdami į tiekėjo siūlymą, tiksliname ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS eil. Nr. 29 techninį parametrą, nustatant: Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių, reagentų (pavadinimą arba kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį (neapsiribojant)), kontrolinių ir kalibracinių medžiagų brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). 29 punkto reikalavimas patikslintas. |
| 6. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Kokybiniai reikalavimai (neprivalomi techniniai, funkciniai pranašumai) eil. Nr. 1 “Pilnai automatinis hematologinis analizatorius (bent vienas iš dviejų siūlomų) faktiškai atliks automatinį eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimą. Tyrimų skaičius per mėnesį - 2000 tyr. (120000 tyr. maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui). | Už eil. Nr. 1 nurodytą neprivalomą techninį, funkcinį pranašumą, Konkurse maksimaliai skiriamas balų skaičius yra 20. Manome, kad būtų teisinga, už šio reikalavimo išpildymą skirti maksimaliai 25 ekonominio naudingumo balus, kadangi ENG tyrimas yra papildomas tyrimas, kuris reikalauja papildomų reagentų ir technologiškai pažangesnės įrangos, todėl didesnis maksimalus papildomų balų skyrimas, atsvers reikalingas papildomas investicijas į ENG tyrimą ir leis tiekėjams siūlantiems minėto tyrimo atlikimą konkurencingai varžytis Konkurse. | Maksimalaus galimų papildomų balų skaičius ekonominio naudingumo vertinime didinamas nebus, kadangi siekiama racionalaus įstaigos lėšų naudojimo. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas funkcinis/techninis pranašumas yra neprivalomas, todėl tiekėjai teikdami pasiūlymą gali įvertinti ar papildomai siūlyti šį funkcionalumą. Kokybinis 1 punkto reikalavimas nekeičiamas. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.