## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
ANESTEZIJOS SISTEMA
Kam: | Ukmergės ligoninė VŠĮ
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, modifikacija | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1.1. | Anestezijos aparatas | 1 | vnt.
1.1.1. | Aparato valdymo ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. Spalvotas, ≥ 15 colių įstrižainės; 3. Ekrano raiška ≥ (1024 x 768); 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių.
1.1.2. | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos: 1. O₂, ≤ 0,2 - ≥15 l/min.; 2. Oras, ≤ 0,1 - ≥ 15 l/min.; 3. N₂O, ≤ 0,1 - ≥ 10 l/min.
1.1.3. | Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatytas bent vienas garintuvas -Būtina
1.1.4. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su vakuumu varomu atsiurbėju -Būtina
1.1.5. | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema :bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę
1.1.6. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) ventiliacija - Būtina
1.1.7. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija - Būtina
1.1.8. | Papildomas O2 tiekimo išvadas - Būtina
1.1.9. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO₂ absorberio talpos tūrį ≤ 4000 ml
1.1.10. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas Būtina
1.1.11. | Dujų modulis 1 vnt.; Reikalavimai dujų moduliui: 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija; 2. Automatinis anestetikų atpažinimas; 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius.
1.2. | Garintuvas sevofluranui, komplektuojamas su anestezijos aparatu, nurodytu 1.1 punkte | 1 | vnt.
1.2.1. | Didžiausias dujų srautas ≥ 120 l/min
1.2.2. | Absorbento talpos tūris ≥ 700 ml
1.2.3. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 25 l/min
1.2.4. | APL vožtuvas - Būtina
1.2.5. | Ventiliavimo režimai: 1. Rankinis/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV arba VC); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV arba PC); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V arba SIMV-VC); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P arba SIMV-PC); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį (PCV-VG arba PRVC arba AutoFlow / CMV).
1.2.6. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver): 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP; 2. Multi režimas turi ≥ 4 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus.
1.2.7. | IBW arba PBW nustatymas Idealaus kūno svorio (IBW) arba prognozuojamo kūno svorio (PBW) apskaičiavimas pagal ūgį ir/arba amžių (ir/arba lytį) arba lygiaverčius parametrus.
1.2.8. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Tėkmės trigerio jautrumo diapazonas (pasirenkamos ribos): 1. ≤ 20 ~ ≥ 1500 ml; 2. ≤ 5 ~ ≥ 60 cmH2O; 3. ≤ 10 ~ ≥ 80 cmH2O; 4. ≤ 4 ~ ≥ 80 k/min.; 5. ≤ 2:1 ~ ≥ 1:8; 6. ≤ 0,3 ~ ≥ 10 l/min arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą.
1.2.9. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Plato slėgis; 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 6. PEEP; 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC).
1.2.10. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP: 1. Išjungtas; 2. ≤ 4 ~ ≥ 30 cmH2O.
1.2.11. | Rodomos grafinės kreivės ekrane -Būtina
1.2.12. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane P-V, F-V
1.2.13. | Komunikacinės jungtys: 1. RS 232C arba RS 232 (arba lygiavertė); 2. USB (arba lygiavertė); 3. RJ-45 (arba lygiavertė).
1.2.14. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) 1. Būtina; 2. ≥ 60 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių).
1.3. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema jo tvirtinimui prie siūlomo anestezijos aparato | 1 | vnt.
1.3.1. | Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato - būtina
1.3.2. | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje ar išorinėje stotelėje ≥ 2 pozicijų
1.3.3. | Modulinio paciento monitoriaus ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. Spalvotas, ≥ 12 colių įstrižainės; 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų; 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 6 kreivių.
1.3.4. | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo. Aušinimas be ventiliatoriaus
1.3.5. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius; 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius.
1.4. | Transportinis paciento monitorius | 1 | vnt.
1.4.1. | Transportinis paciento monitorius veikia kaip modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis ir kaip savarankiškas paciento monitorius - Būtina
1.4.2. | Jeigu transportinis paciento monitorius negali būti įstatomas į modulinio paciento monitoriaus korpusą, jame kraunamas ir komunikuoti registruojamų parametrų, jis turi būti komplektuojamas su krovimo ir komunikacijos stotele ir tvirtinimo prie anestezijos sistemos sprendimu - Būtina
1.4.3. | Transportinio paciento monitoriaus ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. ≥ 5 colių įstrižainės; 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių.
1.4.4. | Transportinio ir/ar modulinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. SpO₂; 5. Temperatūra; 6. Neinvazinis kraujospūdis; 7. Invazinis kraujospūdis.
1.4.5. | Aritmijų aptikimas ≥ 10 tipų
1.4.6. | Baterija: 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); 2. Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos.
1.5. | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: | 1 | kompl.
1.5.1. | 3 elektrodų EKG laidas 1 vnt.
1.5.2. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu 1 vnt.
1.5.3. | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele 1 kompl.
1.5.4. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis 1 vnt.
1.6. | Kiti reikalavimai | 1 | kompl.
1.6.1. | Įrangos žymėjimas CE ženklu - būtina.Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. | [5 empty] | su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją/patvirtinimą
1.6.2. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | [5 empty] | su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją/patvirtinimą
1.6.3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | [5 empty] | su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją/patvirtinimą, nurodyti konkretų garantinį laikotarpį
1.6.4. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | [5 empty] | su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją/patvirtinimą
1.6.5. | Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Pirkėjo medicininį personalą ir medicinos technikus/inžinierius (ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo darbuotojus). Apmokymai turi būti atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, užtikrinant, kad ligoninėje dirbantys asmenys gebėtų deramai eksploatuoti įrangą. Apmokymus naudotis medicinos įranga Tiekėjas organizuoja ir vykdo suderinęs su Pirkėju. Apmokymai vykdomi tiesioginiu (nenuotoliniu) būdu, trukmė - ne mažiau kaip 4 val., skiriamos kiekvienam darbuotojui. Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | [5 empty] | su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją/patvirtinimą
1.6.6. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | [5 empty] | Su pasiūlymu pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 94380 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Konfidencialumą pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracijos/patvirtinimai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15786 2025-03-20 10:10:14

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.