Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ECOSKOPAS (NR. 10260-1)

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.9. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| 1 PIRKIMO DALIS „ECHOSKOPAS“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Sistema ir valdymas: | 1. Dinaminis diapazonas ≥ 280 dB; 2. Apdorojimo kanalų skaičius ≥ 3 380 000; 3. Pilnas sistemos įsijungimas per ≤ 120 sek. 4. Valdymo panelės reguliuojama vertikali padėtis; 5. Valdymo panelė sukiojama į abi puses ≥ 180o 6. Valdymo panelėje jutiklinis ekranas ≥ 12 colių įstrižainės 7. Valdymo panelėje liečiama arba fizinė klaviatūra |  |  |
| 2 | Ultragarsinių tyrimų tipai: | 1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Kraujotakos tyrimai; 3. Smulkių dalių tyrimai; 4. MSK tyrimai. |  |  |
| 3 | Aktyvių daviklių jungtys: | ≥ 4 |  |  |
| 4 | Spalvotas monitorius: | 1. ≥ 21,5 colių įstrižainės; 2. Rezoliucijos ≥ (1920 x 1080); 3. LCD, LED arba kitos lygiavertės technologijos; 3. Monitorių laikantis rėmas, sukiojamas į abi puses; 4. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |  |
| 5 | Palaikomas dažnių diapazonas: | Ne siauriau nei (1,0 – 20,0) MHz |  |  |
| 6 | Vaizdavimo režimai: | 1. 2D režimas; 2. Tėkmės Doplerio režimas; 3. Kryptinis galios Doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; 5. Nuolatinės bangos spektrinis Dopleris; 6. HPRF Doplerio režimas; 7. Automatinio Doplerio režimas; 8. Tripleksas; |  |  |
| 7 | 2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; 2. Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde ≥ 8 kartų; 3. Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 1900 kadrų/sek; 4. Audinių harmoninis vaizdavimas; 5.Artefaktų slopinimo technologija; 6. Adatos išryškinimo vaizdavimo režimas. |  |  |
| 8 | Doplerio režimo parametria: | 1. Vartelių plotis ne siauriau nei (1,0 – 15,0) mm; 2. Reguliuojamas „Gain“ diapazonas; |  |  |
| 9 | Automatinės funkcijos ir matavimai: | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti šviesinimą GAIN ir kompensaciją TGC (arba DGC); 2. Automatinis spalvinio arba spektrinio doplerio tėkmės būsenos optimizavimas. |  |  |
| 10 | Davikliai: |  |  |  |
| 10.1 | Linijinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnių diapazonas ne siauriau nei (5,0 – 12,0) MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. ≥ 256 elementų. |  |  |
| 10.2 | Konveksinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnių diapazonas ne siauriau nei (1,0 – 5,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas > 70o; 3. ≥ 128 elementai. |  |  |
| 10.3 | Linijinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnių diapazonas ne siauriau nei (3,0 – 11,0) MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 38 mm; 3. ≥ 160 elementų. |  |  |
| 11 | Vaizdų ir įrašų fiksavimas: | 1. Cine (loop) peržiūros atmintis ≥ 1250 kadrų arba ≥ 750 MB; |  |  |
| 12 | Atmintis ir duomenų perdavimas į ligoninės informacinę sistemą: | 1. Vidinis diskas ≥ 500 GB; 2. DICOM formatas: 1) DICOM Store ar DICOM Storage 2) DICOM Print 3) DICOM Modality Worklist |  |  |
| 13 | Išorinės jungtys: | 1. HDMI arba Display Port; 2. USB. |  |  |
| 14 | Sistemos struktūra: | 1. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas; 2. Wi-Fi modulis; 3. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą ≥ 60 min. be elektros tinklo 4. Nuotolinio serviso funkcionalumas; 5. Galimybė ateityje įdiegti 3D/4D tyrimų modulį; 6. Galimybė ateityje įdiegti elastografijos modulį; 7. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį. |  |  |
| 15 | Maitinimo šaltinis: | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas 2. Didžiausios energijos sąnaudos ≤ 1,00 kVA |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pirkimo dalies kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echoskopas | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 2 PIRKIMO DALIS „ECHOSKOPAS“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Sistema ir valdymas: | 1. Dinaminis diapazonas ≥ 280 dB; 2. Apdorojimo kanalų skaičius ≥ 3 380 000; 3. Pilnas sistemos įsijungimas per ≤ 120 sek. 4. Valdymo panelės reguliuojama vertikali padėtis; 5. Valdymo panelė sukiojama į abi puses ≥180o 6. Valdymo panelėje jutiklinis ekranas ≥ 12 colių įstrižainės 7. Valdymo panelėje liečiama arba fizinė klaviatūra |  |  |
| 2 | Ultragarsinių tyrimų tipai: | 1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Kraujotakos tyrimai; 3. Smulkių dalių tyrimai; 4. MSK tyrimai. |  |  |
| 3 | Aktyvių daviklių jungtys: | ≥ 4 |  |  |
| 4 | Spalvotas monitorius: | 1. ≥ 21,5 colių įstrižainės; 2. Rezoliucijos ≥ (1920 x 1080); 3. LCD, LED arba kitos lygiavertės technologijos; 4. Monitorių laikantis rėmas, sukiojamas į abi puses; 5. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |  |
| 5 | Palaikomas dažnių diapazonas: | Ne siauriau nei (1,0 – 20,0) MHz |  |  |
| 6 | Vaizdavimo režimai: | 1. 2D režimas; 2. Tėkmės Doplerio režimas; 3. Kryptinis galios Doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; 5. Nuolatinės bangos spektrinis Dopleris; 6. HPRF Doplerio režimas; 7. Automatinio Doplerio režimas; 8. Tripleksas; |  |  |
| 7 | 2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; 2. Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde ≥ 8 kartų; 3. Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 1900 kadrų/sek; 4. Audinių harmoninis vaizdavimas; 5. Artefaktų slopinimo technologija; 6. Adatos išryškinimo vaizdavimo režimas. |  |  |
| 8 | Doplerio režimo parametrai: | 1. Vartelių plotis ne siauriau nei (1,0 – 15,0) mm; 2. Reguliuojamas „Gain“ diapazonas; |  |  |
| 9 | Automatinės funkcijos ir matavimai: | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti šviesinimą GAIN ir kompensaciją TGC (arba DGC); 2. Automatinis spalvinio arba spektrinio doplerio tėkmės būsenos optimizavimas. |  |  |
| 10 | Davikliai: |  |  |  |
| 10.1 | Konveksinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnių diapazonas ne siauriau nei (1,0 – 5,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas > 70o; 3. ≥ 128 elementai. |  |  |
| 10.2 | Vektortinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1.1 MHz iki 5 MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 90; 3. Elementų skaičius ≥ 80. |  |  |
| 10.3 | Linijinis daviklis (1 vnt): | 1. Dažnių diapazonas ne siauriau nei (3,0 – 11,0) MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 38 mm; 3. ≥ 160 elementų. |  |  |
| 11 | Vaizdų ir įrašų fiksavimas: | Cine(loop) peržiūros atmintis ≥ 1250 kadrų arba ≥ 750 MB; |  |  |
| 12 | Atmintis ir duomenų perdavimas į ligoninės informacinę sistemą: | 1. Vidinis diskas ≥ 500 GB; 2. DICOM formatas: 1) DICOM Store ar DICOM Storage 2) DICOM Print 3) DICOM Modality Worklist |  |  |
| 13 | Išorinės jungtys: | 1. HDMI arba Display Port; 2. USB. |  |  |
| 14 | Sistemos struktūra: | 1. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas; 2. Wi-Fi modulis; 3. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą ≥ 60 min. be elektros tinklo 4. Nuotolinio serviso funkcionalumas; 5. Galimybė ateityje įdiegti 3D/4D tyrimų modulį; 6. Galimybė ateityje įdiegti elastografijos modulį; 7. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį. |  |  |
| 15 | Maitinimo šaltinis: | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas 2. Didžiausios energijos sąnaudos ≤ 1,00 kVA |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pirkimo dalies kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Echoskopas | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 3 PIRKIMO DALIS „ECHOSKOPAS“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Sistema ir valdymas: | 1. Dinaminis diapazonas ≥ 280 dB; 2. Apdorojimo kanalų skaičius ≥ 3 380 000; 3. Pilnas sistemos įsijungimas per ≤ 120 sek. 4. Valdymo panelės reguliuojama vertikali padėtis; 5. Valdymo panelė sukiojama į abi puses ≥1800 6. Valdymo panelėje jutiklinis ekranas ≥ 12 colių įstrižainės 7. Valdymo panelėje liečiama arba fizinė klaviatūra |  |  |
| 2 | Ultragarsinių tyrimų tipai: | - Abdominaliniai tyrimai; - Kraujotakos tyrimai; - Smulkių dalių tyrimai; - MSK tyrimai. |  |  |
| 3 | Aktyvių daviklių jungtys: | ≥ 4 |  |  |
| 4 | Spalvotas monitorius: | - ≥ 21,5 colių įstrižainės; - Rezoliucijos ≥ (1920 x 1080); - LCD, LED arba kitos lygiavertės technologijos; - Monitorių laikantis rėmas, sukiojamas į abi puses; - Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |  |
| 5 | Palaikomas dažnių diapazonas: | Ne siauriau nei (1,0 – 20,0) MHz |  |  |
| 6 | Vaizdavimo režimai: | - 2D režimas; - Tėkmės Doplerio režimas; - Kryptinis galios Doplerio režimas; - Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; - Nuolatinės bangos spektrinis Dopleris; - HPRF Doplerio režimas; - Automatinio Doplerio režimas; - Tripleksas; |  |  |
| 7 | 2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: | - Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; - Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde ≥ 8 kartų; - Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 1900 kadrų/sek; - Audinių harmoninis vaizdavimas; - Artefaktų slopinimo technologija; - Adatos išryškinimo vaizdavimo režimas. |  |  |
| 8 | Doplerio režimo parametrai: | - Vartelių plotis ne siauriau nei (1,0 – 15,0) mm; - Reguliuojamas „Gain“ diapazonas; |  |  |
| 9 | Automatinės funkcijos ir matavimai: | - Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti šviesinimą GAIN ir kompensaciją TGC (arba DGC); - Automatinis spalvinio arba spektrinio doplerio tėkmės būsenos optimizavimas. |  |  |
| 10 | Davikliai: |  |  |  |
| 10.1 | Konveksinis daviklis (1 vnt): | - Dažnių diapazonas ne siauriau nei (1,0 – 5,0) MHz; - Apžvalgos laukas > 70o; - ≥ 128 elementai. |  |  |
| 10.2 | Ertimins daviklios (1 vnt): | - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4 MHz iki 8.5 MHz; - Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 145; - Elementų skaičius ≥ 128 |  |  |
| 10.3 | Linijinis daviklis (1 vnt): | - Dažnių diapazonas ne siauriau nei (3,0 – 11,0) MHz; - Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 38 mm; - ≥ 160 elementų. |  |  |
| 11 | Vaizdų ir įrašų fiksavimas: | - Cine(loop) peržiūros atmintis ≥ 1250 kadrų arba ≥ 750 MB; |  |  |
| 12 | Atmintis ir duomenų perdavimas į ligoninės informacinę sistemą: | - Vidinis diskas ≥ 500 GB; - DICOM formatas: 1) DICOM Store ar DICOM Storage 2) DICOM Print 3) DICOM Modality Worklist |  |  |
| 13 | Išorinės jungtys: | - HDMI arba Display Port; - USB. |  |  |
| 14 | Sistemos struktūra: | - Nespalvoto vaizdo spausdintuvas; - Wi-Fi modulis; - Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą ≥ 60 min. be elektros tinklo - Nuotolinio serviso funkcionalumas; - Galimybė ateityje įdiegti 3D/4D tyrimų modulį; - Galimybė ateityje įdiegti elastografijos modulį; - Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį. |  |  |
| 15 | Maitinimo šaltinis: | - 230 V, 50Hz elektros tinklas; - Didžiausios energijos sąnaudos ≤ 1,00 kVA |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pirkimo dalies kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Echoskopas | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |