Siunčiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINŲ PIRKIMO

Pranešame, kad Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą (Pranešimo ID Nr. 134995) paaiškinti pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Komisijos posėdyje dėl endoskopų plovimo mašinų pirkimo prašymas išnagrinėtas ir nutarta pateikti šį atsakymą:

Klausimas:

Techninių specifikacijų 1.1.2 punkte rašoma:

Valdymas lietimui jautriu ekranu

Ar būtų priimtinas siūlymas, jeigu įrenginio valdymui naudojami stikle pažymėti klavišai, t.y. vietos, kurias palietus aktyvuojasi prietaiso darbui skirtos funkcijos tokios kaip:

Programos paleidimas

programos stabdymas

Programos pasirinkimas

Plovimo stabdymas

Spalvotas ekranas, vaizduoja visus konkurso specifikacijose reikalaujamus vizualizacijos pranešimus, bet kokiu atveju programavimo darbai atliekami tik serviso inžinieriaus.

Kokie tokio sprendimo privalumai:

Prietaisą galima valdyti apsimovus medicinines pirštines, netepamas bei nespaudomas ekranas, nėra klaidų, jei paspaudžiamas ne tas ekrane užrašas ar jungiklis, stiklu padengta valdymo meniu ir ekraną galima pilnai valyti ir dezinfekuoti, nuo antspaudų bei patekusių galimų nešvarumo dėmių, fiziškai nesidėvi, nes nėra fiziškai/mechaniškai įspaudžiamų klavišų.

Lietimui jautrus ekranas gana jautri prietaiso vieta, nes galima sugadinti, per stipriai spaudžiant, nuvalymui naudojant dezinfekcinę priemonę, nepatogumas dėl liečiamu paviršių dydžio, ir tuomet reikia naudoti specialų minkštą lietimui skirtą (zymeklį/ekrano rašiklį)

Klausiame:

Išplėstas 1.1.2. specifikacijos vertinimas, pripažįstant tinkamu siūlomą sprendimą, kai prietaisas valdomas liečiamaisiais integruotais klavišais stikliniame paviršiuje, ar būtų neatmestas Perkančiosios Organizacijos.

Atsakymas: Tiekėjo siūlymas yra orientuotas į ekonominį sprendimą - t.y. valdymas medicinos prietaiso ribotas - kaip nurodo - tik plovimo funkcijai užtikrinti. Tačiau lietimui jaurius ekranus diegia praktiškai visi gamintojai naujausių modelių asortimente, o ekrano mechaninės savybės priklauso nuo daugelio techninių sprendimų, technologijų. Šiuo atveju pigesnis sprendimas gali sudaryti sąlygas riboti konkurenciją (nėra įvertintas poreikis be liečiamo ekrano, kurio sprendimas nėra pigus), tačiau taip pat akivaizdu, kad bus sunkiai įgyvendinamas techninės specifikacijos 1.1.6 punktas (duomenų eksportavimas) ir ligoninės medicinos technikos Inžinieriai neturės galimybių aptarnauti įsigyto prietaiso be papildomos techninės ir programinės įrangos, kuri šiuo atveju nėra numatyta pirkime. Komisija nekeis pirkimo dokumentų reikalavimų ir vertins vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais.

Pateikiami patikslinimai siekiant paaiškinti pirkimo dokumentus nekeičiant pirkimo dokumentų esmės. Pateikiami patikslinimai ir paaiškinimai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

Prašome susipažinti su pirkimo dokumentų patikslinimais, paaiškinimais skelbiamais CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir prisegtais prie pirkimo dokumentų CVP IS sistemoje. Pridedami patikslinimai ir paaiškinimai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas                                                         Ignas Šimkevičius