## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir/arba (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas.
Pirkimo dalys | Pirkimo dalių pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalūs prekių kiekiai per 12 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės parametrai. Firminis prekės pavadinimas, gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM
1 p.d. | Biopsinės žnyplės gastroskopijai | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1 mm3 . Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 1550 ±50 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. | vnt. | 2500 | [5 empty] | 14883.75
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
2 p.d. | Biopsinės žnyplės kolonoskopijai | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 9,5± 0,1 mm³ , Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 2300 ± 50 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm. | vnt. | 150 | [5 empty] | 892.5
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
3 p.d. | Endoskopiniai injektoriai gastroskopijai | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 1600±50 mm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija "Regular”. | vnt. | 50 vnt. | [5 empty] | 861
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
4 p.d. | Endoskopiniai injektoriai kolonoskopijai | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 2300 ±50 mm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short” . | vnt. | 10 | [5 empty] | 147
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
5 p.d. | Polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300 ±50 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm ir 15±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. | vnt. | 10 | [5 empty] | 861
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
6 p.d. | Kabutės uždėjimo sistema su kabute | Vienkartinio naudojimo, rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300 ±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, kabutės ilgis ≥10 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. | vnt. | 5 | [5 empty] | 388.5
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
7 p.d. | Distalinis antgalis kolonoskopui | Vienkartinio naudojimo, plastikinis, veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis ≥8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius. Sterili pakuotė | vnt. | 8 | [5 empty] | 168
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
8 p.d. | Krepšeliai svetimkūniams | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, atsidarymo plotis 25±1 mm, neperforuotas. Sterili pakuotė | vnt. | 10 | [5 empty] | 567
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
9 p.d. | Sugriebimo žnyplės | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamos, svetimkūnių, stentų šalinimui, rotuojamos, žiaunų atsidarymo Ø 7±1 mm. Darbinis ilgis 1800 ±50 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. | vnt. | 1 | [5 empty] | 907.5
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
10 p.d. | Filtras su integruotu kandikliu |  | vnt. | 3000 | [5 empty] | 5985
10.1 | Antibakterinis, antivirusinis filtras su kandikliu, skirtas spirometrijai, vienkartinio naudojimo | Būtina
10.3 | Integruotas kandiklis, skirtas suaugusiems ir vaikams | Būtina
10.4 | Sudėtyje nėra latekso | Būtina
10.5 | Kandiklio forma ovali, jungtis į spirometrą apvali | Būtina
10.6 | Filtravimo efektyvumas (virusų ir bakterijų sulaikymas) | ≥ 99 %
10.7 | Oro srauto pasipriešinimas esant 14 l/s oro srautui | ≤ 100 Pa/ls
10.8 | Filtro ilgis | ≤ 140 mm
10.9 | Siūlomas filtras turi atitikti ISO 13485 standartą arba lygiavertį | Būtina
10.10 | Kandiklis su filtru turi būti tinkamas Micro loop Mk 8 (MicroMedical Care Fusion, UK). | Būtina
10.11 | Kandiklis su filtru turi būti sterilus | Būtina
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: