| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūloma pakuotė (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I DALIS. PRIEMONĖS SKIRTOS RANKINEI AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lanksčių endoskopų ploviklis prieš aukšto lygio dezinfekciją | - Enzimų ir riebiųjų alkoholių etoksilatų pagrindu; - Mažos koncentracijos (0,5 – 2,0 %) ekspozicijos laikas (5 – 15 min.); - Visiškai neputojantis; - Suderinama su aukšto lygio dezinfekantu; - Pozicijos 1.1 – 1.2 suderinamos; - Darbinio tirpalo pH neutralus; - Sertifikuota pagal MDR 2017/745 EB, klasė I. | l | 120 |  |  |  |
| ##### 1.2 | ##### Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė lankstiesiems endoskopams | - Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis, pasigaminanti ex tempore sumaišius rūšties generatorių su aktyvatoriumi, 900 – 1200 ppm.; - Pasižyminti baktericidiniu sut. su EN 14561 ir EN 13727, tuberkuliocidiniu / mikobaktericidiniu sut. su EN 14563 ir EN 14348, fungicidiniu ir mielocidiniu sut. su EN 14562 ir EN 13624, virucidiniu sut. EN 14476 ir EN 17111, sporicidiniu sut. su EN17126, sporicidiniu sut. su EN17126 (Cl. Difficile). Bendras ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 30 min.; - Darbinis tirpalas skaidrus; - Darbinio tirpalo efektyvumas, ypač jei buvo užterštumas arba aukštesnė patalpos temperatūra vertinamas kartu tiekiamomis gamintojo testinėmis juostelėmis – ne daugiau kaip 50 vnt.; - Skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje); - Sertifikuota sut. su MDR 2017/745 EB, klasė II b; - Darbinis tirpalas greitai paruošiamas – aktyvavus iš karto praskiedus; - Pakuotėje du buteliukai (koncentruota rūgštis ir aktyvatorius), skirti bendram 5 (penkių) litrų darbinio tirpalo paruošimui; - Testinės juostelės tirpalo efektyvumui vertinti (nespecifikuojama, tinkama tik naudojamai ALD priemonei vertinti) – ne daugiau kaip 50 vnt. | fl | 250 |  |  |  |
| 1.3 | Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai | - Veikliosios ir pagalbinės medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimų kompleksas (proteazės, amilazės ir mananazės, korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, chalatai arba lygiavertės medžiagos; - Veikia (užterštomis sąlygomis) bakterijas (atitinka EN 13727, EN 14561), mikobakterijas (atitinka EN14348 ir EN14563), mielinius grybelius (atitinka EN 13624 ir EN14562), virusus (atitinka EN14476 ir 17111). Vertinamas bendras ekspozicijos laikas 1 % koncentracijoje iki 30 min.; - Skirta medicininių instrumentų dezinfekcijai prieš sterilizaciją; - Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; - Paruoštą darbinį tirpalą uždarose talpose galima laikyti iki 7-ių parų; - Fasuotė: 1 (vienas) litras (su dozatoriumi); - pH vertės: koncentrato – 7,80 – 7,85, darbinių tirpalų (0,5 %) – ne daugiau kaip 8,10; - Medicininės paskirties II b klasės produktas. | l | 50 |  |  |  |
| 1.4. | Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai | 1. Veikliosios ir pagalbinės medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimų kompleksas (proteazės, amilazės ir mananazės), korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, chalatai; 2. Veikia (užterštomis sąlygomis) bakterijas (atitinka EN 13727, EN 14561), mikobakterijas (atitinka EN14348 ir EN14563), mielinius grybelius (atitinka EN 13624 ir EN14562), virusus (atitinka EN14476 ir 17111). Vertinamas bendras ekspozicijos laikas 1 % koncentracijoje iki 30 min.; 3. Skirta medicininių instrumentų dezinfekcijai prieš sterilizaciją; 4. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; 5. Paruoštą darbinį tirpalą uždarose talpose galima laikyti iki 7-ių parų. 6. Fasuotė: 5 (penki) litrai (su dozatoriumi); 7. pH vertės: koncentrato – 7,80 – 7,85, darbinio tirpalo (0,5 %) – ne daugiau kaip 8,10; 8. Medicininės paskirties II b klasės produktas. | l | 50 |  |  |  |
| II DALIS. Priemonės skirtos termolabilių medicininių instrumentų dezinfekcijai automatinėse endoskopų plovimo mašinose „Olympus“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dezinfekcijos priemonė, tinkanti OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25 – 30 %, acto rūgštis 5 – 10 %, peracto rūgštis 2,5 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2 – 1,4 % (12 – 14 ml / l); 3. Flakono talpa – 2,8 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 8,4 l. | fl | 195 |  |  |  |
| 2.2. | Aktyvatorius, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veiklioji medžiaga: Natrio hidroksidas 2,5 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2 – 1,4 % (12 – 14 ml / l); 3. Flakono talpa – 5 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 15 l. | fl | 120 |  |  |  |
| 2.3. | Ploviklis, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veikliosios medžiagos: riebiųjų alkoholių etoksilatai 5 – 10 %, etanolaminai 5-10%, propilenglikoliai 2,5 – 5 %, natrio kumensulfonatas 3 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6 – 0,7 % (6 - 7 ml / l); 3. Flakono talpa – 5 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 3 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 15 l. | fl | 105 |  |  |  |