Priedas Nr. 3

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno spindulių vamzdis | 1 vnt. |  |
| 1.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 1.2 | Židinio dėmių skersmuo | 0,1 mm 0,1 mm 0,3 mm 0,1 mm |  |
| 1.3 | Anodo kampų skaičius | ≥ 2 |  |
| 1.4 | Anodo sukimosi greitis | ≥ 9500 aps/min. |  |
| 1.5 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |
| 1.6. | Filtrų skaičius | ≥ 3 |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | ≥ 6 mėn. |  |
| 3. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 4. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |