TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINĖ ĮRANGA SU STERILIZATORIUMI IR DENTALINIU RENTGENO APARATU – 1 KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologo darbo vietos įranga | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |
| 1.1 | Paciento kėdė |  |  |
| 1.1.1 | Kėdės valdymas | Elektrinis – mechaninis kėdės valdymas |  |
| 1.1.2 | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |
| 1.1.3 | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg. |  |
| 1.1.4 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukščio reguliavimo ribos ne mažiau 40 cm tarp žemiausios ir aukščiausios padėties. Žemiausia padėtis 40 ±2 cm |  |
| 1.1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde, po paciento nugarėle ir po asistento staleliu | Būtina. |  |
| 1.1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 5 variantų (Būtina pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes). |  |
| 1.1.7 | Paciento kėdės apmušalai | Itin minkšti, prisitaikantys prie paciento kūno formos Soft Foam technonologija |  |
| 1.1.8 | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |
| 1.1.9 | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado |  |
| 1.1.10 | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |
| 1.1.11 | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis. |  |
| 1.1.12 | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas. |  |
| 1.1.13 | Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 1.1.14 | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma). |  |
| 1.2.1 | Būtini gydytojo instrumentai. | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa |  |
| 1.2.2 | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 1.2.3 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis. | Turi būti. |  |
| 1.2.4 | Vienas bendras jungiklis | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |
| 1.2.5 | Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas. |  |
| 1.2.6 | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |
| 1.2.7 | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. |  |
| 1.2.8 | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |
| 1.2.9 | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija. | Turi būti. |  |
| 1.2.10 | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu |  |
| 1.2.11 | Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai: | 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje 7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių valdymo sistema esančia rankenėle |  |
| 1.2.12 | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip nuo 28 iki 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu) |  |
| 1.2.13 | Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1,75 litro talpos indu. |  |
| 1.2.14 | Vandens pašildymo funkcija | Būtina |  |
| 1.3 | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma). |  |
| 1.3.1 | Būtini asistento instrumentai: | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |
| 1.3.2 | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės | Būtina. |  |
| 1.3.3 | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |
| 1.3.4 | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos |  |
| 1.3.5 | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai | Būtina |  |
| 1.3.6 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina |  |
| 1.4 | Apšvietimo sistema (1 vnt.): | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma). |  |
| 1.4.1 | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, ne mažiau 10 LED elementų |  |
| 1.4.2 | Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės bloko |  |
| 1.4.3 | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma trimis ašimis |  |
| 1.4.4 | Šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama | Ne prastesnėse ribose, nei nuo 4500 iki 5500 K |  |
| 1.4.5 | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtinas |  |
| 1.4.6 | Rankenos | Šviestuvas turi dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais |  |
| 1.4.7 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 50000 liuksų. |  |
| 1.5 | Elektrinis variklis su pašvietimu. | Būtinas |  |
| 1.5.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius ne blogesnėse ribose, nei nuo minimalaus 100 aps/min iki maksimalaus 40000 aps/min. Su reversu. |  |
| 1.5.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |
| 1.5.3 | Su LED pašvietimu | Būtina |  |
| 1.6 | Gydytojo kėdutė | Nurodyti gamintoją ir modelį. 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių) 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų. |  |
| 1.7 | Betepalinis medicininis kompresorius, skirtas odontologijai | Būtina |  |
| 1.7.1 | Dažytu baku | Būtina |  |
| 1.7.2 | Su membraniniu oro sausintuvu | Būtina |  |
| 1.7.3 | Bakas | Ne mažiau 10 L |  |
| 1.7.4 | Kompresoriaus efektyvumas (darbinis slėgis 6 - 8 bar) | Ne mažiau 60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) |  |
| 1.7.5 | Triukšmingumas | Ne daugiau 65 dB (A) (50 Hz) |  |
| 1.7.6 | Variklio galingumas | Ne mažiau 0,55 kW |  |
| 1.7.7 | Išmatavimai (ne didesnis nei) | 545 x 350 x 555 mm |  |
| 1.8 | Sterilizatorius |  |  |
| 1.8.1 | Vientisa nerūdijančio plieno sterilizavimo kamera su ne mažiau 4 padėklais ir padėklų laikikliais | Būtina |  |
| 1.8.2 | Pagaminta iš nerūdijančio AISI 304 arba lygiaverčio (atspararaus korozijai įprastomis atmosferos sąlygomis) plieno | Būtina |  |
| 1.8.3 | Kameros talpa (ne mažiau nei) | 18 litrų |  |
| 1.8.4 | Automatinis motoru valdomas durų užrakto mechanizmas su apsauga | Būtina |  |
| 1.8.5 | Valdymas | Būtinas valdymas lietuvių kalba |  |
| 1.8.6 | Integruotas sterilizatoriaus korpuse ciklo eigos ir ciklo ataskaitų spausdintuvas | Būtinas |  |
| 1.8.7 | Automatinis vandens prisipildymas | Būtinas |  |
| 1.8.8 | Automatinis vandens išleidimas | Būtinas |  |
| 1.8.9 | Testų programos | Helix / Bowie&Dick testas, vakuuminis testas |  |
| 1.8.10 | Naktinis ciklas | Būtinas |  |
| 1.9 | Vakuuminė atsiurbimo sistema |  |  |
| 1.9.1 | Elektrinis galingumas | ne daugiau 0,42 kW |  |
| 1.9.2 | Atsiurbiamo oro srautas | ne mažiau 650 l/min |  |
| 1.9.3 | Darbinis vakuumo lygis | ne mažiau 1300 mm H2O (arba ne mažiau 127,48 mbar) |  |
| 1.9.4 | Triukšmingumas | ne daugiau 61 dB |  |
| 1.9.5 | Įrenginio išmatavimai | ne didesni nei ilgis 540 mm, plotis 350 mm, aukštis 360 mm |  |
| 1.10 | Dentalinis rentgeno aparatas |  |  |
| 1.10.1 | Nominali įtampa | 230-240V, 50/60Hz |  |
| 1.10.2 | Anodinė srovė | Intervale 5-8 mA |  |
| 1.10.3 | Spinduliuotės šaltinis | Ne daugiau 0,4 |  |
| 1.10.4 | Komplekte yra daviklis/viziografas | Būtina |  |
| 1.10.5 | Daviklio išoriniai išmatavimai | Ne didesni kaip 28x38 mm |  |
| 1.10.6 | Aktyvus jutiklio plotas (ne mažiau kaip) | 650 mm2 |  |
| 1.10.7 | Programinė įranga | neribojamas darbo vietų skaičius |  |
| 1.10.8 | Pilkumo skalė (ne mažiau) | 14 bit |  |
| 1.10.9 | Jungimas į kompiuterį tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių | Būtina |  |
| 2. | Kartu su visa siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 3. | Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu (taikoma 1, 2 p.) | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženkliu liudijančių dokumentų kopijas). |  |

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

1) siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.