Techninė specifikacija ultragarso aparatas, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.-t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-„ ar pan.) .) ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarso aparatas |  |  |
| 1. | Taikymo specializacija | Pilvo organų, smulkiųjų struktūrų, krūtų tyrimams, kraujagyslių ir širdies tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas |  |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 380 dB. |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 4. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. 3. Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ne mažesnis kaip 50 cm. 4. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,4 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 120; |  |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Konveksinis daviklis skirtas pilvo tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 70°, kristalų kiekis ne mažesnis už 180 |  |
| 8.3 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 180 |  |
| 8.4 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo krūtų ir smulkiųjų struktūrų tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 15,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 900 |  |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; |  |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga | - DICOM send arba DICOM store arba lygiavertis formatas; - DICOM query ir retrieve; - DICOM worklist. |  |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 22 colio įstrižainė. |  |
| 12. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG; |  |
| 13. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |
| 14. | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |  |
| 15. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |
| 16. | Juodai baltas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 17. | CE sertifikatas | Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis sistemai | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 19. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 80;

2) Funkciniai pranašumai (T) – 20.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  | X=80 |
| Funkciniai pranašumai (F) |  |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |
| T1 | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime 60 cm | Statinis: (taip/ne) |  | L1 = 0,20 |  |
| T2 | Komplektuojamo sektorinio daviklio apžvalgos kampas 120° | Statinis: (taip/ne) |  | L2 = 0,20 |  |
| T3 | Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 68 cm | Statinis: (taip/ne) |  | L3 = 0,20 |  |
| T4 | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Statinis: (taip/ne) |  | L4 = 0,20 |  |
| T5 | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 400 dB | Statinis: (taip/ne) |  | L5 = 0,20 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0,20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=15Ti× Y