# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą ES „Europos Horizontas”   numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Įranga rentgeno difrakcinei analizei (toliau – Prekės) bei su Prekėmis susijusios paslaugos.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

# 1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Įranga rentgeno difrakcinei analizei | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 8 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

- užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

# 2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Objekto pavadinimas: Rentgeno spindulių difraktometras (XRD) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Rentgeno spindulių difraktometras (XRD), skirtas plonų sluoksnių, birių medžiagų, miltelių tyrimams. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
| 3. | Komplektacija | (XRD) privalo turėti visas įrenginio eksploatacijai reikalingas dalis bei priedus (XRD, personalinis kompiuteris (PK), programinė įranga, bandinių laikikliai ir kt.). |  |
| 4. | Goniometras | - Difraktometras privalo turėti vertikalų, theta-theta tipo goniometrą; - Minimalus goniometro spindulys turi būti ne mažesnis kaip 300 mm; - Minimalus krentančio ir atsispindėjusio spindulio goniometro ašių kampinis žingsnis privalo būti ne didesnis kaip 0,0001°; - Goniometro 2theta kampo diapazonas ne mažesnis kaip nuo -10° iki 160°; - Sistema privalo turėti galimybę valdyti ir kontroliuoti goniometro šaltinio pusės ir detektoriaus pusės ašis atskirai ir nepriklausomai viena nuo kitos; - Difraktometras privalo gebėti atlikti matavimus Bragg-Brentano (BB) ir lygiagrečių spindulių (PB - „parallel beam“) geometrijose; - Matavimo geometrijos keitimas privalo būti greitas (iki 0,5 valandos) ir po keitimo nereikalauti jokio optinės sistemos derinimo. |  |
| 5. | Rentgeno spindulių šaltinis | - Privalomas keramikinis vario (Cu) anodo medžiagos Rentgeno spindulių vamzdis; - Maksimali Rentgeno spindulių šaltinio apkrova ne mažesnė kaip 2,2 kW; - Rentgeno spindulių vamzdis privalo gebėti generuoti linijinį ir taškinį rentgeno spindulių pluoštelius. |  |
| 6. | Rentgeno spindulių generatorius | - Maksimali generatoriaus galia privalo būti ne mažesnė kaip 3 kW; - Maksimali generatoriaus įtampa ne mažesnė kaip 60 kV; - Maksimali generatoriaus srovė privalo būti ne mažesnė kaip 60 mA. |  |
| 7. | Detektorius | - Privalomas rentgeno spinduliuotę registruojantis puslaidininkis detektorius; - Detektorius privalo gebėti dirbti 0D ir 1D rėžimais; - Detektoriaus aktyvios zonos, registruojančios rentgeno spinduliuotę, dydis privalo būti ne mažesnis kaip 380mm2; - Minimalus detektoriaus kanalo, veikiančio kaip atskiras skaitiklis, dydis privalo būti ne didesnis kaip 75 µm; - Detektoriaus impulsų registravimo greitis privalo būti ne mažesnis kaip 2,5x108 imp./s; - Detektorius privalo turėti darbo rėžimą, kuris selektyviai slopintų bandinio fluorescencijos rentgeno spinduliuotę. |  |
| 8. | Monochromatorius | - Privalo būti pridėtas krentančių spindulių Ge monochromatorius, ne mažiau 2 atspindžių, skirtas aukštos skiriamosios gebos matavimams lygiagrečių spindulių geometrijoje; - Monochromatoriaus kristalų derinimas privalo būti automatizuotas. |  |
| 9. | Optiniai ir kt. komponentai | - Turi būti krentančio ir atsispindėjusio spindulių Soller plyšiai, kurių kampinė skiriamoji geba ne didesnė kaip 2,5°; - Turi būti krentančio ir atsispindėjusio spindulių plyšiai (angl. „incident and receiving slits“), kurių padėties ir plyšio pločio valdymas yra motorizuotas ir valdomas programinės įrangos; - Krentančio spindulio plyšio pločio diapazonas privalo būti ne mažesnis kaip nuo 0,03 mm iki 7 mm; - Atsispindėjusio spindulio plyšio pločio diapazonas privalo būti ne prastesnis kaip nuo 0,03 mm iki 20 mm; - Minimalus krentančio ir atsispindėjusio plyšių pločio keitimo žingsnis privalo būti ne didesnis kaip 0,01 mm; - Privalo būti pridėtas lygiagrečių spindulių plyšys (analizatorius), kurio kampinė skyra ne prastesnė kaip 0,11°; - Privalo būti pridėtas Cu spinduliuotės Kβ filtras; - Privalo būti pridėtas Cu spinduliuotės slopintuvas (angl. „attenuator“). |  |
| 10. | Bandinio stalelis | - Difraktometras privalo turėti bandinio stalelį bandinio pozicionavimui su galimybe keisti stalelio Z (vertikalios) ašies padėtį; - Stalelio judėjimas vertikalia kryptimi turi būti motorizuotas ir valdomas programinės įrangos pagalba; - Stalelio vertikalios ašies judėjimo diapazonas privalo būti ne mažesnis kaip nuo -10 iki + 2 mm. |  |
| 11. | Bandinių laikiklis plonų sluoksnių matavimams | - Privalo būti pridėtas plonų sluoksnių bandinių laikiklis, kuris leistų bandinį pakreipti rentgeno spindulių atžvilgiu ir sukti bandinį apie savo ašį; - Judėjimo ašys privalo būti motorizuotos; - Bandinio pakreipimo kampo diapazono ribos: ne mažiau kaip nuo -5° iki 95°. |  |
| 12. | Programinė įranga | - Privalo būti pridėta programinė įranga sistemos valdymui, duomenų surinkimui, apdorojimui bei analizei; - Programinės įrangos instaliacijų PK skaičius turi būti neribojamas; - Vienu metu aktyvių (dirbančių) programinės įrangos vienetų –10 arba daugiau; - Programinė įranga privalo gebėti atlikti bandinio: - Kokybinę analizę; - Kiekybinę analizę; - Rietveldo analizę; - Kristalitų dydžio analizę; - Kristališkumo ir amorfiškumo analizę; - Atvirkštinės erdvės žemėlapių (angl. reciprocal space mapping) sudarymą; - Sluoksnių storio ir šiurkštumo analizę; - Polių figūrų (angl. pole figures) analizę. - Turi būti galimybė atlikti automatinį optinės sistemos derinimą, įskaitant atskirų elementų derinimą. - Privalo būti sistemos optinių elementų atpažinimo galimybė; - Sistema turi turėti galimybę nurodyti naudotojui, kurie optiniai elementai turėtų būti pakeisti/įdėti, pasirinkus analizės metodą/tipą; - Privalo būti galimybė atlikti bandinio identifikacinę analizę pagal naudotojo pasirinktas kristalografines bibliotekas. |  |
| 13. | Bibliotekos | Privalo būti pridėta kristalografinė duomenų biblioteka, ne blogiau kaip PDF-5 Scholar arba lygiavertė. |  |
| 14. | Personalinis kompiuteris (PK) | Privalo būti pridėtas gamintojo reikalavimus atitinkantis personalinis kompiuteris (PK) sistemos valdymui, duomenų surinkimui, apdorojimui bei analizei. |  |
| 15. | Aušinimas | Privalo būti pridėtas difraktometro aušinimo įrenginys, užtikrinantis XRD įrenginio tinkamą eksploataciją. |  |
| 16. | Maitinimas | Difraktometras privalo būti maitinamas vienos fazės 220-230V įtampos tinklu. |  |
| 17. | Instaliacija* | Privalo būti atlikta visos sistemos su priedais instaliacija, veiksmingumo patikrinimas bei pademonstruotas Pirkėjui sistemos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
| 18. | Mokymai* | Po instaliacijos, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų būtina pravesti Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga. Apmokymai turi būti pravesti 3 (trims) Pirkėjo darbuotojams, Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
| 19. | Garantija* | Sistemai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 1 metų garantija po instaliacijos, įskaitant rentgeno spindulių šaltinį. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymus arba internetinę nuorodą į gamintojo psl.), su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta užpildant techninės specifikacijos 2 lentelės 4 stulpelį „Reikalaujamos reikšmės atitikimas". Pasiūlymo vertinimo metu kilus abejonių dėl siūlomos Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.  Pirkimui  yra taikomi Aplinkos  apsaugos  kriterijai, vadovaujantis Aplinkos  apsaugos  kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.1 papunktis, IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1 p. ir 4.2 papunkčiai ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1., 6.2., 6.3 papunkčiai:

# 3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai*** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 2. Reikalavimai personaliniam kompiuteriui (Techninės specifikacijos 2 lentelės Eil. Nr. 14): |  |  |
| 2.1. | Kompiuteris turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | - Gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba; 2. gamintojo techniniai dokumentai, arba; 3. kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | - Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba; - gamintojo techniniai dokumentai, arba; - atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba; 4. kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. Reikalavimai personalinio kompiuterio monitoriui (Techninės specifikacijos 2 lentelės Eil. Nr. 14): |  |  |
| 3.1. | Produktuose neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3.2. | Prekė turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. |
| 3.3. | Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

*** Pirkėjas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.