Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„TRAUMATOLOGINIAI PRIETAISAI IR CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 2101592)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas (techninė specifikacija) |  | Kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM | Pasiūlymo kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ARTROSKOPINIS KANDIKLIS, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos | Darbinė dalis ovalo formos, tiesi, 6,57 ±0,1 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 ±0,1mm, profilio aukštis 1,65 ±0,1mm. Garantija >24 mėn. | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ARTROSKOPINĖ KAMERA SU MONITORIUMI IR KITAIS PRIEDAIS | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2.1. | Naujos kartos artroskopinė kamera LENS-4K su integruotu šviesos šaltiniu LED, ir vaizdo įrašymo įrenginiu. Planšetė kameros LENS valdymui | Naujos kartos artroskopinė kamera LENS-4K ar lygiavertė su integruotu šviesos šaltiniu (LED ar lygiavertis) ir vaizdo įrašymo įrenginiu. Planšetė kameros valdymui. | 1 kompl. |  |  |  |  | x |  |
| 2.2. | Kameros galvutė su artoskopine mova optikoms | Būtina | 1 kompl. |  |  |  |  | x |  |
| 2.3. | Monitorius | Didelės raiškos monitorius 4K ar lygiavertis. >32‘‘. | 1 kompl. |  |  |  |  | x |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 3.1. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER | Lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 3.2. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER | Tipas Kocher, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (3.1.+3.2.): |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4. | SPAUSTUKAI TIPAS MIKULICZ | Tipas Mikulicz, lenkti, ilgis 18-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SPAUSTUKAI TIPAS BAKHAUZ | Tipas Bakhauz, ilgis 13 cm (+0,5 cm). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 6.1. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT | Tipas Moskit, lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 8 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 6.2. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT | Tipas Moskit, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 8 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (6.1.+6.2.): |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 7.1. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN | Tipas Pean, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 7.2. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN | Tipas Pean, lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 17 vnt. |  |  |  |  | x |  |
| 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (7.1.+7.2.): |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8. | PLĖTIKLIS PĖDOS OPERACIJOMS | Ilgis 170 mm (+5 mm), darbinė dalis lenkta, su dantukais. Darbinės dalies ilgis 50 mm (+2 mm). Lopetėlių plotis >7,8 mm ir ne daugiau 8,0 mm. Rankenos užsifiksuoja ant bėginio mechanizmo, kurios ilgis >85 mm ir ne daugiau 90 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |

| 9 pirkimo dalis „JĖGOS INSTRUMENTAS“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas |  | Kiekis vnt. | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM |  | Perkamo kiekio kaina, € be PVM | Perkamo kiekio kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis, kodas ir t.t.), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| Bendri reikalavimai: rankena komplektuojama su dangteliu ir piltuvėliu baterijai įdėti Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rankena gręžimui ir frezavimui (be baterijos) |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osciliuojančio pjūklo rankena (be baterijos) |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frezavimo antgalis Zimmer/Hudson tipo |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gręžimo antgalis Jacobs tipo |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterija |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterijų pakrovimo įrenginys |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterilizavimo krepšelis su laikikliais |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina skaičiais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techninis parametras |  | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |  |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis |  | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija: |  | 1. Gręžimo-frezavimo rankena - 1 vnt. 2. Osciliuojančio pjovimo rankena - 1 vnt. 3. Įkraunama baterija - 3 vnt. 4. Gręžimo antgalis - 1 vnt. 5. Frezavimo antgalis - 1 vnt. 6. Kiršnerio vielos antgalis - 1 vnt. 7. Sterilizavimo krepšelis - 1 vnt. 8. Baterijų pakrovėjas - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gręžimo-frezavimo rankena |  | Autoklavuojama. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Galingumas |  | Ne mažiau 250 W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Kaniuliacija |  | 4 mm ±0,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Rotacija į kairę ir į dešinę |  | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Sriegimo / vibravimo režimas |  | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gręžimo antgalis |  | - Jacobs tipo. - Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4 mm. - Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-1000 aps./min. - Sukimo momentas ne mažiau 5 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Frezavimo antgalis |  | - Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. - Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-250 aps./min. - Sukimo momentas ne mažiau 19 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kiršnerio vielos antgalis |  | - Autoklavuojamas. - Tinkamas nuo 0,6 mm iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. - Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-1250 aps./min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osciliuojančio pjovimo rankena |  | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Svoris (su baterija) |  | Ne daugiau 1600 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Galingumas |  | Ne mažiau 250 W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Pjovimo greičio valdymas |  | - Bepakopis, reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip: 0-13.000 ciklų/min. - Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas |  | 360o kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Osciliacijos kampas |  | 4.1o±0.1° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Prietaiso konstrukcija |  | Pistoleto formos, ne modulinė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Baterijos |  | NiMH ar lygiavertės su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Baterijų pakeitimas Nesudėtingas - nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Baterijų pakrovėjas |  | 1. Vienu metu galima įkrauti ne mažiau 3-jų baterijų; 2. Su automatine baterijų diagnostika; 3. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Tinka tiek NiMH ar lygiaverčių, tiek kitų baterijų pakrovimui |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Įrenginio maitinimas |  | Iš elektros tinklo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CE ženklinimas |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Garantinis terminas |  | >24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |