SPS 1 priedas

Gammacell prietaiso techninė priežiūra ir dozimetrinių matavimų patikra ((10268)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kraujo komponentų apšvitos įrenginio GAMACELL 3000 Elan techninės priežiūros specifikacija

| Eilės Nr. | TP procedūros pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švitinimo laikmačio koregavimas atsižvelgiant į Cs-137 pusėjimo trukmę. Pateikti kalibravimo ataskaitą atsižvelgiant į reikalavimus, pateiktus priede Nr. 1. | Kartą per metus |
| 2. | Dozimetriniai matavimai su geležies sulfato (angl. Fricke dosimeter), termoliuminescenciniais (angl. TLD dosimeter) dozimetrais, žr. priedą Nr. 1 | Kartą per metus |
| 3. | Elektros jungčių patikrinimas | Kartą per metus |
| 4. | Rotoriaus valymas ir sutepimas | Kartą per metus |
| 5. | Baterijos (laikmačio, valdymo bloko, kompiuterio) patikrinimas | Kartą per metus |
| 6. | Rotoriaus valymas ir sutepimas | Kartą per metus |
| 7. | Rotoriaus būgno stabdymas | Kartą per metus |
| 8. | Indikatorių būsenos patikrinimas | Kartą per metus |
| 9. | Visų aptarnavimo kontrolinių parametrų funkcionalumo patikrinimas pagal gamintojo rekomendacijas | Kartą per metus |
| 10. | Prireikus, atlikti GAMACELL 3000 Elan įrenginio remontą panaudojant turimas atsargines detales. | Kartą per metus, atliekat techninę priežiūrą. |

Priedas Nr. 1. Reikalavimai dozimetriniams matavimams

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eilės Nr. | Aprašymas ir techniniai kriterijai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės. Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą). Prekės pavadinimas. Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Periodiniai patikrinimo/ kalibravimo darbai, pateikiant ataskaitas | Atlikti švitinimo laiko kalibravimą ir pateikti kalibravimo protokolą |  |
| 2. | Reikalavimai dozimetrijos sistemai: |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta jonizuojančiosios spinduliuotės dozės patikrinimui |  |
| 2.2. | Matavimo principas | Jonizuojančiosios spinduliuotės lauko patikrinimas (naudojant fantomą) su Fricke ar TLD dozimetrais |  |
| 2.3. | Matuojamos apšvitinimo dozių ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 10-50 Gy |  |
| 2.4. | Tikslumas | Ne blogiau kaip +/- 5 % |  |
| 2.5 | Ataskaitos | Dozimetrijos liudijimas, atitinkantis tarptautinį standartą ISO 17025 |  |
| 2.6 | Ataskaitos pateikimo terminas | Ne ilgiau kaip per 40 d. |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.