## Lapas1
Eil. nr. | Parametras | Pastabos po atliktos rinkos konsultacijos | PO atsakymas
1 | Dializės aparatas Paskirtis: 1. HD dviejų adatų 2. HD vienos adatos, vieno siurblio 3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („online“) 4. Hemofiltracija (HF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“).
2 | 15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius: Būtina
3 | Prisilietimui jautrus ekranas: Būtina
4 | Lietuviškas meniu: Būtina | Prašome išbraukti šį parametrą, nes jis nėra standartizuotas parametras | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
5 | Tiekiamo vandens temperatūros ribos, °C: Nuo +5°C iki +30°C
6 | Tiekiamo vandens slėgio ribos, bar: Nuo 1,0 iki 6 bar
7 | Dializuojantis tirpalas: Bikarbonatinis
8 | Sausos sodos kolonėlės panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą:Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti sodos kolonėlę
9 | Dializato temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo +34 iki +39˚C
10 | Bendras dializato laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo 12,7 iki 15,2 mS/cm | Prašome įrašyti siauresnę laidumo reguliavimo reikšmę: 12,7 – 15,2 mS/cm arba naudoti standartizuotą 13,3 - 15 mS/cm | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
11 | Dializato tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 300 iki 700 ml/min | Prašome naudoti standartizuotą dializato tėkmės greičio reikšmę: 300–700 ml/min | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
12 | Dializato slėgio ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo +450 iki -450 mmHg | Prašome išbraukti šį parametrą, nes jis nėra standartizuotas | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
13 | Kraujo siurblio greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 50 iki 600 ml/min
14 | Heparino pompos greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,1 iki 9,9 ml/h | Prašome susiaurinti heparino pompos greičio ribas iki 9,9 ml/h arba naudoti standartizuotą 0,5–9 ml/h | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
15 | Heparino pompos boliusas (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,5 iki 9,9 ml | Prašome susiaurinti heparino boliuso ribas iki 9,9 ml arba naudoti standartizuotą reikšmę 1–5 ml | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
16 | Naudojamų švirkštų dydžiai: 10 ml, 20 ml, 30 ml
17 | PA- arterinis prieš kraujo siurblį: Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo -300 iki +300 mmHg
18 | PV- veninis kraujo spaudimas : Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo -100 iki +400 mmHg.
19 | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo -100 iki +500 mmHg
20 | Oro detektorius: Ultragarsinis matavimas ne kraujo ampulėje, bet kraujo magistralėje
21 | Ultrafiltracijos principas: Balansinės kameros | Prašome išbraukti šį parametrą, nes jis nepatenka į standartizuotų parametrų sąrašą | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
22 | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos tikslumas (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0 iki 4000 ml/h
23 | Ultrafiltracijos tikslumas: Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3 % nuo šalinamo skysčio tūrio
24 | Profiliavimas: aparatas turi Na, Bikarbonato ir Ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas
25 | Pakaitinio tirpalo greitis HDF rėžime: Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo 20 iki 300 ml/min | Prašome naudoti standartizuotą viršutinę pakaitinio tirpalo greičio reikšmę: iki 18 L/val. (t. y. iki 300 ml/min) | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
26 | Naudojami ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo apirogeniniai filtrai (≥ 150 procedūrų arba ≥ 750 valandų) | Prašome išbraukti šį parametrą, nes jis nėra standartizuotas, arba sumažinti jį iki „ne mažiau kaip 750 valandų | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją sutinkame keisti parametrą
27 | Automatinis neinvazinis kraujo spaudimo matavimas: Būtina
28 | Dezinfekcijos režimai: Karšta dezinfekcija, Citroterminė dezinfekcija, Cheminė dezinfekcija
29 | Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu (Kt/V): Būtina
30 | Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas iki 30 min, nutrūkus elektros tiekimui: Būtina
31 | Elektrinis pajungimas:230V, 50/60Hz
32 | CE ženklas: Būtina, CE sertifikatą pateikti pristatant įrangą
33 | Vartotojo vadovas: Būtina. Pateikti kartu su prietaisu lietuvių ir originalo kalbomis
34 | Garantija: Ne mažiau kaip 36 mėn.