Mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laboratorinis šviesinis mikroskopas statomas ant stalo |  |
| 2. | Optinė sistema | Begalinio tubuso optinė sistema |  |
| 3. | Mikroskopijos tipas | - Šviesaus lauko (angl. bright field, BF); - Fazių kontrasto (angl. phase contrast, PH); - Tamsaus lauko (angl. dark field, DF). |  |
| 4. | Tubusas | Trinokuliarinis tubusas (arba lygiavertis) |  |
| 5. | Ergonominio tubuso pasvirimo kampas | Reguliuojamas nesiaureniame intervale kaip nuo 5° iki 28° |  |
| 6. | Tubuso regos laukas | 25 ± 3 mm |  |
| 7. | Atstumo tarp vyzdžių keitimas | Reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 55 mm iki 75 mm |  |
| 8. | Okuliarai | - 2 vnt.; - Regos laukas: 25 ± 3 mm; - Didinimas: ≥ 10 kartų; - Fokusavimas / reguliuojamos dioptrijos. |  |
| 9. | Objektyvų revolveris | - Talpina visus komplektacijoje siūlomus (ne mažiau kaip 3 skirtingų didinimų) objektyvus; - Su pasirinkto objektyvo fiksacija; - Koduotas. |  |
| 10. | Kondensorius | - Užtikrinantis tolygų viso regėjimo lauko apšvietimą; - Užtikrinantis PH (PH1, PH2, PH3), BF, DF kontrastavimo technikas; - Tinkantis objektyvams ne siauresniame intervale kaip nuo 10× iki 100×; - Kondensoriaus tipas ne prastesnis nei „achromatic-aplanatic“ klasės (kur NA ne mažiau kaip 1,0) arba pridedamas fazių kontrasto kondensorius (NA ne mažiau kaip 0,9) (arba lygiavertis kondensorius). |  |
| 11. | Stalelis | - Mechaninis; - Anoduotu arba keramikiniu paviršiumi (arba lygiaverčiu paviršiumi); - Staliuko slankiojimo eiga: ne mažesnė nei 75 × 50 mm; - Valdomas kaire arba dešine ranka (pageidautina kaire ranka). |  |
| 12. | Objektinių stiklelių laikiklis | - Laikiklis pritaikytas vienam arba dviem mikroskopiniams stikliukams; - Sumontuotas ant stalelio; - Su spyruokline rankenėle dešinėje pusėje; - Valdomas vienu pirštu. |  |
| 13. | Fokusavimas | - Grubus (makro) ir tikslus (mikro) fokusavimas rankenėlėmis kairėje ir plokščiais diskais dešinėje; - Grubaus fokusavimo eiga 20±5 mm per apsisukimą; - Eiga tiksliam (mikro) fokusavimui ne daugiau 0,4 mm per apsisukimą. |  |
| 14. | Komplekte su mikroskopu pateikiami objektyvai: | - Ne mažiau kaip 3 skirtingų didinimų objektyvai; - Ne prastesnės klasės negu „Achromatinė“ arba „Plan Semi-Apochromatinė“ (arba lygiavertė). |  |
| 14.1. | Objektyvas 10× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 4,0 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 0,25; - Tinkamas darbui be ir su dengiamuoju stikleliu; - Skirtas PH, naudojant PH1 kondensoriaus žiedą / diską. |  |
| 14.2. | Objektyvas 40× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,2 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 0,65; - Tinkamas darbui su ir be dengiamojo stiklelio; - Skirtas PH, naudojant PH2 kondensoriaus žiedą / diską. |  |
| 14.3. | Objektyvas 100× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,13 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 1,25; - Tinkamas darbui be dengiamojo stiklelio ir su 0,17 mm dengiamuoju stikleliu; - Skirtas PH, naudojant PH3 kondensoriaus žiedą / diską; - Darbinė terpė – imersinė alyva (arba lygiavertė medžiaga); - Kartu su objektyvu darbo pradžiai komplektuojama imersinė alyva (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 15. | Apšvietimas | - LED tipo (arba lygiavertis); - ≥ 5 W; - Su apšvietimo intensyvumo reguliavimu. |  |
| 16. | Korpusas | - Stabilus ir metalinis; - Padengtas danga, atsparia dažams, organiniams tirpikliams ir dezinfekantams; - Objektyvai, okuliarai, lęšiai ir prizmės padengti priešgrybeline ir atspindį mažinančia danga. |  |
| 17. | Skaitmeninė kamera | Spalvota CMOS kamera |  |
| 17.1. | Raiška | Ne mažiau 2040x2040 taškų |  |
| 17.2. | Sparta | Ne mažiau 21fps naudojant maksimalią raišką |  |
| 17.3. | Pikselio dydis | Ne mažiau kaip 2,0 x 2,0 µm |  |
| 17.4. | Jungtis | Prie kompiuterio jungiama per USB 3,0 arba lygiavertę jungtį. |  |
| 17.5. | Taikomoji programinė įranga | Kameros parametrų valdymui ir vaizdų registravimui turi būti pateikiama programinė įranga, kuri turi gebėti: - Registruoti ir išsaugoti stacionarius ir filmuotus vaizdus; - Žymėti anotacijas. |  |
| 18. | Kameros adapteris | Kameros C-moun adapteris turi būti suderintas su mikroskopu, adpterio didinimo koeficientas ne mažiau 0,5. |  |
| 19. | Kameros valdymui skirta įranga | Kartu su kamera privaloma pateikti visas priemones, reikalingas sklandžiam kameros valdymui ir veikimui užtikrinti: kameros programinė įranga (tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą ir pateikti tai įrodančius dokumentus), kompiuteris (pagal gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus, su Windows operacine sistema) (tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomo kompiuterio modelį ir gamintoją bei pateikti tai įrodančius dokumentus), monitorius (tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomo monitoriaus modelį ir gamintoją bei pateikti tai įrodančius dokumentus), klaviatūra, pelė (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad kartu su kamera bus pateiktos visos priemonės, reikalingos sklandžiam kameros valdymui ir veikimui užtikrinti: kameros programinė įranga, kompiuteris (pagal gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus, su Windows operacine sistema), monitorius, klaviatūra, pelė). |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Apsauga nuo dulkių | Privalo būti specialus apsauginis gaubtas nuo dulkių – uždengti visą mikroskopą |  |
| 22. | Garantinis terminas | - Ne trumpesnis nei 12 mėnesių; - Tiekėjas privalo pateikti patvirtinimą, jog galės užtikrinti garantinę ir pogarantinę įrangos priežiūrą bei aptarnavimą. |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 24. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą: - Mokymai ne trumpesni nei 2 valandų; - Apmokomi ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojai dirbti su įranga darbo vietoje. |  |
| 26. | Techninio personalo apmokymas | VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Medicininės technikos priežiūros specialistų apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |